Załącznik nr 1

Zam. 305/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Mikroskop świetlny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Mikroskop świetlny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem, - system optyczny korygowany do nieskończoności, powiększenie całkowite: od 40x do 400x, - długość parafokalna: 45 mm, - długość tubusu: 180 mm, - tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji, regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm, możliwość obrotu o 360°, - tubus z ergonomicznym kątem widzenia 30°, pole widzenia min. FN=20, - okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=20, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną. Jeden z okularów wyposażony we wskaźnik umożliwiający pokazanie interesującego obiektu w polu widzenia, - rewolwer na cztery obiektywy, pochylony do tyłu, - obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność do pracy w jasnym polu, z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego 0,17mm, o powiększeniu/min. apreturze/min. odległości roboczej: Plan-Achromat 4x / 0,10 / 12 mm Plan-Achromat 10x / 0,25 / 4.4 mm Plan-Achromat 40x / 0,65 / 0.61 mm, - kondensor Abbe`go 0.9/1.25 z możliwością rozbudowy o elementy do kontrastu fazowego, - oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany. Oświetlenie LED-owe o mocy min 3W, temperatura barwowa 3200K. Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia umieszczony ergonomicznie po obu stronach statywu (z prawej i lewej strony) - wymiary stolika min.: 140 mm x 135 mm (szerokość x długość), - precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. Zakres pracy min.: 75 mm x 30 mm, - Śruba mikro: 0,3 mm/obrót. Śruba makro: 4 mm/obrót. Całkowity zakres przesuwu min.: 15 mm, - możliwość mocowania filtrów barwnych dla zabezpieczenia przed stłuczeniem w gnieździe oświetlacza, - osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego, - okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 10 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Łaźnia wodna z wytrząsaniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - materiał: stal nierdzewna, - wyświetlacz LED, - technologia mikroprocesowa ze sterowaniem temperaturą PID zapewniająca stabilność temperatury w zakresie ± 0,2%, - awaryjny sygnał dźwiękowy, - zakres temperatury: 20 – 99,9°C, - prędkość wytrząsania: 20 – 200 min -1, amplituda wytrząsania 15 mm, - moc grzania nie mniej niż 2000 W, - pojemność 8 – 20 L, - wymiary: ± 700 x 350 x 260 mm, - waga nie więcej niż 19 kg, - pokrywa w zestawie, - okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Urządzenie do automatycznej izolacji DNA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - możliwość otrzymania oczyszczonego materiału nie dłużej niż po 30 minutach, - możliwość izolacji różnych próbek w jednym cyklu oczyszczania, - wyposażony w wbudowane pręty magnetyczne, technologia oddziaływań magnetycznych, - ilość próbek na cykl: 1 -16, - zakres objętości 20ul – 1000ul, - temperatura nagrzewania: nie mniej niż do 120°C, - sterylizacja za pomocą lampy UV, - programy umożliwiające izolację materiału genetycznego z różnego rodzaju materiałów biologicznych, - możliwość stworzenia własnych programów (nie mniej niż 100), - ekran dotykowy, - nie mniej niż 3 klawisze skrótu, - skaner zewnętrzny, - statyw, - skonfigurowany telefon komórkowy z aplikacją do programowania i programem testowym, - złącza USB x 2, - dołączone materiały eksploatacyjne: grzebień z 8 końcówkami, płytka 96-dołkowa (dno stożkowe), pojedynczy pasek testowy, - wymiary ± 200 x 260 x 300 - waga urządzenia nie więcej niż 7 kg, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – PH METR ręczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - zakres 0.00-14.00 ph, - rozdzielczość 0.1 ph, - dokładność ± 0.2 ph, - kalibracja automatyczna, 1-2 punkty, - elektroda hi 1271 (w zestawie), - bateria cr2032 li-ion, - żywotność baterii 1000 godz., - auto-wyłącznik po 8, 60 minutach, nieaktywne, - środowisko 0-50 °c, 95 % rh, - wymiary min. 50x174x21 mm, - waga min. 50 g, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – Refraktometr do pomiaru sacharozy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - zakres 0 do 85 % Brix / 0-80 °C, - rozdzielczość ± 0.1 % Brix / ± 0.1 °C, - dokładność ± 0.2 % Brix / ± 0.3 °C, - źródło światła: dioda żółta, - kompensacja temp.: automatyczna od 10-40 °C, - pojemność min. próbki 100 μL, - czas pomiaru: ± 1.5 sekundy, - obudowa ABS, - skalowanie IP 65, - bateria 9V / 5000 odczytów, - wyłącznik auto-off po 3 minutach, - wymiary min. 19.2 x 10.2 x 6.7, - waga min. 420 g, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – Zestaw do poziomej elektroforezy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Zestaw do poziomej elektroforezy zawierający aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych w żelu agarozowym oraz stolik i tackę do wylewania żelu agarozowego z grzebieniami Skład zestawu: A) Aparat do elektroforezy: komora elektroforetyczna o wymiarach maksymalnie 17,8 x 25,5 x 6,8 cm, plastikowa odlana w całości jako jeden element, bez elementów klejonych z pokrywą z kablami zasilającymi dostosowana do pracy z tacką na żele o wymiarach 15 x 7 cm oraz 15 x 10 cm; mocowanie elektrod w technologii QuickSnap, ułatwiające ich wyciąganie i wkładanie w celu wymiany i czyszczenia; limit objętości buforu maksymalnie 650 mL, B) Stolik/statyw (gel caster) do zewnętrznego wylewania żeli z uszczelką silikonową (bez użycia taśmy) z możliwością używania żeli gotowych, dostosowany do tacek o wymiarach 15 x10 cm oraz 15 x7 cm, C) Tacka do wylewania żeli, przezroczysta, z akrylu przepuszczającego promienie UV, o wymiarach 15 x 10 cm, z naniesioną podziałką fluoryzującą, D) Grzebienie o grubości minimum 1.5 mm i minimum 20 zębach (2 szt.) i grzebień o grubości minimum 1.5 mm i minimum 15 zębach (1 szt.) Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Wytrząsarka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wytrząsarka wraz z nasadką piankową na 19 mikroprobówek o pojemności 1,5-2ml oraz nasadką na płytkę mikrotitracyjną - wytrząsarka przeznaczona do mieszania próbek w probówkach lub małych buteleczkach, - rodzaj ruchu orbitalny, - minimum dwa tryby pracy: dotykowy (chwilowy) lub praca ciągła, - minimum 3 stopy (nóżki) antypoślizgowe - prędkość obrotowa wytrząsania 0 – 3000 rpm - amplituda wytrząsania minimum 4,5 mm, - wymiary (szer. x wys. x głęb.) minimum 180 x 70 x 220 mm, - zasilanie 100-240 V / 50-60 Hz, - moc minimum 15 W, - waga maksymalnie 2,2 kg, - stopień ochrony minimum IP 42, - optymalna temperatura pracy 5-40 ℃, - regulator prędkości, - dodatkowy uchwyt/nasadka piankowa na minimum 19 mikroprobówek o pojemności 1,5-2,0 ml, Dodatkowy uchwyt/nasadka na płytkę mikrotitracyjną o dokładnych wymiarach 127x85 mm, (płytka mikrotitracyjna 127x85 mm nie wchodzi w zakres dostawy), - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 – Refraktometr do moczu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - zakres pomiaru min. 1.000 -1.060 S.G., - rozdzielczość min. 0,0001 S.G., - rozdzielczość temperatury min. 0,1ºC, - dokładność ± 0,001 S.G., - dokładność temperatury ± 1,0 ºC, - temperatura pomiaru 10 do 35 ºC, - czas pomiaru max. 3 sek., - pamięć pomiarów min. 100, - klasa szczelności IP65, - wymiary min. 55 x 31 x 109 mm - okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 – Wagosuszarka laboratoryjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - wymiary opakowania ( W x D x H) [mm]: minimalne 470 x 380 x 340, maksymalne 480 x 385 x 350, - waga netto [kg]: 4,5-5, - wymiary szalki [mm]: minimalne ø88, h=7 mm; maksymalnie: ø92, h=9mm, - wysokość badanej próbki [mm]: urządzenie musi umożliwić badanie próbek o wysokości do 20 mm, - maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 100 g, - dokładność odczytu: w zakresie 0,1 mg – 1 mg (włącznie), - dokładność odczytu wilgotności: w zakresie 0,001% - 0,01% (włącznie), - maksymalna temperatura suszenia: nie mniejsza niż 150 ºC, - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - zasilanie: 100V – 120V AC 50/60Hz lub 200V-240V AC 50/60 Hz, - zakres mocy pobieranej przez urządzenie: 3-5 W, - zakres mocy elementu grzewczego: 400-500 W, - maksymalna temperatura pracy: nie mniej niż 35 ºC, - minimalna temperatura pracy: nie mniej niż 5ºC, - element grzewczy: promiennik podczernieni, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ