SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego

na

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

CPV:

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej

33100000-1 Urządzenia medyczne

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

33194110-0 Pompy infuzyjne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);

- Rozporządzenie – Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r. ze zm.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nin. SWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mklause@szpitalepomorskie.eu

Strona www Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu

Strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/974464

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie podanej w pkt 2.

- Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1, albowiem składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do lokalizacji w Wejherowie w 9 zadaniach.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 8 do SWZ.

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej

33100000-1 Urządzenia medyczne

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

33194110-0 Pompy infuzyjne

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie w terminie do 45 dni na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 826 ze zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt  4)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 507):

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843 i z 2024 r. poz. 850) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598 i z 2024 r. poz. 619), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W tym zakresie Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte w treści Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) który dodał przepis art. 5k wprowadzono zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

W tym zakresie Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte w treści Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanym przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.

- Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ |  |
| --- | --- |
| W CELU DOKONANIA OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SWZ (wzór oświadczenia). |
| DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ |
|  | Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SWZ |
|  | Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SWZ |
|  | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307). |
| PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ |
|  | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla sprzętu będącego wyrobem medycznym |
|  | Opis oferowanego asortymentu w postaci oficjalnego dokumentu handlowego (np. katalog, folder, ulotka, karta katalogowa, etykieta, instrukcja obsługi lub inny dokument handlowy występujący w obrocie) przedstawiający wyrób w postaci zdjęcia/rysunku, nazwę, jego elementy składowe oraz zawierający wyczerpujące, czytelne i jednoznaczne dane oferowanego asortymentu potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego opisanych w załączniku nr 8 do SWZ. W przedłożonym dokumencie Wykonawca zaznacza numer pozycji załącznika nr 8 do SWZ dla danego opisanego parametru. Uwaga: Nie dopuszcza się dokumentu wytworzonego przez Wykonawcę jedynie na potrzeby przedmiotowego postępowania. |
|  | Wypełniony załącznik nr 8 do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI: |  |
| POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. |
|  | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w - art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia. |
|  | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, |
|  | 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) dalej Rozporządzenie – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia; 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. |

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przy czym uzupełnieniu nie podlegają dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert odnoszące się do kryteriów jakościowych lub innych związanych z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1. także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.

- Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mklause@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp. UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA: dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zawarte w osobnym pliku niż pozostałe składane dokumenty.

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami są:

Sławomir Kuszaj – w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 17, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1  ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zapis pkt. 17 i 18  stosuje się.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Pzp.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 25 960,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).  Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 7 do SWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wadium winien być wystawiony na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione także w przypadku, jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, iż Zamawiający ma prawo do żądania od gwaranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek zatrzymania wadium a dokument wadialny wystawiony będzie w dacie już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum).

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, iż w postępowaniu Wykonawca, na którego wystawiono gwarancję występuje wspólnie z innymi Wykonawcami.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 6 SWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/33-68rj/24;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2-4 powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 16 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 16 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 12, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 pkt 2– 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 29.12.2024 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię. Zaleca się, aby nazwy plików nie były długie (do 60 znaków)

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020 r.) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 01.10.2024 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. 08:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych i innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, oraz opublikuje na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 253  ustawy Pzp.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 5 do SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % |
| 2. | Termin dostawy | 30 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 70

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 45 dni.

Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 45 dni od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 45 dni. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 45 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [TN / TR] x 30

PK - ilość punktów dla kryterium

TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert

TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim warunkom zamówienia określonym w niniejszej SWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Szczegółowe projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

- Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podaje nazwy Podwykonawców w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) jeżeli są już znani.  Zamawiający zbada, czy wobec wskazanych  Podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1  ppkt 1.1 SWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP,

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nin. SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie (JEDZ) – załącznik nr 3

Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Projekt Umowy – załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6

Zestawienie wadium	– załącznik nr 7

Parametry techniczne i inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

....................................................

miejscowość, data

*Wykonawca:...........................................................................................................................................

Adres :......................................................................Województwo..........................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres/adresy e-mail do kontaktu z Wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania (adresy na które Zamawiający będzie przekazywał korespondencję z Wykonawcą) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ – podać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców.

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, na: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/33-68rj/24

- Oferujemy następującą wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie …

Cena netto: ................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł netto

Cena brutto:  ………………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł brutto

Punkt 2 nin. dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostawy* - …….... dni (nie więcej niż 45 dni, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 45 dni. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 45 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach

- Termin gwarancji - ….. miesięcy (minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy). Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanego dla terminu gwarancji, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy (termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar terminu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

- Wadium

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione                                                              w formie ..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu albo adres kontaktowy gwaranta (adres e-mail lub korespondencyjny), na który Zamawiający wyśle informację o zwolnieniu wadium, w przypadku wadium złożonego w formie niepieniężnej:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać nazwę, jeśli znana na etapie składania oferty)

- Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ.

- Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*Skreślić niepotrzebne. W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SWZ.

- Oświadczam, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne …………………………… (wpisać)*/**

*niepotrzebne skreślić

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powielić i złożyć dla każdego Wykonawcy osobno

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż jestem świadomy sankcji nałożonych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) oraz zakazu określonego w art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) który dodał przepis art. 5k i oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne z powyższych okoliczności skutkujących wykluczeniem mnie z postępowania na podstawie ww przepisów. W przypadku zmiany wobec mnie ww okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do wykluczenia w świetle ww przepisów zobowiązuję się natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, w tym również w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia ze mną umowy o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy wobec zakazu wykonywania wszelkich zamówień publicznych określonego w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać adresy stron internetowych)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Zadanie 1

Aparat USG

CPV: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG |  | 2 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 2

Aparat do znieczulenia

CPV: 33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do znieczulenia |  | 2 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 3

Respirator

CPV: 33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Respirator |  | 3 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 4

Zestaw materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych

CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Zestaw 10 materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych |  | 1 zest. |  |  |  |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 5

Łóżko do intensywnej terapii z wagą

CPV: 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii z wagą |  | 2 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 6

Zestaw pomp objętościowych

CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw pomp objętościowych |  | 1 zest. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 7

Respirator transportowy

CPV: 33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Respirator transportowy |  | 1 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 8

Zestaw – system do pneumatycznego ucisku

CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw – system do pneumatycznego ucisku |  | 1 zest. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 9

Aparat USG przenośny

CPV: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG przenośny |  | 1 szt. |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….… Rok produkcji ……… (nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany) Producent:……………. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/33-68rj/24 na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 594), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn. ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/33-68rj/24, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2)  - Oświadczam, iż  należę do tej samej grupy kapitałowej z …………………………………………………… i załączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  *

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

UMOWA nr: D25C/251/N/33-68rj/24 (projekt umowy)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  znak: D25C/251/N/33-68rj/24 na: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 179 314 500,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu medycznego w postaci ………………..,* o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 8 – „Parametry techniczne i inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia” oraz wykonanie świadczeń dodatkowych związanych z dostawą.

- Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności:

  - dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu sprzętu medycznego w stanie gotowym do użytkowania.

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sprzętu,

  - wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części sprzętu wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia,

  - wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia określonych w specyfikacji  warunków zamówienia, załącznikach do specyfikacji i ofercie Wykonawcy.

*w zależności od zadania

§ 2

CENA

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie …

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, instalacji (w tym montażu, rozruchu, konfiguracji, prac dodatkowych i usług wynikających z realizacji przedmiotu umowy), ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu, szkolenia personelu Zamawiającego, przekazania nieograniczonej czasowo licencji na oprogramowanie służące do eksploatacji sprzętu i jego akcesoriów (jeżeli licencja jest konieczna) oraz uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

- Zmiany podatku VAT i wszelkich innych opłat obciążają Wykonawcę.

§ 3

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do …. dni od dnia podpisania umowy.

- Miejscem realizacji umowy będzie Szpital Specjalistyczny ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………… (tel.: …………………….……….., fax: ………………….………..…., mail: ………………………….……………….……………….)  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy jest: …………………………….. (tel.: ……………….., mail: …………………………………) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu wyłącznie w dni robocze, w godz. 7:30 - 13:00.

- Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do przedmiotu dostawy specyfikacji wszystkich elementów przedmiotu umowy oraz akcesoriów wchodzących w zakres niniejszej umowy w celu sprawdzenia kompletności dostawy oraz specyfikacji przekazywanej dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 8 umowy.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymagań dotyczących przedmiotu umowy, w tym nie wymienionych w niniejszej umowie, a określonych w SWZ, załącznikach do SWZ oraz w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko i winien zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ze stanem faktycznym pomieszczeń przeznaczonych do instalacji sprzętu.

- Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu dostawy stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. W celu utrzymania udostępnionego budynku w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usuwania z terenu Zamawiającego niezwłocznie po zainstalowaniu przedmiotu dostawy oraz zapewnienia porządku w pomieszczeniach, w których dokonał montażu, po wykonaniu instalacji i uruchomieniu sprzętu.

- Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody te, o ile zaistnieją, potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo–odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w nn. umowie, po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Szkolenie obejmie obsługę urządzenia: dobór nastaw i parametrów, a także konserwację i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia niezbędne pomoce i materiały. Liczbę osób szkolonych określa Zamawiający, w zależności od jego potrzeb. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem szkolenia podpisanym przez obie strony (załącznik nr 4 do umowy) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie wskazane przez Zamawiającego dokumenty, w tym w szczególności:

  - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

  - kartę gwarancyjną,

  - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

  - instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej

  - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

  - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy,

  - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

  - licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

  - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, o ile dotyczy,

Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim.

- Jeżeli dostarczany sprzęt medyczny dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów.

- Jeżeli dostarczany sprzęt medyczny dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

- Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie gwarancji.

§ 5

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

- Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami i dokumentacją techniczną.

- Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na koszt Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) lub innymi regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązujących u Zamawiającego, o ile Zamawiający uprzednio udostępnił je Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego rozporządzenia.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

§ 6

ODBIORY

- Odbiór dostarczanego przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego z udziałem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższego, uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym w montażu i instalacji przedmiotu dostawy, celem weryfikacji wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatniego Protokołu wymaganego zgodnie z niniejszą Umową bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego (po wykonaniu wszelkich czynności objętych przedmiotem umowy).

§ 7

ROZLICZENIA

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany obustronnie Protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający odbiór całości przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń oraz podpisany obustronnie Protokół szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 7.

- Wykonawca winien zgłosić wszelkie ewentualne znane mu roszczenia wobec Zamawiającego przed podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego, pod rygorem ich utraty.

- Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej  i doręczonej faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, po zainstalowaniu sprzętu i sporządzeniu i obustronnym podpisaniu Protokołu  zgodnie z ust. 1 powyżej. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 i z 2023 r. poz. 1598), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww. formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §3 ust. 4 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww. formie.

Wykonawca, który nie będzie wysyłał faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, przesyła faktury elektroniczne na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  na adres: faktury@szpitalepomorskie.eu oraz aparatura@szpitalepomorskie.eu.

§ 8

WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI

- Wykonawca udziela …… - miesięcznej gwarancji w okresie gwarancyjnym, co jest wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

- Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.

- Wykonawca gwarantuje należytą jakość przedmiotu umowy, niezawodność eksploatacyjną oraz, że każdy dostarczony element przedmiotu umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2020 r. (nie demonstracyjny), spełnia wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisach prawa, w tym w szczególności odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991)  i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402), a także w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 i z 2023 r. poz. 1938) – jeśli asortyment jest wyrobem medycznym; ponadto Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń oraz  że oferowany przedmiot zamówienia, o parametrach wyspecyfikowanych w ofercie , jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone elementy przedmiotu umowy oraz ogółem – na przedmiot umowy, tj. Wyposażenie oraz prace instalacyjne.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, wliczonych w wynagrodzenie Wykonawcy, obowiązkowych przeglądów serwisowych – technicznych sprzętu z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1/rok). Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do, wliczonej w wynagrodzenie Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Wraz ze wszystkimi dojazdami pracowników Wykonawcy na miejsce.

- Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie lub faksem lub pocztą elektroniczną, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

- W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 24 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii oraz zakończyć naprawę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski  w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji elementu przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Jako czas niesprawności uznaje się okres od daty zgłoszenia awarii do daty przekazania sprawnego elementu przedmiotu umowy użytkownikowi. Okres niesprawności liczony jest w dniach. Każda wymiana gwarancyjna powoduje, że okres gwarancji co do rzeczy wymienionej rozpoczyna się od nowa.

- Wykonawca na własny koszt przeprowadza w okresie gwarancji wszelkie czynności zgodnie z zaleceniami producenta jak np. przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. Z wykonania wyżej wskazanych czynności Wykonawca sporządzi stosowny protokół i przekaże go Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do powtórzenia czynności opisanych w ust. 12 w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwania gwarancji jeżeli w momencie zakończenia gwarancji, od ostatniego przeglądu danego elementu przedmiotu umowy upłynie więcej niż 3 miesiące, o ile przegląd jest wymagany przez producenta tego elementu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania. W przypadku braku tego protokołu okres gwarancji przedłuża się do czasu jego sporządzenia.

- W razie odrzucenia roszczeń gwarancyjnych lub innych reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy w przypadku wystąpienia trzech usterek gwarancyjnych w tym samym elemencie podczas okresu gwarancji.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do wszystkich części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego.

- Powyższa gwarancja nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 556 i kolejne Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że zastosowania nie znajduje art. 563 § 2  k.c., natomiast okres rękojmi biegnie od chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Nadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż, instalację, uruchomienie przedmiotu umowy i inne czynności składające się na przedmiot umowy.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot trzeci na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 1 powyżej o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady lub usterki przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych, w szczególności koszty dojazdu, transportu itp.

- Serwis gwarancyjny świadczyć będzie:

Nazwa firmy serwisu:……………………………………..…………. Adres serwisu:……………………………………………..

Tel.:…………………………………..fax:……………………………………e-mail:……………………………………………….

§ 9

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;

- w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć  50 % łącznej wartością przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia:

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy, nie wykonuje go;

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, w tym dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego, wadliwego lub niezgodnego ze złożoną ofertą, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 1 pkt 3) umowy.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

§ 10

ZMIANA UMOWY

- Po dokonanej i odebranej dostawie przedmiotu umowy, w trakcie trwania okresu gwarancji i w przypadku braku możliwości wyposażenia Zamawiającego w którykolwiek z elementów składających się na przedmiot umowy Wykonawca winien zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu i przedstawić możliwość wyposażenia Zamawiającego w ramach gwarancji w inny element o parametrach co najmniej takich jak przedmiot umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia go w ramach umowy w element spełniający wymagania SWZ, lecz o parametrach lepszych niż zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że:

  - proponowany element spełniać będzie wymogi funkcjonalne, użytkowe, wymagania merytoryczno-formalne wynikające z uzgodnień z Zamawiającym;

  - element ten będzie dostarczony po cenie określonej w załączniku nr 1 – Formularz oferty

- Termin dostawy ustalony w § 3 ust 1. może ulec zmianie w przypadku wystąpienia:

  - opóźnień wynikających z:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemia, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,

- organizacyjnych potrzeb zmiany terminu po stronie Zamawiającego lub konieczności dochowania ustawowych terminów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - skrócenia terminu realizacji gdy:

- zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony mogą ustalić nowy termin w drodze aneksu do umowy.

- Zmiana wartości umowy nastąpi w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje również zmiany umowy w następujących przypadkach:

- zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy – w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby,

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane na drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). oraz w przypadkach wskazanych powyżej w niniejszej umowie.

§ 11

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2482), Zamawiający jako Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się, w miarę możliwości, do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej za wyjątkiem zgłaszania awarii i wykonywania uprawnień gwarancyjnych, które mogą być zgłaszane w formach wskazanych w § 8 ust. 8 niniejszej umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

  - Formularz oferty oraz Formularz asortymentowo-cenowy

  - Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

  - Protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu

  - Protokół szkolenia

  - Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Zasady BHP dla Podwykonawców

  - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 3 do umowy

Wejherowo, dnia ………….

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU

1.	Zamawiający:

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

w imieniu którego odbioru dokonują:

….………………………………………………………………………………………………..………………..

Imię,                              Nazwisko                                                                                     stanowisko

….………………………………………………………………………………………………..………………..

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko

….………………………………………………………………………………………………..………………..

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:

….………………………………………………………………………………………………..………………..

w imieniu którego przekazuje:

….………………………………………………………………………………………………..………………..

Imię                                    Nazwisko                                                                                         stanowisko

do eksploatacji następujące urządzenia:

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2.	Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi urządzeniami:

  - Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

  - kartę gwarancyjną,

  - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

  - instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej

  - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

  - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy,

  - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

  - licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

  - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, o ile dotyczy,

3.	Zamawiający potwierdza:

- dostarczenie przedmiotów umowy zgodnie z załączoną specyfikacją,

- wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:

* instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,

* szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i zasad eksploatacji dostarczonych urządzeń w dniach ……………………………

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres …..  miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszego protokołu, tj. do dnia 	……………………..

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2, 3 niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 4 do umowy

Wejherowo, dnia ……………………………….. r.

PROTOKÓŁ SZKOLENIA Nr……

Miejsce szkolenia:

…………………………………..

…………………………………..

……………………………………

Termin szkolenia : (DD).(MM).(RRRR)r.

Wymiar godzinowy –  (ilość) godzin

Temat szkolenia:

………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..

Zakres  szkolenia:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

Lista uczestników szkolenia:

- (imię i nazwisko)			podpis:	………………………………………………

- (imię i nazwisko)			podpis:	………………………………………………

- (imię i nazwisko)			podpis:	………………………………………………

- (imię i nazwisko)			podpis:	………………………………………………

- (imię i nazwisko)			podpis:	………………………………………………

Stwierdzam, że wyżej wymienione osoby zostały przeszkolone w wymiarze i zakresie jw.

Prowadzący szkolenie (data, czytelny podpis) :	 ……………………………………………………………..

Załącznik nr  5 do umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015,  a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otoczenia swojej działalności związanej 
z wykonywaniem prac zleconych,

- minimalizowania ilości powstających odpadów,

- niezwłocznego usuwania z terenu Szpitala wszelkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac zleconych,

- minimalizowania zużycia nośników energii i surowców naturalnych.

- Wykonawcy  nie wolno :

- wwozić z zewnątrz na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować na terenie Szpitala jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę. W przypadku gdy substancje te są bezwzględnie konieczne do wykonywania prac zleconych, szczegóły ich  składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitala,

- myć pojazdów na terenie Szpitala,

- spalać odpadów na terenie Szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej 
i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015 oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 45001:2018.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Koordynatorowi ds. Środowiska Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się o przedstawienie stanowiska do Koordynatora ds. Środowiska.

Przyjąłem do wiadomości:

.........................., dnia ...................................             Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr  6 do umowy

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- rejestrowania wszystkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala,

- wyposażenia wszystkich podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- organizacji pracy podległych pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- informowania podległych pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiania Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Inspektora ds. BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się 
o  przedstawienie stanowiska do Inspektora ds. BHP.

Przyjąłem do wiadomości:

.............................., dnia ..................................  Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 7 do UMOWY

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/33-68rj/24 prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………..

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/33-68rj/24, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wszelkie wymagania opisane przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w przypadku wyrobów medycznych spełniają wszelkie wymogi dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 i z 2023 r. poz. 1938).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium (zł.) |
| --- | --- |
| 1 | 3 000,00 |
| 2 | 9 000,00 |
| 3 | 7 500,00 |
| 4 | 1 200,00 |
| 5 | 2 100,00 |
| 6 | 690,00 |
| 7 | 1 170,00 |
| 8 | 300,00 |
| 9 | 1 000,00 |
| Razem → | 25 960,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

| Aparat USG - 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany |  | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |  |
| Wymagania ogólne – Aparat USG ( 2 szt.) |  |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki | Tak |  |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port microUSB lub USB C wbudowany w tablet | Tak |  |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy: -od 1 MHz do 16 MHz (określonych zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) | Tak |  |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca 65 536 | Tak |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga 6 kg | Tak |  |  |
|  | Kolorowy monitor LCD o przekątnej 15.6 cali w regulacją kąta pochylenia | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu | Tak |  |  |
|  | Powiększenie obrazu bez straty rozdzielczości | Tak |  |  |
|  | Możliwość cyfrowej obróbki obrazu | Tak |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość obrazu | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego obrysu i obliczenia dla Dopplera | Tak |  |  |
|  | Możliwość założenia własnych presetów do badań | Tak |  |  |
|  | Minimum 2 porty do podłączenia głowic | Tak, |  |  |
|  | Pętla CINE | Tak |  |  |
|  | 8-mio stopniowa zasięgowa regulacja wzmocnienia | Tak |  |  |
|  | Track Ball z funkcją wykonywania pomiarów | Tak |  |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę minimum 90 minut bez zasilania | Tak |  |  |
|  | Inwersja impulsu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo | Tak |  |  |
| Tryb obrazowania |  |  |  |  |
|  | Tryby pracy: - B-mode (2D) - Doppler kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna - M-mode - Doppler pulsacyjny - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie od 4,0 MHz do 16 MHz | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna głowica do badań brzusznych i ginekologiczno-położniczych | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie od 1,0 MHz do 7,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna głowica do badań kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie od 1,0 MHz do 6,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna głowica do badań naczyniowych, wewnątrz narządowych | Tak |  |  |
| Pakiety i pomiary obliczeniowe / raporty |  |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji pojedynczych obrazków oraz pętli obrazowania na dysku twardym aparatu | Tak |  |  |
|  | Możliwość transmisji danych do komputera PC | Tak |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych na nośniku typu Pendrive | Tak |  |  |
|  | Wydruk obrazków na wideoprinterze czarno-białym lub kolorowym | Tak |  |  |
|  | Protokół DICOM 3.0 | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparacie wyjścia: BNC, S-Video, HDMI, USG 2.0, Ethernet | Tak |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 2

| Aparat do znieczulenia – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemostracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Aparat jezdny, wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Tak |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V ( minimum 3 gniazda) | Tak |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Tak |  |
|  | Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej. Wyświetlanie ciśnień sieci u butli na ekranie aparatu. | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z min. 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | Tak |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza wyświetlane na ekranie aparatu. | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Tak |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10l/min. | Tak |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa typu APL do wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | Tak |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła | Tak |  |
|  | Światło typu Led z płynną regulacją | Tak |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  |
|  | Minimalny zakres obejścia tlenowego : 25 l/min- 75 l/min. | Tak |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,5 l. | Tak |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | Tak |  |
|  | Wymiana bez stosowania narzędzi |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Tak |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Tak |  |
|  | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia | Tak |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Tak |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy o prostej budowie umożliwiającej łatwą wymianę i sterylizację , pozbawiony lateksu |  |  |
|  | Nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  |
|  | Pauza w przepływie gazów w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora, możliwość prekonfiguracji min. 3 procedur | Tak |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak |  |
|  | Możliwość przełączania wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną | Tak |  |
|  | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | Tak |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: min.2:1 ÷ 1:4. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: Min. 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: min. 20 ÷ 1500 ml. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): min. 4÷25 cm H2O. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu min. 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i / lub objętości oddechowej (TV). | Tak |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu. | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
| Pomiary i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP). | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | Tak |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | Tak |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie respiratora lub bargraf ciśnienia na dodatkowym ekranie umieszczonym bezpośrednio pod ekranem respiratora | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze tego samego producenta | Tak |  |
| Parownik |  |  |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu i desfluranu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak |  |
| Ssak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacją podciśnienia, z pojemnikami minimum 1 litr do wymiennych wkładów. | Tak |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Tak |  |
| System testowania aparatu |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z oprogramowaniem HIS w zakresie przesyłania danych | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
| Kardiomonitor |  |  |  |
|  | Kardiomonitor z modułem transportowym | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w jedną zewnętrzną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły pomiarowe. Rama umożliwia również dokowanie modułu transportowego | Tak |  |
|  | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do ściany, na kolumnę i podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria | Tak |  |
| Monitor stacjonarny |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | Tak |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  |
| Moduł transportowy |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego min. 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | Tak |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | Tak |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | Tak |  |
|  | Min. 5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | Tak |  |
|  | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | Tak |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | Tak |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | Tak |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | Tak |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | Tak |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawieraja kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. Dodatkowo na całą instalację 1 komplet przewodów do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |
|  | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Analiza ST |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | Tak |  |
|  | Oddech |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i Phb, bez konieczności wymiany modułu transportowego o odsyłania go do serwisu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych, dzieci oraz noworodków. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | Tak |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  |
|  | Temperatura |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |
|  | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | Tak |  |
|  | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni ( NMT) |  |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Możliwość wykorzystania modułu do lokalizacji nerwu przy zabiegach prowadzonych w blokadzie regionalnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | Tak |  |
|  | Monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta, z wykorzystaniem czujnika saturacji. | Tak |  |
|  | Monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR oraz graficzną prezentacją pomiaru na wspólnym wykresie z pomiarem poziomu analgezji. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a oraz pomiar sturacji SvO2 i ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |
|  | Kalkulator dawek leków | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | Tak |  |
|  | Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta | Tak |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym kardiomonitorem i aparatem do znieczulenia | Tak |  |
|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzące w pełni kompatybilny zestaw | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Pełna polska wersja językowa tj. oprogramowanie, menu, opisy na budowie | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 3

| Respirator 3 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – respirator 3 szt. |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jednej , co najmniej 2 koła z blokadą |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do użytkowania w Oddziałów Intensywnej Terapii dla pacjentów w każdej grupie wiekowej z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. | Tak |  |
|  | Minimalna waga pacjenta 5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie co najmniej od 2,4 do 5,0 bar. | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie co najmniej od 2,4 do 5,0 bar. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 VAC 50 Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 30 minut | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem | Tak |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana (CMV) /kontrolowana (Assist-IPPV) | Tak |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa (SIMV) | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP)/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak, |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSY/ASB | Tak |  |
|  | Automatyczna kompresja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  |
|  | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodnie z algorytmem Younesa lub proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS z automatycznym dostosowywaniem lub tryb minimalnej ilości oddechów, dla oddechów wspomaganych objętością | Tak |  |
|  | Tryby odzwyczajania lub odłączania pacjenta od respiratora typu: - tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów, albo - tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów MVe, RR, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby, albo - proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV |  |  |
| Parametry nastawialne |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 200 ml | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo – kontrolowany w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 160 l/min | Tak |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu E:I w zakresie nie mniejszym niż od 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80cmH20 | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszy niż od 1 do 30 cm H2O | Tak |  |
|  | Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 9 l/min | Tak |  |
| Pomiary parametrów |  |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  |
|  | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar oporności płuc pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej | Tak |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  |
|  | Pomiar pojemności życiowej | Tak |  |
|  | Pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Moduł realizujący pomiary i obrazujący zmierzone parametry na ekranie respiratora: VCO2, VO2, RQ, EE. Nastawy pomiarów, zarządzanie danymi, trendami poprzez menu respiratora, lub zewnętrzne urządzenie do pomiaru kalorymetrii pośredniej z obrazowaniem powyższych parametrów. Pomiary realizowane z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu gwarantującego dokładne i szybkie pomiary, realizowane przez moduł kompatybilny z respiratorem lub urządzenie zewnętrzne. Pomiar po rozbudowie umożliwiający rozliczenie 3 punktów w skali TISS-28 | Tak |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej FRC/końcowo wydechowej objętości płuc EELV umożliwiającej określenie objętości biorącej udział w wymianie gazowej oraz jej zmiany wynikające z prowadzonych terapii wentylacyjnych. LUB alternatywnie Pomiary i ocena stanu płuc pacjenta z wykorzystaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej- za pomocą urządzenia zewnętrznego lub oprogramowania w respiratorze | Tak |  |
| Monitor graficzny |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie – objętość lub przepływ – objętość | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i numerycznych min. 72-godzinnych. Możliwość zapamiętania i prezentowania pomiarów statycznych. | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej 15” | Tak |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z 48 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w funkcji czasu | Tak |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – minimum 3 | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  |
| Inne funkcje |  |  |  |
|  | Automatyczna detekcja pacjenta aktywna podczas procedury odsysania oraz w trybie stanby | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych PCV, VCV i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  |
|  | Funkcja czuwania z zwieszeniem alarmów i wstrzymaniem pracy oraz aktywną funkcją detekcji pacjenta | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych, 2 zastawki wydechowe – sterylizowane lub wydechowe filtry przeciwbakteryjne z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora 2 szt. wielorazowych | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
|  | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 5.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | Tak |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia O2 przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu lub czujnik galwaniczny – 2 szt. do każdego urządzenia | Tak |  |
|  | Wyznaczanie ciśnienia zewnętrznego lub Wbudowany w respirator manometr elektroniczny do pomiaru ciśnienia i automatycznego dostosowania ciśnienia do nastaw wentylacji w mankietach rurek intubacyjnych, lub Urządzenie zewnętrzne do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacynej | Tak |  |
|  | Automatyczna wentylacja w zamkniętej pętli oddechowej w oparciu o inteligentny pomiar CO2 i SpO2 lub pomiar kalorymetrii pośredniej oraz pomiar FRC | Tak |  |
|  | Funkcja kalkulatora umożliwiająca przeliczenie minimum współczynnika oksygenacji | Tak |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym lub wizualizacja na pasku graficznym procentowego udziału oddechów generowanych przez pacjenta w stosunku do całego cyklu | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznych triggerów na wdechu i wydechu pacjenta lub w ramach alternatywy respirator posiadający funkcję regulowania triggera umożliwiającego rozpoznanie wysiłku pacjenta oraz automatycznego wyzwalacza po włączeniu którego możliwa jest automatyczna kompensacja wyzwalacza przydatna w sytuacji pojawiania się przecieków | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja/ manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością aktywacji preoksygenacji przed rozpoczęciem manewru i możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewry lub w ramach dopuszczenia alternatywnego rozwiązania respirator posiadający funkcję wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością określenia jego wpływu na FRC oraz podatność statyczną | Tak |  |
|  | Szybki start wentylacji. Bezpieczna wentylacja startowa umożliwiająca podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekta ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, tracheotomijnej | Tak |  |
|  | Funkcja zatrzymania na szczycie wdechu/wydechu | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń do minimum 200 wyświetlana na monitorze respiratora | Tak |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak |  |
|  | Komunikacja na urządzeniu i w urządzeniu w języku polskim | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 4

| Zestaw materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – zestaw materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych (10 szt.) |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych | Tak |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej | Tak |  |
|  | Materac z przeznaczeniem do profilaktyki i terapii wszystkich odleżyn | Tak |  |
|  | Odcinkowe usuwanie komór | Tak |  |
|  | Materac prostokomorowy, do bezpośredniego ułożenia na konstrukcji łóżka | Tak |  |
|  | Możliwość bezpiecznego odcinkowego usunięcia komór spod pacjenta ( terapia bezdotykowa odleżyn) | Tak |  |
|  | Funkcja transportowa | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pacjenta w trakcie transportu przed ,, dobiciem do dna” | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pacjenta przed kontaktem z konstrukcją łóżka | Tak |  |
|  | Materac z pianki poliuretanowej | Tak |  |
|  | Materac trzysekcyjny | Tak |  |
|  | Wymiary po napompowaniu : 200 x 90x 20 cm ( +/- 5 cm) | Tak |  |
|  | Wytrzymałość mechaniczna ≤ 280 kg | Tak |  |
|  | 40 komór poprzecznych zabezpieczonych antyrotacyjnie | Tak, |  |
|  | Szybkozłączka transportowa | Tak |  |
|  | Membranowy pokrowiec na materac zapinany zamkiem błyskawicznym | Tak |  |
|  | Objętość ≤ 320 L | Tak |  |
|  | System pasów stabilizujących materac na łóżku | Tak |  |
|  | Zawór CPR | Tak |  |
|  | Tryb pracy : ciągły ( zmienny lub statyczny) | Tak |  |
|  | Masa materaca do 6,4 kg | Tak |  |
| Pompa do materaca przeciwodleżynowego |  |  |  |
|  | Pompa do współpracy z materacem przeciwodleżynowym przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu według algorytmu stopnia odleżyn | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia : 10- 55 mmHG | Tak |  |
|  | Wydajność pod obciążeniem ≤ 16 l/min. | Tak |  |
|  | Cztery czasy wyboru cyklu (min.) : 10, 15, 20, 25 | Tak |  |
|  | Ledowy wskaźnik zadanej wartości ciśnienia, czasu cyklu i trybu pracy | Tak |  |
|  | Lampka kontrolna nieprawidłowego ciśnienia / alarm wizualny spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Funkcja trybu statycznego | Tak |  |
|  | Funkcja trybu pielęgnacyjnego / maksymalnego wypełnienia ( 55 mmHg) z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień | Tak |  |
|  | Dźwiękowy alarm niewłaściwego ciśnienia | Tak |  |
|  | Wyłącznik dźwiękowego alarmu/ niewłaściwego ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania | Tak |  |
|  | Alarm przeglądu serwisowego | Tak |  |
|  | Głośność alarmów ≤ 30 dB | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu wartości ciśnienia z funkcją autokorekty | Tak |  |
|  | Funkcje : - blokady panelu sterowania, - trybu serwisowego, - trybu siedzącego, - trybu kardiologicznego, - trybu symulacyjnego. | Tak |  |
|  | Zewnętrzny, kapsułkowy, przeciwtłuszczowy filtr powietrza Oddział zapytać | Tak |  |
|  | Gniazdo szybkozłączki do podłączenia przewodów powietrza | Tak |  |
|  | Zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku | Tak |  |
|  | Wymiary 37 x 26 x 14 cm | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 hz, ≤ 12 W | Tak |  |
|  | Długość kabla zasilającego ≤ 450 cm | Tak |  |
|  | Masa pompy do 4,3 kg | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Pełna polska wersja językowa tj. oprogramowanie, menu, opisy na budowie | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 5

| Łóżko do intensywnej terapii z waga 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – łóżko do intensywnej terapii z wagą 2 szt. |  |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa | Tak |  |
|  | Wymiary łóżka: - długość zewnętrzna – 2150 mm (+/- 50 mm) - szerokość zewnętrzna - 950 mm (+/- 50 mm) - wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 430 mm – 810 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze – minimum 250 kg | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, bez miejsc klejenia, czy skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z blokadą przed przypadkowym wypadnięciem, odblokowywane za pomocą przycisku. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka | Tak |  |
|  | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
|  | Wysokość barierki bocznej minimum 45 cm, umożliwiająca stosowanie zaawansowanych systemów antyodleżynowych | Tak |  |
|  | Barierki boczne opuszczane | Tak |  |
|  | Barierki boczne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji. | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4-segmentowe oparte na trzech kolumnach cylindrycznych. Konstrukcja gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcją. | Tak |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć aparatem RTG. | Tak |  |
|  | Segment pleców wyposażony w uchwyt na kastę. | Tak |  |
|  | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30° i 45° | Tak |  |
|  | Koła z tworzywa o średnicy minimum 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym system hamulcowym. | Tak |  |
|  | Dźwignie blokady hamulca w każdym narożniku | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego blokowania kół po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Piąte koło kierunkowe z funkcją automatycznego podnoszenia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz z sygnalizacją na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacji zaniku prądu | Tak |  |
|  | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący stan naładowania akumulatorów, potencjalną żywotność, informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany | Tak |  |
|  | Funkcja elektrycznego przedłużania leża o minimum 200 mm | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych minimum 15° w każdą stronę (w sumie możliwość rotacji o 30°) | Tak |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana przez łóżko | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka, zabezpieczone przyciskiem odblokowującym uruchomienie regulacji. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia (dokładność pomiaru do 100 g) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wagi umieszczony w wyświetlaczach wbudowanych w górne barierki boczne. | Tak |  |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru wagi. | Tak |  |
|  | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta. | Tak |  |
|  | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14° (+/- 2°) – sterowanie za pomocą przycisku na panelu centralnym oraz panelu sterowania wbudowanym w barierkę boczną. | Tak |  |
|  | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej. | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Gumowe osłony na przyciskach. | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentów pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępnych w sterowaniu na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (poza funkcjami ratującymi życie) regulacji z pilota lub panelu po minimum 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami. | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe odłączenie wszystkich (z wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka. | Tak |  |
|  | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych leża ora pleców wbudowane w barierki boczne | Tak |  |
| Materac antyodleżynowy 2 szt. |  |  |  |
|  | Materac z pianki polieterowej połączonej z zimną pianką. Twarda piana polieterowa na bokach i spodzie. Krawędzie boczne wzmocnione, o szerokości minimum 9 cm. | Tak |  |
|  | Wymiary materaca minimum 200 x 86 cm | Tak |  |
|  | Wysokość materaca minimum 14 cm | Tak |  |
|  | Wkład materaca składa się z dwóch warstw połączonych dzięki pofalowanej strukturze obu warstw. Dodatkowa tekstylna warstwa pomiędzy pianką a pokrowcem. | Tak |  |
|  | Pokrowiec paro-przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, antybakteryjny. Pokrowiec zapewniający trwałość i odporność na ścieranie. Pokrowiec nie zawiera lateksu. | Tak |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. | Tak |  |
|  | Wewnętrzna strona górnego pokrowca jasnego koloru | Tak |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w uchwyty do przenoszenia materaca | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 6

| Zestaw 6 pomp objętościowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – pompa objętościowa ( 6 szt.) |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży : • leków standardowych, płynów infuzyjnych oraz cytostatyków, • żywienia pozajelitowego i dojelitowego, • leków światłoczułych, • krwi i preparatów krwiopochodnych | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy – nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy | Tak |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, drugi na zestawie infuzyjnym | Tak |  |
|  | Możliwość odłączenia detektora kropli | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym | Tak |  |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran pompy | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran pompy | Tak |  |
|  | Minimalna przekątna ekranu: 3’’ | Tak |  |
|  | Zakres szybkości dozowania : 0,1 – 1200 ml/h | Tak |  |
|  | Dokładność infuzji: +/- 5% | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, L • ng, µg, mg, g •µEq, mEq, Eq, •mIU, IU, kIU •mIE, IE, kIE •cal, kcal, •J, kJ •mmol, mol - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min, godz, dobę | Tak |  |
|  | Tryby dozowania : • infuzja ciągła •infuzja okresowa ( bolusowa) • infuzja profilowa ( min. 16 kroków infuzji) • Infuzja TPN ( narastanie/ utrzymanie/opadanie) | Tak |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie : • nazwa leku, •koncentracja leku, •szybkość infuzji •informacji, że wartość infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego •podana dawka •poziom limitów dla szybkości infuzji •czas do końca dawki w formie graficznej •kategorii leku wyodrębnionej kolorem •stan naładowania akumulatora • aktualnie ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej | Tak, |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia pozajelitowego względem innych realizowanych infuzji | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego ( dawki indukcyjnej) : • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży | Tak |  |
|  | • Bolus manualny • Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości bolusa w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: • nazwy leku • 10 koncentracji leku • szybkości dozowania ( dawkowanie) •całkowitej objętości ( dawki) infuzji • parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej • limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych, blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu • Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym , do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. • Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji ( miareczkowanie) | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów | Tak |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane, zakres : 75- 900 mmHG | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | Tak |  |
|  | Piorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależne od stopnia zagrożenia | Tak |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość pompy: 11,5 cm | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej na wyposażeniu Zamawiającego: • zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą bez konieczności przykręcania • alarm nieprawidłowego mocowania , • pompy mocowanie niezależnie, jedna nad drugą, • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej • świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, Stop | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części , w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej na wyposażeniu Zamawiającego niewymagające odłączenia jakichkolwiek części , w szczególności uchwytu mocującego , po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą , niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących na wyposażeniu Zamawiającego w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji | Tak |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień obudowy IP22 | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokująca bezpośrednio z sieci energetycznej | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 14 h przy infuzji 25 ml/h | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pompy do 2,4 kg | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Pełna polska wersja językowa tj. oprogramowanie, menu, opisy na budowie | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 7

| respirator transportowy 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – respirator transportowy 1 szt. |  |  |  |
|  | Respirator transportowy z systemem transportowym lub na wózku | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony do użytkowania podczas transportu pacjentów pediatrycznych i dorosłych z niewydolnością oddechową. | Tak |  |
|  | Wymiary respiratora: Szerokość 290 mm (+/- 5 mm) Wysokość 184 mm (+/- 5 mm) Głębokość 175 mm (+/- 5 mm) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem wewnętrznym max 6 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła za pomocą systemu przewodów lub z butli O2 | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia O2 co najmniej od 270 kPA do 600 kPa przy 100l/min | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe do 240V /50-60 Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy | Tak |  |
|  | Czas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym minimum 9 godzin | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 4 godzin | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji: - VC-CMV, - VC-AC - VC-SIMV - SpnCPAP - BIPAP | Tak |  |
|  | Dodatkowe ustawienia wentylacji: - wspomaganie ciśnieniowe - wentylacja przy bezdechu - wentylacja nieinwazyjna NIV | Tak |  |
|  | Procedury specjalne: - pauza wdechowa - inhalacja O2, za pomocą maski - dopływ 100% O2 | Tak, |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu danych w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację ciśnieniowo kontrolowaną z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Tryb CPR | Tak |  |
| Parametry nastawialne |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości oddechów co najmniej od 2 do 60/min | Tak |  |
|  | Objętość oddechowa z zakresie nie mniejszym niż od 0,2 do 2,0 l | Tak |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu E:I w zakresie nie mniejszym niż od 1:100 do 50:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu z karesie mnie mniejszym niż od 0,2 do 10 sekund | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp | Tak |  |
|  | Stężenie O22 w zakresie nie mniejszym niż od 40% do 100% | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP w zakresie od 0 do 20 mbar | Tak |  |
|  | Czułość wyzwalania w zakresie od 1 do 15 l/min, (wyzwalanie przepływem) | Tak |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe ΔPsupp w zakresie od 0 do 35 mbar | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ wdechowy w zakresie: 100 l/min przy ciśnieniu zasilania >350 kPa/51 PSI 80 l/min przy ciśnieniu zasilania <350 kPa/51 PSI 39 l/min przy ciśnieniu zasilania >270 kPa/51 PSI | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości zmierzone: MVe, Fio2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon, etCO2 | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Ciśnienie dróg oddechowych (Paw) wysokie, regulowane w zakresie od 20 do 60 | Tak |  |
|  | Ciśnienie dróg oddechowych (Paw) niskie, jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wdechem a wydechem jest poniżej 5 mbar lub jeżeli ustawiony poziom ciśnienia nie jest osiągany | Tak |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu, gdy ustaje aktywność wdechowa, z regulowanym czasem od 15 do 60 s. | Tak |  |
|  | Przeciek, jeżeli VTe jest około 60% niższe od VTi | Tak |  |
|  | Wysoka częstość oddechowa | Tak |  |
|  | Wysokie/niskie etCO2 | Tak |  |
|  | Wysokie/niskie MVe, w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dla wydechowej objętości | Tak |  |
|  | Nieprawidłowy obwód pacjenta | Tak |  |
|  | Niskie ciśnienie zasilania, gdy ciśnienie osiągnie wartość poniżej 270 kPa | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wyświetlacz: ekran elektroluminescencyjny o wymiarach 108 x 56 mm | Tak |  |
|  | Rodzaje obwodów oddechowych pacjenta: - wielorazowy przewód dla dorosłych (1,5 m/ 3m) - jednorazowy przewód dla dorosłych (1,5 m / 3m) - jednorazowy przewód dla dzieci (1,9 m) | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 8

| System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – system pneumatycznego ucisku sekwencyjnego ( 2 szt.) |  |  |  |
|  | Aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego oraz obwodowego ucisku na kończyny dolne | Tak |  |
|  | Sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: • dolna część podudzia – 45 mmHg • łydka – 40 mmHg • udo – 30 mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 11 s | Tak |  |
|  | Czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą systemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 min. | Tak |  |
|  | Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie : 20- 60 s. | Tak |  |
|  | Równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 5 s. | Tak |  |
|  | Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie : 30-60 s. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran LCD | Tak |  |
|  | Minimalna przekątna ekranu: 3’’ | Tak |  |
|  | Regulowany uchwyt mocujący do łóżka | Tak |  |
|  | Wysokość : 17,5 cm ( +/- 5 cm) | Tak |  |
|  | Szerokość : 20 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |
|  | Maksymalna waga aparatu: 2,5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 godz. | Tak, |  |
|  | Mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe,średnie, duże | Tak |  |
|  | Mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże | Tak |  |
|  | Mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach : zwykłe, duże | Tak |  |
|  | Mankiety wykonane z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Kabel połączeniowy pomiędzy aparatem a mankietami | Tak |  |
|  | Mankiety (do każdego urządzenia) : - mankiet uciskowy udowy w rozmiarze małym, średnim oraz dużym (każdy po 1 szt.) - mankiet uciskowy goleniowy w rozmiarze małym, średnim oraz dużym (każdy po 1 szt.) | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Pełna polska wersja językowa tj. oprogramowanie, menu, opisy na budowie | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 9

| Aparat USG przenośny 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ………………. nie starszy niż 2023, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Wymagania ogólne – aparat USG przenośny 1 szt. |  |  |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB wbudowany w tablet | Tak |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy: - od 1 MHz do 14 MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - sieciowe - akumulator wewnętrzny | Tak |  |
|  | Porty zewnętrzne co najmniej: - 2 x USB - 2 x LAN - 1 x HDMI | Tak |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu akumulatorowym po wyłączeniu urządzenia z prądu wynosi co najmniej 150 minut | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora ok. 4 godz. | Tak |  |
|  | Czas gotowości do pracy ok 30 sekund | Tak |  |
|  | Maksymalna waga zestawu 4,5 kg | Tak |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej 12,1 cala | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami poprzez panel dotykowy | Tak |  |
|  | Opcja obrazowania w trybie pełnego ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zamrażania obrazu | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów i pętli wideo z opisem na dysku twardym o pojemności co najmniej 30 GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | Tak, |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo | Tak |  |
|  | Menu panelu użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby pracy: - B-Mode - Doppler kolorowy - M-mode - Doppler pulsacyjny | Tak |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie od 1 MHz do 14 MHz | Tak |  |
|  | Liczba elementów w głowicy 128 | Tak |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 38 mm | Tak |  |
|  | Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, Doppler pulsacyjny | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |