## PAKIET 1
Pakiet nr 1 – zakup i dostawa strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie roztworem 0.9% NaCl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Asortyment | Producent i nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł netto | Wartość zł. netto (4x5) | Vat % | Wartość zł brutto (6+VAT)
1 | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 10 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. |  | 150000
2 | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 5 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 5 ml i z wypełnieniem 5ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. |  | 40000
3 | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 3 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 3 ml i z wypełnieniem 3 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. |  | 15000
4 | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 10 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skalado 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylna strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister pack zawierające informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Do stosowania w sterylnym polu. Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. |  | 12000
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0
Wymagane jest aby produkty zwierały instrukcje i i etykiety w języku polskim, były oznaczone symbolami CE (certyfikat widoczny na produkcie lub opakowaniu jednoskowym), numerem serii, datą produkcji i ważności oraz znakami: nie używać powtórnie, parowa sterylizacja ścieżki płynu. Informacje te winny być umieszczone na opakowaniach jednostkowych lub produkcie. Potwierdzenie klasy wyrobu medycznego dokumentem producenta. Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 opakowaniu zbiorczym dla każdej pozycji. Zamawiający oczekuje, aby poz 1-4 pochodziły od jednego producenta.
Data ważności wyrobów sterylnych minimum 2 lata od daty dostawy dla Zamawiającego.

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 – zakup i dostawa kaniul dożylnych i łączników bezigłowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa produktu | Producent i nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto (4x5) | Vat % | Wartość zł. brutto (6+VAT)
1 | Sterylne, krótkie kaniule dożylne pediatryczno-neonatologiczne bez portu bocznego, wykonane z poliuretanu, posiadające min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Ostrze igły z dodatkowym otworem umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiar 24 G x 19 mm (żółty), przepływ min.19 ml/min. Opakowanie pojedyncze sterylne. Opakowanie zbiorcze min. 50 szt. |  | 5000
2 | Sterylna, bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiada zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zabrudzeniem krwią (kapilary). Kaniula posiada zastawkę antyzwrotną i dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć oraz min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Kaniule z otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Opakowanie pojedyncze sterylne. Opakowanie zbiorcze min. 50 szt. Rozmiary i przepływ wyszczególniono w pozycjach 2a - 2d.
2a | 0,9 mm x 25 mm - 22G, prędkość przepływu 40ml/min. |  | 80000
2b | 1,1 mm x 32 mm - 20G, prędkość purzepływ 65 ml/min. |  | 40000
2c | 1,3 mm x 45 mm - 18G, prędkość przepływu 100ml/min. |  | 300
2d | 1,3 mm x 32 mm - 18G, prędkość przepływu 100ml/min. |  | 14000
3 | Sterylna, bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiada zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zabrudzeniem krwią (kapilary). Kaniula posiada zastawkę antyzwrotną i dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć oraz min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Opakowanie zbiorcze min. 50 szt. Rozmiary i przepływ wyszczególniono w pozycjach 3a - 3c.
3a | 1,5 mm x 45 mm - 17G, prędkość przepływu 130ml/min. |  | 1000
3b | 1,8 mm x 45 mm - 16G, prędkość rzepływu 235ml/min. |  | 2000
3c | 2,0mm x 45mm - 14G, prędkość przepływu 270ml/min. |  | 500
4 | Zamknięty system bezigłowego dostępu żylnego, bez mechanicznych części wewnętrznych, przezroczysty w technologii podzielnej membrany silikonowej z przedłużaczem 15 cm, kompatybilny z końcówką luer-lock, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o przepływie 450ml/min,wysokość i waga zaworu: 2 cm, 1 g. Objętość wypełnienia 1,14 ml. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Dodatkowe wypustki po obu stronach łącznika ułatwiające uchwyt w czasie zakładania zaworu bezigłowego.Opakowanie min. 25 szt. |  | 100
5 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lock, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o przepływie 533 ml/min, wysokość i waga zaworu: 2 cm, 1 g. Objętość wypełnienia 0,16 ml, wyposażony w uchwyt/aplikator w innym kolorze niż zawór, zapobiegający kontaminacji podczas aplikacji. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Dodatkowe wypustki po obu stronach łącznika ułatwiające uchwyt w czasie zakładania zaworu bezigłowego. Opakowanie min. 50 szt. |  | 40000
6 | Koreczek dezynfekcyjny, nie zawiera lateksu i DEHP. Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty oraz wzrokowe potwierdzenie zgodności z procedurą dezynfekcji. Duży uchwyt na palce ułatwiający zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Korek bez dodatkowej osłony. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze max. 300 sztuk. |  | 6000
7 | Bezpieczna kaniula do długoterminowego przebywania w naczyniu w systemie zamkniętym, Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Chroniąca przez ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły (Pasywna osłona kaniuli). Otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem w szybki sposób potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Bez portu górnego, z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem z zatrzaskową klamrą; jedno z rozgałęzień zakończone zaworem dostępu naczyniowego z silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na konektorze. Nie zawiera lateksu ani DEHP. Rozmiar zróżnicowany kolorem na skrzydełkach. Sterylne opakowania jednostkowe. Opakowanie zbiorcze 20 szt.
7.1 | 0,9X25mm, prędkość przepływu 33ml/min |  | 100
7.2 | 1.1x25mm, prędkość przepływu 61ml/min. |  | 100
RAZEM | [5 empty] | x
Na opakowaniu jednostkowym informacje o nazwie handlowej, rozmiarze kaniuli, nazwie producenta, nr kat. nr serii/lotu, dacie ważności, znak CE. Do poz. 6 załaczyć raport z badań potwierdzajacych skuteczności redukcji następujących bakterii in vitro: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans i Acinetobacter baumannii. Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 opakowaniu zbiorczym dla każdej pozycji.
Data ważności wyrobów sterylnych minimum 2 lata od daty dostawy dla Zamawiającego.