- Załącznik nr 3 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dostawa systemu sensorów do bezinwazyjnego monitorowania wzrostu mikroorganizmów w czasie rzeczywistym

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
| --- | --- | --- |
| A | B | ### C |
| ### Parametry techniczne |  |  |
|  | Zasada pomiaru: pomiar ilości biomasy za pomocą światła wstecznie rozproszonego (backscattered light) | TAK/NIE |
|  | Możliwość konwersji wyników pomiarów za pomocą światła wstecznie rozporoszonego do powszechnie używanych jednostek gęstości optycznej przy długości fali 600 nm (OD600) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiarów: OD600 od 0,2 do 50 | TAK/NIE Zakres pomiarów: OD600 ………………………………… (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Wykonywanie pomiarów w sposób bezinwazyjny, tzn. bez potrzeby otwierania kolb hodowlanych | TAK/NIE |
|  | Wykonywanie pomiarów bez potrzeby pobierania próbek | TAK/NIE |
|  | Wykonywania pomiarów dla mikroorganizmów wykazujących wzrost rozproszony i/lub zbity, w tym mikroorganizmów wytwarzających grzybnie | TAK/NIE |
|  | Liczba eksperymentów: możliwość wykonywania pomiarów w 9 lub więcej kolbach równocześnie | TAK/NIE Liczba eksperymentów: możliwość wykonywania pomiarów …………………. kolbach równocześnie (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości do prowadzenia większej liczby analiz | TAK/NIE |
|  | Kompatybilność z naczyniami hodowlanymi: - powszechnie stosowane 250-ml kolby płaskodenne szklane i plastikowe, - inne powszechnie używane kolby hodowlane w zakresie objętości: od 100 do 5000 ml | TAK/NIE Kompatybilność z naczyniami hodowlanymi:  powszechnie stosowane 250-ml kolby płaskodenne szklane i plastikowe,  inne powszechnie używane kolby hodowlane w zakresie objętości: …..……………….ml (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Kompatybilność z wytrząsarkami hodowlanymi: kompatybilne z wytrząsarkami Infors HT Multitron oraz innymi powszechnie stosowanymi wytrząsarkami posiadającymi system mocowania za pomocą sprężyn i mat przylepnych | TAK/NIE |
|  | Zakres prędkości: - od 160 do 250 rpm* dla mocowań za pomocą sprężyn - od 100 do 200 rpm* dla mocowań za pomocą mat przylepnych *rpm = obroty na minutę | TAK/NIE Zakres prędkości: - ………………………………rpm* dla mocowań (Wypełnia Wykonawca) za pomocą sprężyn - ………………………………rpm * dla mocowań (Wypełnia Wykonawca) za pomocą mat przylepnych (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Dedykowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające analizy wyników pomiarów | TAK/NIE |
|  | Temperatura pomiarów: od 10°C do 50°C | TAK/NIE Temperatura pomiarów: …………….…………°C (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Pomiary z zakresie wilgotności otoczenia: od 10% do 80% | TAK/NIE Pomiary z zakresie wilgotności otoczenia: …………………………………………………………% (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Certyfikacja CE/FCC | TAK/NIE |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.

Uwaga!

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.