## Arkusz1
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY
1 | · Materac dopasowany do leża łóżka 200x 90 cm | Tak/podać
| · Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka | Tak/podać
| · Materac aktywny, przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali 4-stopniowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak/podać
| · Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia–system 1:3 | Tak/podać
| · Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak/podać
| · Wysokość komór materaca po napompowaniu 11cm (+/- 05 cm) | Tak/podać
| · Materac zintegrowany z podkładem piankowym o wysokości 6 cm | Tak/podać
| · Wymiary materaca 200 x 85 cm (+/-5cm), | Tak/podać
| · Materac składa się z 27 szt. komór, prostych, ułożonych poprzecznie, pojedynczo wymiennych, wykonanych z poliuretanu. | Tak/podać
| · Materac wyposażony w pasy mocujące do ruchomej ramy łóżka | Tak/podać
| · Materac z trybem transportowym | Tak/podać
| · Materac wyposażony w zawór reanimacyjny CPR, | Tak/podać
| · Szybkozłączka do połączenia z pompą, | Tak/podać
| · Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do 260kg | Tak/podać
| Przewody materaca w pokrowcu ochronnym | Tak/podać
2 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, paroprzepuszczalny, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem (wymagany tzw. okapnik). Zamek wyposażony w dwa suwaki dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą, przeciwgrzybiczną (potwierdzone odpowiednimi badaniami – dołączyć do oferty raporty z badań). Pokrowiec z mozliwością prania i suszenia w temp. do 95°C | Tak/podać
3 | Gwarancja na materac min. 36 miesięcy | Tak/podać
4 | Dokument poświadczający, że producent stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | Tak/podać
POMPA ZASILAJĄCA MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY
5 | Pompa parametry wymagane:
| wyświetlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub informujący o aktualnym stanie, poziomie ciśnienia powietrza w materacu (mmHg) | Tak/podać
| zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 5 mmHg) | Tak/podać
| kontrola poziomu ciśnienia | Tak/podać
| niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, | Tak/podać
| panel sterowania informujący diodami o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp. | Tak/podać
| sterowanie za pomocą przycisków membranowych, | Tak/podać
| tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny, pielęgnacyjny z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 30 min. | Tak/podać
| możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max. 5 kg, | Tak/podać
| czas cyklu pracy 10 minut | Tak/podać
| funkcję tłumienia drgań | Tak
| alarm wizualny i dźwiękowy przy niewłaściwym (zbyt niskim lub zbyt wysokim) ciśnieniu w materacu | Tak
| wyłącznik alarmu | Tak/podać
| alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego | Tak/podać
| uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, | Tak/podać
| funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, | Tak/podać
| długość kabla sieciowego min 450cm | Tak/podać
| zewnętrzny filtr powietrza przeciwtłuszczowy lub antybakteryjny (+1 zapasowy) | Tak/podać
| zasilanie 220-230V 50Hz | Tak/podać
6 | Gwarancja na materac i pompę min. 36 miesięcy | Tak/podać
7 | Dokument poświadczający, że dostawca stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | Tak/podać