|  | Warszawa, 05.07.2024 r. |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Kliniczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, 2233.20.2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowania wpłynęły pytania, poniżej przedstawia ich treść wraz z odpowiedzią:

PYTANIE1:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf miał możliwość rozbudowy o microconvex o częstotliwości min. 3,0 – 12,0 MHz, kącie skanu min. 80 stopni, szerokości skanu max 22 mm, liczbie elementów min. 192 oraz min. 5 pasmach częstotliwości harmonicznej? Głowica pozwoli rozszerzyć spektrum wykonywanych badań, a jej wysokie parametry minimalne podniosą stopień zaawansowania ultrasonografu, którego zakup objęty jest w tym

ODPOWIEDŹ1:

Zamawiający nie będzie wymagał.

PYTANIE2:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat USG objęty postępowaniem posiadał możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w konstrukcji convex-convex? Wyspecjalizowana głowica ułatwia diagnostykę oraz wykonywanie biopsji gruczołu krokowego i w przyszłości może być niezbędna do rozszerzonych badań urologicznych.

ODPOWIEDŹ2:

Zamawiający nie będzie wymagał.

PYTANIE3:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Ultrasonograf posiadał w trybie B (2D) maksymalne odświeżanie obrazu na poziomie min. 4000 obrazów/s? Opisany parametr podniesie stopień zaawansowania ultrasonografu, którego zakup jest objęty tym postępowaniem.

ODPOWIEDŹ3:

Zamawiający nie będzie wymagał.

PYTANIE4:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Ultrasonograf posiadał minimalną liczbę obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) w ilości 13 500 obrazów? Opisany parametr podniesie stopień zaawansowania ultrasonografu, którego zakup jest objęty tym postępowaniem.

ODPOWIEDŹ4:

Zamawiający nie będzie wymagał.

PYTANIE5:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu bez możliwości „regulacji wysokości pulpitu-max 25cm”i”konsoli aparatu ruchomej w dwóch płaszczyznach góra-dół, dół-góra-TAK”?

ODPOWIEDŹ5:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE6:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z powiększenie obrazu(Zoom) w czasie rzeczywistym, zamrożonym i z pamięci Cine:27,1x?

ODPOWIEDŹ6:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE7:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej wyposażonego w wejście HDMI oraz Composite video i S-Video oraz z portami USB 2.0/3.0 (High Speed):6 (w tym 2 z przodu aparatu)?

ODPOWIEDŹ7:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE8:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie,czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z głowicą liniową o – zakresie częstotliwości pracy – 5,0-14,0 MHZ, szerokości pola skanowania – 30 mm, liczbie elementów – 1100?

ODPOWIEDŹ8:

Zamawiający nie wyraża zgody. Głowica powinna być szersza.

PYTANIE9:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z głowicą endokawitarną o – zakresie częstotliwości pracy- 3,0-11,0 MHZ, liczbie elementów – 900, kąt skanowania 180 st.?

ODPOWIEDŹ9:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE10:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji poprzez wprowadzenie dodatkowego wymogu zastosowania możliwości zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną połączenia przez sieć VPN ?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE11:

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji  poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu  w załączniku -   Opis Przedmiotu Zamówienia zapisu w sposób następujący:

Możliwość zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną.

Połączenie przez sieć VPN

Bezpieczne pełne szyfrowane połączenie SSL (Secure Socket Layer)

Gwarancja bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych

Ochrona prywatność pacjenta zgodnie z europejskim RODO

Funkcjonalności :

Inicjacja sesji wyłącznie za zgodą użytkownika

Udostępnienie ekrany aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy

Zdalna obsługa aparatu

Wsparcie specjalisty ds. aplikacji

Zdalna optymalizacja obrazu

Zdalna optymalizacja ustawień użytkownika (aplikacje, presety)

Zdalna optymalizacja ustawień sieciowych (DICOM)

Wsparcie inżyniera serwisowego

Zdalna diagnostyka urządzenia

Możliwość wykonania zdalnego upgrade aparatu

ODPOWIEDŹ11:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 12.

Wykonawca wskazuje w zakresie par. 1 ust. 4 projektu umowy, że aktualnie obowiązującą jest ustawa  z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.),  a nie z dnia 20 maja 2010 roku - Wykonawca wnosi o zmianę w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ 12:

propozycja zmiany pozytywnie zaopiniowana -  ustawa  z dnia  7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.)

PYTANIE 13:

Wykonawca zwraca się o zmianę par. 3 ust. 2 projektu umowy tak aby otrzymał on brzmienie:

"Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wyznaczyć dodatkowy – odpowiedni termin do ich usunięcia."

Uzasadnienie:

Termin na usunięcie wad winien być "odpowiedni" - uwzględniający kwestie technologicznie i okolicznościowe.

ODPOWIEDŹ 13:

propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – odpowiedni termin jest terminem nieostrym i zbyt ogólnym. Niezrozumiałe w uzasadnieniu jest także powoływanie się na kwestie okolicznościowe. Prosimy o wskazanie innej propozycji.

ODPOWIEDŹ14:

Wykonawca zwraca się o zmianę par. 4 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, tak aby otrzymał on brzmienie:

"Gwarancja obejmuje:

1) wady i uszkodzenia materiałowe i konstrukcyjne powstałe z przyczyn które nie leżą po stronie Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta parametrów i funkcji użytkowych,"

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może być obciążony świadczeniami gwarancyjnymi, które nie powstały z przyczyn które nie leżą po stronie Zamawiającego - stąd wniosek jak powyżej.

ODPOWIEDŹ 14:

propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana. Zamawiający nie rozumie istoty proponowanej zmiany.

ODPOWIEDŹ 15:

4) Wykonawca zwraca się o zmianę par. 4 ust. 1 projektu umowy, tak aby otrzymał on brzmienie:

"Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie, liczonej od dnia podpisania bez istotnych uwag protokołu określonego w § 3 ust. 1."

Uzasadnienie:

Wykonawca wnioskuje o dodanie do  par. 4 ust. 1 sformułowania „istotnych uwag”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt:  I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który  wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub. zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

ODPOWIEDŹ 15:

propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – oferowane urządzenie co do swojej specyfiki a także co do jakości i sprawności składowych winno być odebrane bez żadnych uwag.

PYTANIE 16:

Wykonawca zwraca się o usunięcie z par. 11 ust. 3 projektu umowy sformułowania "oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych"

Uzasadnienie:

Umowa będzie zawarta poza przetargiem ustawowym zatem ustawy PZP nie stosuje się – co wynika też z komparycji projektu umowy.

ODPOWIEDŹ 16:

propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – komparycja projektu umowy brzmi „w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, o następującej treści:”