## Arkusz1
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY, Bariatryczny :
1 | Materac dopasowany do łóżka o wymiarach 90x200cm | TAK, podać
2. | Materac aktywny, do terapii wszystkich stopni odleżyn dla pacjentów o masie ciała ≤ 260 kg. | TAK, podać
3. | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | TAK, podać
4. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK, podać
5. | Materac zbudowany z komór tzw. rurowych, poprzecznych, o wysokości min. 20 cm.Komory z tzw. funkcją komory nad komorą, tzn. spodnia warstwa komory o wysokości ok. 10cm pozostaje stale wypełniona powietrzem a górna warstwa pracuje niezależnie.Komory pojedynczo wymienne, dodatkowo na wyposażeniu materaca 4 sztuki automatycznych szybkozłączek w celu prowadzenia tzw. terapii bezdotykowej odleżyn (możliwość łatwego wypinania komór- materac po ich wypięciu zachowuje szczelność). | TAK, podać
6. | Wymiary materaca 85x200cm (±5cm) | TAK, podać
7. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 260kg | TAK, podać
8. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)materiał).Pokrowiec materaca okalający materac przeciwodleżynowy, posiadający w dnie materaca taśmy dla zespolenia go z konstrukcją łóżka. | TAK, podać
10. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK, podać
11. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących.Pokrowiec odporny na pranie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C. | TAK, podać
12 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w min. jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą, przeciwgrzybiczną (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami – dołączyć do oferty. | TAK/podać
13 | dodatkowy wymienny pokrowiec okalający górną część materaca, pozwalający na użytkowanie materaca gdy pokrowiec jest w pralni. | TAK, podać
14 | dodatkowy wymienny pokrowiec okalający górną część materaca, pozwalający na użytkowanie materaca gdy pokrowiec jest w pralni. | TAK, podać
15 | Pompa:
| - Automatyczny dobór ciśnienia oraz czasu pracy trybu zmiennego, w pompie wg. stopnia odleżyny, | TAK, podać
| - Tryby pracy: zmiennociśnieniowy (terapeutyczny), stałociśnieniowy (terapeutyczny), maksymalnego wypełnienia (pielęgnacyjny) z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po ≤ 30 minutach | TAK, podać
| - Do wyboru czas cyklu: 10, 15, 20, 25 minut | TAK, podać
| - Tryby pracy skrótowe; siedzący, pielęgnacyjny, kardiologiczny, pulsacyjny, | TAK, podać
- Automatyczne tryby bezpieczne wykluczające błędy użytkownika tj.:
| a) samoczynny dobór wartości ciśnieniaoraz czasu trwania cyklu do stopnia odleżyny, wg. skali umieszczonej na panelu sterowania pompy. Panel pompy musi zawierać informacje napisane w języku polskim. | TAK, podać
| b) alarm braku wypełnienia materaca, | TAK, podać
| c) czas bezpieczny trybu zmiennego dla wartości 30 ≥ mmHg, | TAK, podać
| d) czas bezpieczny maksymalnego wypełnienia, | TAK, podać
| e) pamięć ustawień, | TAK, podać
| f) blokada klawiatury pompy (automatyczna lub manualna), | TAK, podać
| - funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 45 mmHg | TAK/podać
| - funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut | TAK/podać
- Automatyczne tryby bezpieczne wykluczające awarie sprzętowe tj.:
| a) alarm nieuzyskania wymaganego ciśnienia, | TAK, podać
| b) alarm braku zasilania, | TAK, podać
| c) alarm przeglądu serwisowego | TAK, podać
| d) licznik godzin pracy, | TAK, podać
| - Tryb serwisowy umożliwiający testowanie podstawowych funkcji pompy | TAK, podać
| - min. dwa silniki tłoczące powietrze w pompie, | TAK, podać
| - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu | TAK, podać
| - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego | TAK, podać
| - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, | TAK, podać
| - funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, | TAK, podać
| - sygnalizację awaryjnego działania pompy, | TAK, podać
| - zasilanie 220-230V | TAK, podać
| - przewód zasilający odłączalny, o dł. min.450 cm | TAK, podać
16 | Dokument poświadczający, że Wytwórca tj. producent materaca, stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | TAK, podać