ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 28.10.2024 r.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

TABELA A - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| 1. Cyfrowy aparat RTG z detektorami CPV: 33111000-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  |  | ………………. nie starszy niż 2024, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |
| l.p. |  | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Warunki podstawowe |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  |  | Deklaracja zgodności na całość aparatu, nie na części składowe. | Tak |  |
|  |  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
|  |  | Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  |
|  |  | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory | Tak |  |
|  |  | Główne elementy aparatu tj. zawieszenie sufitowe, generator, lampa RTG, stół, statyw, konsola akwizycyjna pochodzą od jednego producenta | Tak |  |
| Generator |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  | ≥ 100 kHz |  |
|  | Moc generatora |  | ≥ 65 kW |  |
|  | Max prąd w radiografii |  | ≥ 800 mA |  |
|  | Max wartość mAs |  | ≥ 400 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii |  | ≥ 40 – 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji |  | ≤ 1 ms |  |
| Zawieszenie sufitowe lampy RTG |  |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej |  | ≥ ± 115˚ |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej |  | ≥ 330˚ |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy |  | ≥ 160 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego |  | ≥ 300 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego |  | ≥ 200 cm |  |
|  | Pełna motoryzacja zawieszenia sufitowego w 5-ciu osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach) |  | Tak |  |
|  | Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy o ± 90˚ |  | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny panel LCD min. 10” umożliwiający odczyt i ustawienie parametrów ekspozycji |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie odległości SID |  | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy |  | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta ułatwiających identyfikacje |  | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID |  | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – detektor w pionie i poziomie |  | Tak |  |
|  | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy |  | Tak |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych w programach anatomicznych ustawień |  | Tak |  |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy statywie do zdjęć odległościowych oraz na stole, wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG i dopasowanego ruchu detektora |  | Tak |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego bez konieczności zmiany programu anatomicznego |  | Tak |  |
| Lampa RTG i Kolimator |  |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego |  | ≤ 0,6 mm |  |
|  | Wielkość ogniska dużego |  | ≤ 1,2 mm |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska |  | ≥ 30 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska |  | ≥ 80 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | ≥ 300 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody |  | ≥ 100 kHU/ min. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | ≥ 2,0 MHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody |  | ≥ 8000 obr./ min. |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki |  | Tak |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji w technologii LED |  | Tak |  |
|  | Kolimator z wbudowaną kamerą 2D lub 3D z wyświetlaniem podglądu obszaru badania pacjenta na stacji konsoli (stacji) technika w sterowni |  | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora |  | ≥ ± 45˚ |  |
| Stół pacjenta |  |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny z blatem |  | Tak |  |
|  | Blat pływający |  | Tak |  |
|  | Długość blatu stołu |  | ≥ 230 cm |  |
|  | Szerokość blatu stołu |  | ≥ 75 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu |  | ≥ 90 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu |  | ≥ 24 cm |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu |  | ≥ 300 kg |  |
|  | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu |  | ≥ 180 cm |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi |  | ≤ 53 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi |  | ≥ 90 cm |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi |  | Tak |  |
|  | Wykonywanie badań kości długich dla pacjenta leżącego na stole |  | Tak |  |
|  | Długość zakresu badania podczas wykonywania zdjęć kości długich dla pacjenta leżącego na stole |  | ≥ 80 cm |  |
|  | Układ AEC w stole, min. 3 komory |  | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji „promień centralny – środek detektora” |  | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji „promień centralny – środek detektora” |  | Tak |  |
| Statyw do zdjęć odległościowych (kostno-płucny) |  |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi |  | Tak |  |
|  | Statyw uchylny |  | Tak |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi |  | ≤ 32 cm |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi |  | ≥ 170 cm |  |
|  | Układ AEC w statywie, min. 3 komory |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi |  | Tak |  |
|  | Uchwyty do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęcia w projekcjach PA i bocznych |  | Tak |  |
|  | Dedykowany statyw do zdjęć kości długich z linijką; kratka przeciw rozproszeniowa odpowiednia do wykonywania zdjęć kości długich |  | Tak |  |
|  | Obszar badania podczas wykonywania zdjęć kości długich przy statywie |  | Tak |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc |  | Tak |  |
| Detektor cyfrowy w statywie |  |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany w statywie |  | Tak |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) |  | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora |  | ≥ 42 x 42 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (wyrażona liczbą pikseli) |  | ≥ 8 mln |  |
|  | Rozmiar piksela |  | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji |  | ≥ 16 bit |  |
| Detektor przenośny, bezprzewodowy do pracy w stole i poza nim – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy |  | Tak |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) |  | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora |  | ≥ 42 x 34 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (wyrażona liczbą pikseli) |  | ≥ 6,5 mln |  |
|  | Rozmiar piksela |  | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji |  | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem |  | ≤ 3,5 kg |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim |  | ≥ 200 kg |  |
|  | Maksymalne punktowe obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim |  | ≥ 100 kg |  |
|  | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem min. 200 kg |  | Tak |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami lub akumulator detektora doładowywany podczas pracy w stole niezależnie od położenia detektora – bez podłączania jakiegokolwiek kabla Tak |  | Tak |  |
|  | Jeżdżący uchwyt na detektor bezprzewodowy do wykonywania zdjęć na stole promieniem bocznym |  | Tak |  |
| Konsola technika |  |  |  |  |
|  | Monitor min. 19” |  | Tak |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) |  | ≥ 5 000 |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych |  | Tak |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora |  | Tak |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM (bez udziału technika) |  | Tak |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu |  | ≤ 5 s. |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/ RIS oraz manualna |  | Tak |  |
|  | Obsługa protokołów: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist/ MPPS |  | Tak |  |
|  | Funkcja obróbi obrazów, min.: - obrót obrazów - lustrzane odbicie - powiększenie (Zoom) - funkcja ustawienia okna optycznego (zmian jasności i kontrastu) - wyświetlanie znaczników - dodawanie komentarzy |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji obrazu |  | Tak |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdjęcia z podaniem przyczyny odrzucenia |  | Tak |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (3 lub więcej) |  | Tak |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) |  | Tak |  |

TABELA B – POZOSTAŁE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Demontaż posiadanego przez Zamawiającego systemu |  |
| --- | --- |
|  | Oględziny aparatu przed demontażem |
|  | Przygotowanie systemu do demontażu i demontaż |
|  | Przygotowanie zdemontowanych elementów do wyniesienia i transportu wraz z zabezpieczeniem ich w odpowiednich elementach transportowych |
|  | Zabezpieczenie drogi transportowej zdemontowanego aparatu (zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem mechanicznym) |
|  | Transport do lokalizacji docelowej |
| Pozostałe wymogi |  |
|  | Wykonanie/ aktualizacja projektu osłon stałych |
|  | Wykonanie pomiarów mocy dawki za osłonami stałymi |
|  | Adaptacja i przygotowanie pomieszczenia po byłej pracowni RTG poprzez: - odświeżenie malowania ścian, - wyłożenie nowej wykładziny zdolnej do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, - wykonanie niezbędnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową aparatu, nowych przepustów dla łączy elektrycznych, technicznych, IT |
|  | Wykonanie testów odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia |
|  | Integracja zaoferowanego urządzenia z systemem RIS i HIS Zamawiającego w zakresie importu zleceń wykonania badań, danych identyfikacyjnych pacjenta z systemu RIS Zamawiającego poprzez DICOM Worklist. Koszty niezbędnych licencji prac integracyjnych po stronie Wykonawcy, jak i licencji oraz prac koniecznych po stronie dostawcy systemu RIS ponosi Wykonawca. Szczegóły integracji (parametry, zakresy i sposoby komunikacji) zostaną uzgodnione na etapie wykonawczym pomiędzy Wykonawcą, a dostawcą systemu RIS/HIS. Zamawiający informuje, że dostawcą systemu RIS oraz HIS jest firma CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. (dalej CGM). |
|  | Integracja zaoferowanego urządzenia z systemem PACS Zamawiającego oraz do robotów do nagrywania płyt Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce. Koszty niezbędnych licencji prac integracyjnych po stronie Wykonawcy, jak i licencji oraz prac koniecznych po stronie dostawcy systemu RIS ponosi Wykonawca. Szczegóły integracji (parametry, zakresy i sposoby komunikacji) zostaną uzgodnione na etapie wykonawczym pomiędzy Wykonawcą, a dostawcą systemu PACS. Zamawiający informuje, że dostawcą systemu PACS jest firma CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. (dalej CGM). |
| Zasady i terminy dostawy, transportu, montażu i uruchomienia |  |
|  | Dostawa, transport, montaż i uruchomienie Sprzętu Medycznego odbędzie się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem: 1) dostawa Sprzętu Medycznego do magazynu Wykonawcy w terminie maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy. 2) przeprowadzenie procedury dostawy i odbioru ilościowego Sprzętu Medycznego, zwanego w dalszej części Odbiorem Ilościowym i przyjęcie dostawy przez Zamawiającego– odbiór musi zostać przeprowadzony najpóźniej w terminie maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed dniem wykonania procedury dostawy i odbioru. Podczas odbioru Wykonawca musi mieć przygotowane wszystkie numery seryjne części składowych wchodzących w skład Sprzętu Medycznego, które zostaną wpisane w Protokole odbioru ilościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Podczas Odbioru Ilościowego sprzęt medyczny pozbawiony będzie wszelkich materiałów zużywalnych (np. lampy RTG), które zostaną dostarczone fabrycznie nowe w chwili instalacji Sprzętu Medycznego. Po dokonaniu odbioru Sprzętu Medycznego przez Zamawiającego Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej za Sprzęt Medyczny. 3) magazynowanie sprzętu do czasu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do montażu Sprzętu Medycznego – koszty magazynowania w pełnym zakresie obciążają Wykonawcę i zawierają m.in. koszty wynajęcia magazynu i obsługi logistycznej, koszty ubezpieczenia Sprzętu Medycznego, itp. 4) transport (z magazynu, o którym mowa w ppkt 3), montaż i uruchomienie Sprzętu Medycznego w terminie do 4 tygodni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia tych czynności, jednak najpóźniej do 84 dni od podpisania umowy – wszelkie koszty z tym związane w pełni obciążają Wykonawcę. Gotowość zostanie zgłoszona przez Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy ….....….......….....….....….....….....…. 5) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego w terminie 8 tygodni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4) 6) Wykonanie testów odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 7) przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego oraz podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wraz ze Sprzętem Medycznym, kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, obejmującej: paszport techniczny, świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, polskojęzyczną instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę aparatu RTG, jak również dokumenty upoważniające do obrotu i używania na terenie Polski |
|  | Wykonawca dostarcza Sprzęt Medycznego na własny koszt i ryzyko. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w budynku odpowiedzialność ponosi Wykonawca. |
|  | Własność Sprzętu Medycznego przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu Odbioru Ilościowego, o którym mowa w pkt. 12 ppkt 2). |
|  | O terminie transportu, instalacji i montażu Sprzętu Medycznego Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, na co najmniej trzy dni przed datą dostawy na adres mailowy skuszaj@szpitalepomorskie.eu oraz telefonicznie pod nr telefonu +48 507 306 452. |
|  | O terminie gotowości do przeprowadzenia odbioru Sprzętu Medycznego Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na adres mailowy skuszaj@szpitalepomorskie.eu oraz listownie na adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (84-200), ul. Jagalskiego 10 |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi Sprzętu Medycznego 1) w momencie rozpoczęcia pracy w pracowni przeprowadzi Szkolenia z obsługi urządzeń w ilości co najmniej 5 dni po 6 godzin roboczych. Dodatkowo po uruchomieniu Sprzętu Medycznego na osobne zamówienie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenie utrwalające w ilości co najmniej 5 dni po 6 godzin roboczych – przewidywany termin tego szkolenia to około 3 miesiące po przeprowadzeniu Szkolenia z obsługi urządzeń. 2) przeprowadzone szkolenia zostaną potwierdzone certyfikatami dla przeszkolonego personelu Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zapewni dodatkowe telefoniczne wsparcie techniczne i kliniczne podczas wykonywania badań podczas trwania okresu gwarancyjnego. |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów |
|  | Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora aparatu RTG przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika |
|  | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dedykowanego centrum szkoleniowego oraz udział w szkoleniach on-line prowadzonych przez producenta wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganych kwalifikacji. |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list. |
|  | Wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniami Sprzętu Medycznego, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia całości lub części Sprzętu Medycznego przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |