Załącznik nr 4f do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 6 – zakup aparatu do automatycznej mikrochipowej elektroforezy

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Aparat do automatycznej mikrochipowej elektroforezy | Tak |  |
| 22 | Urządzenie służące do określania wielkości fragmentów ilości i jakości DNA i RNA. | Tak |  |
| 23 | Analiza materiału na jednorazowych taśmach z oddzielonymi od siebie mikrokanałami. | Tak |  |
| 24 | Taśmy z mikrokanałami zawierają gotowy żel – brak konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Możliwość analizy od 1 do 16 próbek na jednej taśmie z mikrokanałami. | Tak |  |
| 26 | Możliwość analizy od 1 do 16 próbek z możliwością puszczenia jednej próbki nie tracąc odczynników ani taśmy lub czipu na kolejne próby | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 27 | Analiza do 20 min. 16 próbek | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Możliwość częściowego wykorzystania taśmy z mikrokanałami. Niezużyte mikrokanały mogą być wykorzystane w kolejnej analizie. | Tak |  |
| 29 | Automatyczne określenie wielkości, ilości i jakości materiału. | Tak |  |
| 30 | Automatyczne pobieranie próbek przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. | Tak |  |
| 31 | Analiza elektroforetyczna materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej LED. | Tak |  |
| 32 | Koszt analizy próbki niezależny od liczby badanych próbek, gdyż częściowe zużycie taśmy do elektroforezy nie blokuje możliwości jej dalszego/pełnego wykorzystania. | Tak |  |
| 33 | Możliwość podania próbek do analizy dwóch paskach 8-probówkowych. | Tak |  |
| 34 | Urządzenie może samodzielnie przeprowadzić analizę maksymalnie 16 prób w jednym cyklu pracy. | Tak |  |
| 35 | Minimalne zużycie badanego materiału (od 1 μl do 2 μl, w zależności od aplikacji). | Tak |  |
| 36 | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: - przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; - podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie. - automatyczne określenie stopnia integralności RNA (RINe); - automatyczne określenie stopnia integralności DNA (DIN); - dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; - dostosowanie rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika; przeprowadzenie diagnostyki poprawnego działania urządzenia; | Tak |  |
| 37 | Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików cyfrowych które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane poczta elektroniczną. | Tak |  |
| 38 | Zakres długości analizowanych fragmentów DNA genomowego w zakresie od 200 pz do 60.000 pz | Tak |  |
| 39 | RNA w zakresie od 25 nt do 6000 nt | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozdziału całkowitego RNA z czułością od 100 pg/μL | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 10 pg/μL | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozdziału genomowego DNA z czułością od 0,5 ng/μL | Tak |  |
| 43 | Oprogramowanie sterujące zainstalowane na dostarczonym komputerze typu laptop. | Tak |  |
| 44 | System dostarczony wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem oraz vorteksem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.