Załącznik nr 1

ZP 43/24     Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet nr 1

Wadium : 6.500,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System trójwymiarowego mapowania serca | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Koszty dostawy, serwisowania zakupionego sprzętu, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Parametry | Wymogi (warunki/parametry graniczne) |  | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  | Podać:………………. |
|  | Kraj pochodzenia | TAK |  | Podać:……………… |
|  | Model / typ | TAK |  | Podać:………………. |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji min 2023 | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] | TAK |  |  |
|  | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. |  |  | xxxxxxxxxxx |
|  | System bazujący na pomiarze impedancyjnym oraz pomiarze pola magnetycznego | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Mapowanie anatomiczne 3D i oraz tworzenie trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący kompatybilne elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnatrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Interfejs łączący jednostke określajacą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnatrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archywizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, min dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie umozliwiajace podgląd wielu map w jednym oknie | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wenatrzsercowych oraz EKG | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Nawigacja w czasie rzeczywistym | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod | TAK |  | Podać:………………. |
|  | Mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwia tworzenia map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie umożliwia tworzenie map: SPARKLE MAP jako jednoczasowego wyświetlania mapy potencjałowej i propagacyjnej na jednej strukturze, potencjałów pofragmentowanych, procentowej zgodności pacemappingu, turbo mapy umożliwiającej tworzenie map dodatkowych arytmii tworzonych z segmentów wcześniej zapisanych | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem) | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Zapamietywanie i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Podgląd wcześniej wykonanych i zapisanych badan w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Bufor pamięci 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych oraz bufor 8 sekundowy podczas tworzenia map CFE | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
| Generator RF |  |  |  |  |
|  | Moc od 1 do 100W, | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca z systemami, elektrofizjologicznymi różnych producentów, | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca z elektrodami chłodzonymi różnych producentów min 2 zarówno z czujnikami termopary jak i termistorem | TAK |  | Podać:………………. |
|  | Zapewnia ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Regulacji czasu dostarczania prądu RF w krokach, co 1 sekundę | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności) | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Generator wyposażony w moduł umożliwiający sterowanie z odległości tzw. Remote Control – komunikacja przez światłowód mająca na celu zabezpieczenie przed zakłóceniami | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
|  | Praca w trybie kontroli mocy i kontroli temperatury | TAK |  | xxxxxxxxxxx |
| Pompa chłodząca |  |  |  |  |
|  | Współpraca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej różnych producentów |  | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Kompatybilność z generatorem RF zapewniająca automatyczną komunikacją pomiędzy tymi modułami |  | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalny rozmiar wykrywalnego przez detektor pęcherzyka powietrza: 2 μl |  | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Prędkości przepływu soli: mały przepływ: min od 1 do 5 ml/min (przyrosty co 1 ml/min), duży przepływ: min. od 6 do 40 ml/min(przyrosty co 1 ml/min) |  | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Dodatkowy czujnik zmiany ciśnienia przepływu cieczy zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji |  | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) |  | TAK | Podać/opisać…………… |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (pdf) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych |  | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych |  | Podać/opisać | Podać/opisać………………. Adres Mail……………….. Telefon |
|  | Wsparcie techniczne przy sesjach zabiegowych |  | TAK | XXXXXXXXXXXX |
|  | Okres udzielonej gwarancji |  | min:24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert:  Ocena parametrów technicznych)

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwiające zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji czy też LSI i FTI | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji zamawiający przyjmuje nie |  | Tak - 20 punktów Nie - 0 punkt |
|  | Jednoczesna rejestracja potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych elektrody ablacyjnej w czasie trwania aplikacji prądu RF | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji zamawiający przyjmuje nie |  | Tak - 20 punktów Nie - 0 punkt |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w swz,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon

Pakiet nr 2

Wadium : 10.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laser do kamieni nerkowych | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koszty dostawy, serwisowania zakupionego sprzętu, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Parametry | Wymogi (warunki/parametry graniczne) |  | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent/kraj |  | Tak | Podać………………… |
| 2. | Model/typ |  | Tak | Podać………………… |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji min 2023 |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| I. | Parametry ogólne |  |  | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser impulsowy o dużej mocy zbudowany na krysztale tm:yag do litotrypsji laserowej, guzów pęcherza moczowego, nacięcia szyi pęcherza moczowego (bni) i koagulacji, uretrotomii (leczenie zwężeń cewki moczowej), bph / impulsowego wyłuszczenia laserowego prostaty, gastroenterologii do rozpylania i fragmentacji kamieni żółciowych i kamieni dróg żółciowych. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie 230V/16A WG PN |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser do rozdrobnienia twardych i miękkich kamieni wszystkich typów i rozmiarów |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser do wykorzystania przy zabiegach endoskopowego wyłuszczenia prostaty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser nadający się do litotrypsji laserowej z wykorzystaniem giętkich i sztywnych ureterorenoskopów |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser zbudowany na krysztale tm:yag wyzwalany za pomocą diod |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość fali emitowanej przez laser 2013nm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Maksymalna średnia moc lasera min. 100w |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Minimalna energia impulsu dla rozpylania kamieni (tzw. Dustingu) ≤0.1 j |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy przy rozpylaniu kamieni (tzw. Dustingu) min. >200 hz |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Minimalny czas trwania impulsu laserowego ≤150 μs |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Maksymalny czas trwania impulsu laserowego ≥900 μs |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szczytowa moc impulsu (tzw. Peak power) dla efektywnego rozwarstwiania warstw anatomicznych podczas zabiegów bph i wydajnego rozdrabniania twardych kamieni min. 3500 w |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie kompatybilne ze światłowodami o średnicach 200 - 1000 μm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser kompatybilny ze światłowodami jednorazowymi i wielorazowymi |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wiązka lasera naprowadzającego 520 nm, zielony, z regulowaną intensywnością, tryby: stałe włączone, stałe impulsowe, wyłączone-po naciśnięciu włącznika nożnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Nominalna odległość zagrożenia dla oczu (nohd) ≤ 1.6m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyświetlacz dotykowy, kolorowy o przekątnej min 11" regulowany min. W płaszczyźnie poziomej |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Co najmniej 2 fabryczne programy dla użytkownika do chirurgicznego cięcia i koagulacji tkanek miękkich |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Co najmniej 4 fabryczne programy dla użytkownika do litotrypsji laserowej, w tym rozpylanie kamieni (tzw. Dusting) i fragmentacja |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Fabryczny specjalny tryb antyretropulsyjny tj. Zmniejszający odrzut podczas kruszenia kamieni, nie może być równoznaczny z trybem dusting |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Laser musi posiadać włącznik główny, przycisk włącz/wyłącz oraz przycisk bezpieczeństwa |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem lasera |  | Tak | Podać………………… |
|  | Automatyczne rozpoznawanie włókien z automatycznym potwierdzeniem na ekranie grubości podłączonego włókna oraz ilości jego użyć |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przełącznik nożny z co najmniej trzema włącznikami (czuwanie/gotowość, 2 włączniki aktywacji lasera) i koncepcją podzielonego ekranu, dzięki czemu podczas aplikacji możliwe jest szybkie przełączanie między dwoma zaprogramowanymi zestawami parametrów (energia impulsu, częstotliwość, długość impulsu), z których oba są wyświetlane jednocześnie na ekranie urządzenia, np. Cięcie i koagulacja, fragmentacja i rozpylanie itp. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Informacja na wyświetlaczu głównym lasera stopnia naładowania baterii przełącznika nożnego bezprzewodowego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przełącznik nożny z dodatkowym czwartym włącznikiem, za pomocą którego operator może szybko zmieniać tryby oraz parametry pracy bez dotykania wyświetlacza. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Akcesoria |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Włókna 270 μm ilość (3 szt) wielorazowe długość włókna ≥ 300 cm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Włókno 600 μm ilość (2 szt) wielorazowe długość włókna ≥ 300 cm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Miniaturowy cysto-ureteroskop – 1 komplet |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cysto-ureteroskop umożliwiający obrazowanie dolnych dróg moczowych (moczowodów lub pęcherza) do zastosowania u noworodków i małych dzieci |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia 5o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza cysto-ureteroskopu 120 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Średnica 4,5/6,5 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kanał roboczy minimum: 3,3 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie na endoskopie graficzne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie graficzne średnicy bezpośrednio na cysto-ureteroskopie |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cysto-ureteroskop wyposażony w kraniki dopływu i odpływu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ureterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z peek, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie cysto-ureteroskopu: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosze i pojemniki do sterylizacji: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Perforowany kosz do cysto-ureteroskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 467 x 75 x 132 mm +/- 5% |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyposażony w koszyczek na niewielkie akcesoria |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Narzędzia do cysto-ureteroskop: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki chwytające – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Elastyczne, średnica 3 charr drobne uzębienie bransz, obie bransze ruchome, długość użytkowa 230 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość użytkowa 230 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita 380 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop kompaktowy 14 fr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop o kompaktowej budowie z prostym okularem oraz atraumatyczną końcówką, |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Średnica zewnętrzna 14 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kanał roboczy na narzędzie do 5 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop wyposażony w kurki wykonane z peek, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 218 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia 25o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134 oc |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pole widzenia: 88⁰ (mierzone w powietrzu), 63⁰ (mierzone w wodzie) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie przepustowości kanału roboczego bezpośrednio na endoskopie |  |  |  |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  |  |  |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przeznaczenie: reprocesowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie I transport |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 451 x 64 x 80 mm |  |  |  |
|  | Kompletne narzędzia do cystoskopu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki typu aligator 5 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. Użytkowa 340 mm |  | Tak | Podać model………….. |
|  | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki biopsyjne 5 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. Użytkowa 340 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Mikronożyczki 5 charr– 1 szt. |  | Tak | Podać model………….. |
|  | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wkład typu mikronożyczki z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. Użytkowa 340 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop kompaktowy 17 fr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop o kompaktowej budowie z prostym okularem oraz atraumatyczną końcówką, |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Średnica zewnętrzna 17 charr |  | Tak | Opisać ……………. |
|  | Kanał roboczy na narzędzie do 7 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Cystoskop wyposażony w kurki wykonane z peek, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 224 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia 25⁰ |  | Tak | Podać model………….. |
|  | Cystoskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134⁰c |  | Tak | Podać model………….. |
|  | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pole widzenia: 98⁰ (mierzone w powietrzu), 69⁰ (mierzone w wodzie) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie przepustowości kanału roboczego bezpośrednio na endoskopie |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 2,3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przeznaczenie: reprocesowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie I transport |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 451 x 64 x 80 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kompletne narzędzia do cystoskopu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki typu aligator 7 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 7 charr, dł. Użytkowa 325 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki typu łyżeczka 7 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 7 charr, dł. Użytkowa 325-340 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Elastyczne nożyczki 7 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość użytkowa 375 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Średnica 7 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Nożyczki nierozkładane, wielokrotnego użytku, jedna bransza ruchoma |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ureterorenoskop kompaktowy 4,5/6,5 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ureterorenoskop półsztywny, z okularem bocznym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia 5o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza ureterorenoskopu 430 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita ureterorenoskopu 555 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Zakończenie ureterorenoskopu o atraumatycznym kształcie |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Średnica 4,5/6,5 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kanał roboczy 3 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie na endoskopie graficzne oraz kolorystyczne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ureterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z peek, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie ureterorenoskopu: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt do dedykowanego ureterorenoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosze i pojemniki do sterylizacji: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Perforowany kosz do ureterorenoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 635 x 75 x 132 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyposażony w uchwyty na sonotrody oraz koszyczek na niewielkie narzędzia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Narzędzia do ureterorenoskopu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki chwytające elastyczne, średnica 3 charr drobne uzębienie bransz, obie bransze ruchome, długość użytkowa 530 mm- 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kleszczyki biopsyjne elastyczne, średnica 3 charr, obie bransze ruchome, długość użytkowa 530 mm- 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Sterylny koszyk nitinolowy, średnica zewnętrzna płaszcza 2,4-2,5 fr/charr, długość robocza 90 cm, jednorazowy - 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uretrotom optyczny 8,5 charr – 2 komplety |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Optyka endoskopowa do dedykowanego uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza optyki 178 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia optyki 0o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne kosza min: 297 x 54 x 59 mm , max: 481 x 54 x 59 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø płaszcza 8,5 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 105 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz okrągły, koniec dystalny skośny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w zawór płuczący oraz szybkie zamknięcie, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator do płaszcza – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 123 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator z kodem barwnym, koniec dystalny zaokrąglony |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter do uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter z zaworem wprowadzającym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w zamknięcie bagnetowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita 66 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy do uretrotomu– 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy pasywny, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt zamknięty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy do współpracy z optyką o kierunku patrzenia 0⁰ |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Elementy roboczy wyposażony w zamknięcie bagnetowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Skalpel do uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Skalpel do płaszcza 8,5 charr, sierpowaty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Skalpel tnący w pozycji godziny 12 |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 366 x 77 x 266 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Resektor / uretrotom optyczny 9 fr z płaszczem cystoskopowym 9,5 fr – 1 komplet |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Optyka endoskopowa do dedykowanego uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza optyki 178 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia optyki 0o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość światłowodu min. 2,3 m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz cystoskopowy 9,5 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz o średnicy 9,5 charr, okrągły, koniec dystalny skośny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza płaszcza 145 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz z 2 zaworami płuczącymi i 1 zaworem wprowadzającym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz z szybkim zamknięciem, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z peek, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator do płaszcza cystoskopu 9,5 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 180 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator z kodem barwnym, koniec dystalny zaokrąglony |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do resektoskopu 9 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do resektoskopu z kodem barwnym, owalny, koniec dystalny skośny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 106 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz z zaworem płuczącym oraz szybkim zamknięciem, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do współpracy z optyką o kierunku patrzenia 0⁰ |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator do resektoskopu 9 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 123 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator z kodem barwny, koniec dystalny zaokrąglony |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter do resektoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter z zaworem wprowadzającym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w zamknięcie bagnetowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita 66 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy do resektoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy pasywny, monopolarny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kompatybilny z optyką o ø 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Elektroda hakowa monopolarna do płaszcza 9 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Skalpel ceramiczny półokrągły 9 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Skalpel sierpowaty – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pozostałe instrumentarium endoskopowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Optyka endoskopowa do dedykowanego uretrotomu – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza optyki 178 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia optyki 0o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Optyka endoskopowa – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza optyki 179 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia optyki 30o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do resektoskopu 9 charr – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do resektoskopu z kodem barwnym, owalny, koniec dystalny skośny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 106 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz z zaworem płuczącym oraz szybkim zamknięciem, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do współpracy z optyką o kierunku patrzenia 0o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Optyka endoskopowa – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza optyki 178 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kierunek patrzenia optyki 0⁰ |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne kosza min: 297 x 54 x 59 mm , max: 481 x 54 x 59 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz do uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ø płaszcza 8,5 charr |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 105 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz okrągły, koniec dystalny skośny |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w zawór płuczący oraz szybkie zamknięcie, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator do płaszcza – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza 123 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obturator z kodem barwnym, koniec dystalny zaokrąglony |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter z zaworem wprowadzającym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w zamknięcie bagnetowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita 66 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Adapter wyposażony w kurek wykonany z peek, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy do uretrotomu – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy pasywny, wielokrotnego użytku |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt zamknięty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Element roboczy do współpracy z optyką o kierunku patrzenia 0o |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Elementy roboczy wyposażony w zamknięcie bagnetowe |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Urologiczny tor wizyjny 4k |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kontroler kamery 4k – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, urologii i ginekologii endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż uhd 4k 3840x2160 lub 4096x2160 |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Sterownik kamery współpracujący z min. 6 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”cmos 4k, 2x 1/3”cmos icg 1x 1/3” cmos, 3x 1/3” ccd, głowicą pendualną 1x 1/3” cmos oraz głowicą pendualną pdd 1x 1/3” cmos. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo ursami jedno i dwu- kanałowymi |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Port usb na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu pendrive lub dysk twardy usb o pojemności co najmniej 2 tb.. Możliwość archiwizacji zdjęć jpg / tiff i filmów mpeg4 - rozdzielczość archiwizacji wideo min. 1920x1080 full hd. Minimum 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość sterowania min. Czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie lub długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ekran dotykowy wielkości minimum 6,5” menu głównego kontrolera kamery z wykonaniem następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja wykorzystująca szybką regulację elc (electronic light control) sterownika kamery do dopasowania jasności obrazu, przy jednoczesnej automatycznej regulacji jasności źródła światła – ustawienie jasności źródła światła jest automatycznie regulowane przez sterownik kamery. Możliwość włączania/wyłączania źródła światła endoskopowego za pomocą przycisku na głowicy kamery |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja zoom cyfrowy min. X1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z funkcją korzystania z nich t.j. Wyłączane i włączane w dowolnym momencie za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Filtr hdr włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyjścia video min.: 2x hdmi (3840x2160), 2x 3g-sdi (1920x1080), 2x hdmi (1920x1080) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Gniazda hdmi umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Min. 4 gniazda usb z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min.. Klawiatury, pilota |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Moduł pip (picture in picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania Obrazu z drugiego źródła cyfrowego (sdi, hd-sdi, 3g-sdi). |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. Cf |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300k do 7000k |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Głowica kamery 4k – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 3-chipów (3x 1/3” cmos) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 121 g |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Długość kabla głowicy min 3m |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum ipx7 |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Oznaczenie na głowicy kamery -sterylizacja w autoklawie (w temperaturze 134oc) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. Cf |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obiektyw ze zmienną ogniskową - 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ogniskowa w zakresie 13-29 mm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Sterylizacja w autoklawie (w temperaturze 134oc) |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obiektyw mogący być poddawany reprocesowaniu maszynowemu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obiektyw wyposażony w pierścień regulacji ostrości oraz w pierścieni zoomu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Źródło światła led – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Żywotność lampy led minimum 30000 godzin |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Temperatura barwowa 6500 k |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Moc led min 80w – równoważne źródło światła ksenonowego 300w |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Emiter światła współpracujący z oferowanym procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Jasność nie gorsza niż 1900 lm |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pobór mocy nie więcej, niż 150 va |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 25 db |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. Cf |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Sintegrowane pokrętło wybierające gniazdo światłowodowe dla różnych producentów, w tym: wolf, storz, olympus, acmi |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| II. | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia poniżej 5 sekund w czasie pracy automatycznie przywracane są zapamiętane ustawienia oraz włącza się ponownie dioda led. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Inne |  |  |  |
| - . | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) |  | Tak | Podać/opisać………………. |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  | Tak (wraz z dostawą urządzenia) | Xxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w polsce w formie pisemnej i elektronicznej (pdf) na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych |  | Tak/przedstawić dokument autoryzacji (wraz z dostawą urządzenia) | Xxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych zawierający nazwę firmy, adres korespondencyjny i email, telefon |  | Tak | Podać/opisać………………. Adres ………………………. Mail……………….. Telefon ……………. |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru |  | Tak | Xxxxxxxxxx |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert:  Ocena parametrów technicznych i okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymogi Tak/nie | Odpowiedź wykonawcy Tak/nie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna masa (z płynem chłodzącym) max 200kg | Tak/nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji zamawiający przyjmuje nie | 100÷130 kg -15 pkt. >130 do 160 - 10 pkt. >160 do 200kg - 1 pkt. . |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego bezprzewodowego | Tak/nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji zamawiający przyjmuje nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 12 miesięcy | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 12 miesięcy | Okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 24 miesiące - 15 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy - 20 pkt . |

Wykonawca  oświadcza, że zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w swz,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon

Pakiet nr 3

Wadium : 1.400,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentarium do zabiegów stabilizacji kręgosłupa | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koszty dostawy, serwisowania zakupionego sprzętu, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Parametry | Wymogi (warunki/parametry graniczne) |  | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent/kraj |  | Tak | Podać………………… |
| 2. | Model/typ |  | tak | Podać………………… |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji min 2023 |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| I. | Zestaw narzędzi do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo krzyżowym kręgosłupa |  | tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Metalowe tace na narzędzia z trwałym oznaczeniem ( nr katalogowy narzędzia) oraz pozycjami na poszczególne instrumenty |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rączka do śrubokręta z grzechotką typu T i rączka prosta |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Śrubokręty gwintujące dla śrub ( śrub transpedikularnych z mechanizmem trwałego blokowania poliaxialności bez dodatkowych elementów blokujących) o średnicy 4,5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dylatatory skórne kaniulowane na drut Kirchnera do rozwarcia przestrzeni na śrubę o rozmiarach S,M,L |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kaniulowany miernik długości śruby ze skalą umożliwiającą odczyt długości za pomocą drutu Kirchnera. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Tuby na śruby które umożliwiają przezskórną implantację śrub oraz mocowanie prętów .Tuby trwale oznaczone (kolor złoty) numerem katalogowym oraz strzałką pokazująca kierunek zamknięcia mocowania – 6 sztuk |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Klucz dynamometryczny do ostatecznego blokowania śruby oraz blokowania poliaxialności śruby, wyskalowany do 10 Nm z akustycznym sygnałem potwierdzającym blokadę na 10 Nm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Klucz do usuwania tub na śrubach. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Śrubokręt kaniulowany do implantacji śrub z możliwością rozłożenia do mycia i sterylizacji. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dwa rodzaje narzędzi do wprowadzania pręta przezskórnie z elementem blokującym pręt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Zestaw posiada pojemnik kaniulowany dla przechowywania oraz sterylizacji drutów Kirchnera zakończony z obydwu stron nakrętkami. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | W zestawie Nitylowe druty Kirchnera z oznaczeniem , które umożliwia wymiarowanie długości śruby |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Gwintowniki na śruby o średnicy 8,5mm , 9,5m oraz 10,5mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Giętarka do prętów. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Młotek o kształcie kamertonu. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szydło typu Lenke dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa proste z oznaczeniem głębokości. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Narzędzie kaniulowane do druta Kirchnera do przecięcia skóry. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Narzędzie do kompresji i dystrakcji poszczególnych odcinków kręgosłupa. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Tuby na śrubowe, które umożliwiają przezskórną implantację samych śrub jak i prętów. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dociskacze prętów z cechowaniem nr katalogowym. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dwie sztuki śrubokrętów do nakrętek blokujących. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kompresor i dystraktor z akcesoriami do prawidłowej korekcji kręgosłupa. |  | Tak |  |
|  | Wanna kontenera, wymiary 592 x 274 x 187 mm – 2 sztuki. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wanna kontenera, wymiary 592 x 274 x 120 mm – 1 sztuka. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pokrywa kontenera, niebieska, wymiary 588 x 285 x 36 mm, współpracująca z wanną kontenera, możliwość użycia filtrów wielokrotnego użytku (min.1000 cykli) i jednorazowego użytku – 3 sztuki. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| II | Instrumentarium dla stabilizacji szczytowo potylicznej kręgosłupa. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Miernik głębokości który pomaga na określenie długości śruby. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Nawiertaki dla śrub o średnicach 3,5/3,6 mm oraz 4,0mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uniwersalny nawiertak dla procedur otwartych z użyciem nawigacji dla średnicy śrub 3,5mm/3,6mm oraz 4,0mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Śrubokręt do śrub transpedikularnych. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Giętarka do prętów. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dociskacz pręta na śrubie. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Śrubokręt do nakrętek blokujących oraz śrubokręt dwustronny do nakrętek blokujących z samo trzymaniem ich. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Sonda z kulistym zakończeniem. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ostry nakłuwacz kostny. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt do pręta. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pojemnik dla drutów kirschnera zakończony z obu stron nakrętkami. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Druty Kirchnera w dwóch średnicach 1,0 mm ora z 1,5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Tace na instrumenty trwale oznaczone z uchwytami na narzędzia kodowane kolorami. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Obcinarka prętów. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar pręta elastyczny. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uniwersalna rączka typu T do poszczególnych narzędzi. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szydła typu Lenke proste i zagięte. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Prowadnice nawiertaków dla średnic 3,5mm/3,6mm oraz 4,0mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Miernik długości łączników (kaliper). |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rączka uniwersalna prosta. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiary łączników typu domino dla pręta o średnicy 3,5/4,0mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar łącznika pręta dla średnicy 3,5/4,0mm do 5,5mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiary do łączników offsetowych. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Gwintowniki dla średnic śrub 3,5/3,6mm oraz 4,0mm i 4,5mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Śrubokręt do śrub. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Doginarki pręta in-situ. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt do haków. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dociskacz pręta. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wanna kontenera, wymiary 592 x 274 x 187 mm – 2 sztuki. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pokrywa kontenera, czerwona, wymiary 588 x 285 x 36 mm, współpracująca z wanną kontenera, możliwość użycia filtrów wielokrotnego użytku (min.1000 cykli) i jednorazowego użytku – 2 sztuki. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| III | Zestaw rozwieraczy szyjnych złożony z: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rozwieracza automatycznego z zapadką, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Rozwieracza do wielopoziomowej stabilizacji, końce ramion ruchome. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dwa uchwyty do ustawiania łopatek. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Miernik głębokości. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Kontener plastikowy z pokrywą z przegródkami na narzędzia. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Dostępne łopatki z bocznymi z zębami i bez, w rozmiarach o szerokości 19 i 24 mm a długość od min. 30mm do 60mm skok co 5mm oraz łopatki tępe w rozmiarach szerokość 19 i 24mm a długość od min. 35mm do 60 mm skok co 5mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Łopatki tytanowe, zakończone 4 zębami w rozmiarach: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 25mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 30mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 35mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 40mm – 2 szt. |  |  |  |
|  | Szerokość 19mm długość 45mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 50mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 55mm – 2 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 60mm – 2 szt. |  |  |  |
|  | Łopatki tytanowe, zakończone tępo w rozmiarach: |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 25mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 30mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 35mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 40mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 45mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 50mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 55mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szerokość 19mm długość 60mm – 1 szt. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Wanna kontenera, wymiary 592 x 274 x 187 mm – 1 sztuka. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Pokrywa kontenera, złota, wymiary 588 x 285 x 36 mm, współpracująca z wanną kontenera, możliwość użycia filtrów wielokrotnego użytku (min.1000 cykli) i jednorazowego użytku – 1 sztuka. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Szablon pakowania instrumentów do implantacji implantu szyjnego. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Ogranicznik do instrumentu do implantacji do tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Instrument do implantacji tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Instrument do pozycjonowania wypełnienia do tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 4X14X11.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 5X14X11.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 6X14X11.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 7X14X11.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 8X14X11.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 4X16X13.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 5X16X13.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 6X16X13.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 7X16X13.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 8X16X13.5 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 4X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 4X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 5X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 6X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 7X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
|  | Przymiar tytanowego implantu szyjnego, drukowanego 3D, 5° 8X18X15 mm. |  | Tak | Xxxxxxxxxx |
| IV | Inne |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) |  | Tak | Podać/opisać………………. |
| - . | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  | Tak (wraz z dostawą urządzenia) | Xxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w polsce w formie pisemnej i elektronicznej (pdf) na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych |  | Tak/przedstawić dokument autoryzacji (wraz z dostawą urządzenia) | Xxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych zawierający nazwę firmy, adres korespondencyjny i email, telefon |  | Tak | Podać/opisać………………. Adres ………………………. Mail……………….. Telefon ……………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesięcy | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt . |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w swz,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon

Załącznik nr  2 (stanowi treść oferty)

ZP  43/24

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:  Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety.

- Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena Pakietu nr  ………….………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1.

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

  - Termin płatności: 30 dni

  - Termin dostawy   do 8 tygodni od dnia podpisania  umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 8 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

- Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

                - ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

                - …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

                - ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego urządzenia medyczne spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2024 r.

Załącznik nr 3 – wzór

- JEDZ należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem. Wykonawca podpisuje oświadczenie ( JEDZ)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa na Platformie zakupowej,  zgodnie z treścią SIWZ.

ZP 43 /24

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [………], data [………………… r], strona [……],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:…............... Z DNIA …………….

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Zamówienie publiczne, przetarg nieograniczony |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP 43/24 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| - Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| - Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: - Telefon: - Adres e-mail: - Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| - Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| - Części | Odpowiedź: |
| - W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| - Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| - Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Telefon: | [……] |
| - Adres e-mail: | [……] |
| - W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| - Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| - Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| - Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| - Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| - Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| - Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| - Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| - Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| - 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wymaga /nie określił/ | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| - 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

- -  pola oznaczone niniejszym symbolem Wykonawca jest zobowiązany wypełnić

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] – (podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia (złożyć z ofertą)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety.

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 3b – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby  (złożyć z ofertą, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podpisuję podmiot udostępniającego zdolności lub zasoby).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety.

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 4

ZP 43 /24 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na:

Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

(§2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U.2020.2415)

Ponadto: oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podstaw wykluczenia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego są nadal aktualne - są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą)

ZP 43/24

Przedmiot :   Dostawa aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem -3 pakiety.

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                        data

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych) i został  dopuszczony do obrotu i stosowania  przez podmioty lecznicze  (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z przepisami ww. ustawy i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych , zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/745", oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/746"

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy, wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego -aktualny dokument dopuszczający zaoferowane dostawy do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.