Załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z przeszkoleniem personelu

Część 2: Mikroskop konfokalny z komorą środowiskową

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję (dla każdego urządzenia z zestawu):

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. MIKROSKOP ODWRÓCONY |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane. | TAK |  |
|  | Statyw mikroskopu konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym, do obserwacji fluorescencyjnych oraz do współpracy z modułem konfokalnym wyposażony w: - Wbudowany w statyw dotykowy, kolorowy wyświetlacz we frontowej części mikroskopu oraz dodatkowe przyciski funkcyjne po bokach mikroskopu. - Zmotoryzowany, kodowany rewolwer na min. 4 obiektywów - Zmotoryzowana, kodowana, 6-pozycyjna karuzela na filtry fluorescencyjne (do obserwacji próbek w okularach). Łatwa, beznarzędziowa wymiana filtrów - montowane na magnes. - Zmotoryzowany, kodowany kondensor mogący współpracować z obiektywami minimum od 1,25x do 100x, o dużym dystansie pracy (28 mm), aperturze numerycznej 0,55 oraz manualnej regulacji wysokości położenia w zakresie w osi Z do 100 mm. - Zmotoryzowany kodowany układ ogniskowania z minimalnym skokiem w osi Z < 4 nm. Zakres ruchu w osi Z = 12 mm. - Zmotoryzowana i kodowana regulacja wielkości przysłon: aperturowej i polowej w torze do obserwacji w świetle przechodzącym. - Możliwość wyboru kształtu przysłony polowej w torze optycznym dla fluorescencji: okrągła i prostokątna, o różnych rozmiarach. - Tubus binokularowy o polu widzenia 25 mm i regulacją rozstawu okularów w zakresie 55 – 75 mm | TAK |  |
|  | Wydajna dioda LED do obserwacji w świetle przechodzącym o długim czasie życia > 20.000 godz. | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzne źródło światła do podglądu fluorescencji z lampą LED o szerokim zakresie emisji światła (390 – 680 nm). Światło przesyłane do mikroskopu poprzez światłowód o długości < 1,5m. | TAK, podać |  |
|  | Trójzakresowa kostka filtrowa do obserwacji we fluorescencji w okularze mikroskopu dla barwników takich jak DAPI/FITC/TexasRed o parametrach: - wzbudzenia – trzy zakresy wąskopasmowe: 403/18 nm; 492/18 nm; 575/25 nm - emisje – trzy zakresy wąskopasmowe: 456/30 nm, 530/35 nm, 630/60 nm | TAK |  |
|  | Skanujący stolik przedmiotowy o zakresie ruchu 127 x 83 mm, rozdzielczości ruchu min. 0,7 μm, | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzny kontroler z osobnymi dwoma pokrętłami do niezależnego przesuwu stolika w osi X i Y oraz do ruchu obiektywów w osi Z. Wszystkie pokrętła kontrolera z regulowaną czułością obrotu. | TAK |  |
|  | Montowany na stoliku przedmiotowym uniwersalny uchwyt do mocowania mikroskopowych szkiełek podstawowych, szalek Petriego, płytek wielodołkowych oraz komór typu Chamber slide | TAK |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej do 45 mm o określonym powiększeniu, aperturze numerycznej (NA) oraz dystansie pracy (WD): - Obiektyw fluorytowy semi planapochromatyczny 10x; NA 0,30; WD 11 mm, suchy - Obiektyw planapochromatyczny 20x; NA 0,75; WD 0,62mm, suchy - Obiektyw semi planapochromatyczny 40x; NA 0,60; WD do 3,3 mm, z korekcja na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie 0-2mm, suchy - Obiektyw planapochromatyczny 63x; NA 1,40; WD 0,14 immersja olejowa. Obiektyw do obrazowania w wysokiej rozdzielczości. | TAK, podać |  |
|  | Obudowująca statyw mikroskopu komora środowiskowa z systemem zapewniającym kontrolę temperatury (w zakresie od RT do 45ºC z dokładnością 0,1 ºC) | TAK, podać |  |
|  | Montowany na stoliku przedmiotowym mikroskopu dodatkowy mini-inkubator z system do regulacji stężenia CO2 w zakresie 0 – 18 % oraz utrzymania wilgotności | TAK |  |
|  | Stół antywibracyjny z pasywnym tłumieniem drgań | TAK |  |
|  | Stół pod monitory i kontrolery do sterowania pracą mikroskopu i elementów modułu konfokalnego. | TAK |  |
| B. MODUŁ KONFOKALNY |  |  |  |
|  | Skaner z 3 zwierciadłami skanującymi, zapewniający pole widzenia w płaszczyźnie pośredniej do 22 mm, bez aberracji. - Przysłona konfokalna (pinhole) płynnie regulowana w zakresie już od 20 μm (dla zapewnienia najlepszej rozdzielczości) do 600 μm - Płynna regulacja prędkości skanowania w minimalnym zakresie 1 - 2600 linii/s co 1 Hz, do 5200 linii/s przy skanowaniu w obu kierunkach (w sumie wybór z 3900 poziomów prędkości) - Realna (bez przeplotu) prędkość skanowania 10 ramek/sekundę przy 512x512 pikseli oraz 130 ramek/sekundę przy 512x16 pikseli) - Maksymalny format obrazów cyfrowych przy stosowaniu skanera precyzyjnego do 8192x8192pikseli. - Funkcja zatrzymywania wiązki skanera w 1 punkcie (bez skanowania) – np. dla fotoaktywacji, fotowyświecania, technik FCS. - Dodatkowy zoom na skanerze w zakresie od 0,75x do 48x - Dowolnie definiowany obraz skanowania - Możliwość ustawienia zaawansowanych trybów skanowania: xyz, xzy, xt, xyt, xyzt, xzyt, xyλ, xyλt, xyλz, xyzλt (gdzie λ to skan spektralny - wzdłuż długości fali, a t – skan czasowy). | TAK, podać |  |
|  | Dwa punktowe, wieloprzedziałowe detektory spektralne, będące hybrydą: fotopowielacza oraz fotodiody lawinowej (Avalanche Photo Diode), o spektralnym zakresie detekcji 410-850nm. - Regulacja szerokości pasma detekcji w zakresie od 5nm do pełnego zakresu detekcji detektora spektralnego. Dokładność ustawień spektralnych detektorów: 1 nm. - Każdy z detektorów ma funkcję zliczania pojedynczych fotonów i określa czas ich akwizycji. - Możliwość wykorzystania dodatkowego parametru w postaci czasu akwizycji fotonów do oddzielania sąsiadujących spektralnie barwników fluorescencyjnych, odfiltrowywania sygnału z autofluorescencji oraz refleksów świetlnych. - Możliwość rozbudowy do 5 niezależnych, spektralnych detektorów hybrydowych. | TAK |  |
|  | Dodatkowy punktowy detektor dla obrazowania w światle przechodzącym | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich zainstalowanych detektorach spektralnych i detektorze do światła przechodzącego. | TAK |  |
|  | Moduł do obrazowania w wysokiej rozdzielczości: - Uzyskiwanie przy pomocy moduły rozdzielczości do 120 nm w płaszczyźnie XY oraz do 200 nm w osi Z. - Możliwość obrazowania w podwyższonej rozdzielczości na wszystkich zainstalowanych detektorach spektralnych jednocześnie - Modułu do obrazowania w wysokiej rozdzielczości można używać na każdym obiektywie zainstalowanym w mikroskopie - Możliwa dodatkowa obróbka obrazu w czasie rzeczywistym (np. adaptacyjna dekonwolucja 3D), z zachowaniem oryginalnego obrazu w osobnym pliku | TAK |  |
|  | Zestaw laserów o parametrach: - Dioda laserowa 405 nm o mocy 50 mW, z możliwością użycia do fotoaktywacji, fotokonwersji i fotowyświecania - Biały laser wzbudzający kontrolowany przez oprogramowanie sterujące mikroskopem konfokalnym posiadający: możliwość wyboru ponad 200 linii światła lasera w zakresie od 485 do 685 nm z dokładnością 1 nm oraz możliwość emisji do 8 wybranych linii lasera o różnej długości fali jednocześnie - Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe linie laserowe z zakresu podczerwonego (w zakresie od 686 do 790 nm) | TAK |  |
| C. STACJA BADAWCZA ORAZ OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Stacja badawcza do sterowania pracą mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego z modułem konfokalnym, modułem do pomiarów czasoworozdzielczych oraz modułem do wysokiej rozdzielczości i analizy uzyskanych obrazów i danych o parametrach dostosowanych do oferowanego urządzenia i umożliwiających płynną pracę i korzystanie z pełnej funkcjonalności i możliwości oferowanego urządzenia, w tym również system operacyjny, niezbędne oprogramowanie, monitor o przekątnej min. 37 cali i rozdzielczości min. 4K (3840 x 1600), dyskami do przechowywania danych i niezbędnymi akcesoriami, sprzętem peryferyjnym i okablowaniem. Procesor- prametry minimalne: obsługujący min. (rdzenie/wątki): 6/6 o wydajności co najmniej 9,547 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2024-11-04 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik A). Karta graficzna- o wydajności co najmniej 15365 według rankingu passmark-gpumarkt z dn. 2024-11-04 znajdującego się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załącznik B). Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem C) z kluczem wpisanym w biosie komputera. | TAK, podać |  |
|  | Kontroler z min. 6 pokrętłami i min. 6 ekranami LCD umożliwiający manualne sterowanie co najmniej sześcioma wybranymi zmotoryzowanymi, zautomatyzowanymi funkcjami modułu konfokalnego | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wielowymiarowej akwizycji obrazów (X Y Z λ T): - Proste programowanie akwizycji - wprowadzanie nowych barwień dla równoległego bądź sekwencyjnego skanowania techniką Drag and Drop (przeciąganie symbolu danego barwnika w pole detektora) - Obróbka obrazu: podstawowe narzędzia graficzne, filtry morfologiczne i odszumiające. - Możliwość obrazowania czasu przylotu fotonów do oddzielania sąsiadujących spektralnie barwników fluorescencyjnych, odfiltrowywania sygnału z autofluorescencji oraz refleksów świetlnych - Analiza obrazu: podstawowe pomiary morfometryczne, pomiary intensywności (oznaczonego pola, stosu zdjęć, wzdłuż linii) - Możliwość eksportu danych do plików arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel) - Narzędzia do dodawania adnotacji na obrazie: strzałki, linie, figury, opisy, łatwe numerowanie i ręczne zliczanie obiektów - Oprogramowanie do adaptacyjnej dekonwolucji obrazu 3D - Optymalne zarządzanie dużymi plikami. Możliwość eksportu dowolnie wybranych zdjęć za pomocą jednej komendy do formatów graficznych: TIFF, JPG, BMP, PNG; formatów filmowych AVI, MPEG4 oraz formatów tekstowych ASCII. Możliwość automatycznego dodawania na zdjęciu skali, czasu wykonania zdjęcia (zarówno rzeczywistego jak i od momentu rozpoczęcia eksperymentu) oraz pozycji (np. w osi Z) z której wykonano zdjęcie. - Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów z pliku | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania pracą stolika skanującego, posiadające: - Wgrane wzory popularnych preparatów mikroskopowych i naczyń hodowlanych dla szybkiej lokalizacji preparatu oraz ułatwiające wykonanie szybkiego skanu poglądowego całego preparatu - Tworzenie obrazu poglądowego preparatu za pomocą skanu spiralnego (skan wokół zaznaczonego miejsca na preparacie) - Funkcja obrazowania obiektów większych niż pole widzenia obiektywu mikroskopu – wykonywanie skanu mozaikowego za pomocą stolika skanującego - Funkcja rozpoznawania wybarwionego miejsca (preparatu) na szkiełku mikroskopowym, naczyniu hodowlanym - zaznaczanie oraz skanowanie obiektu o dowolnym kształcie (z pominięciem pustych miejsc) - Możliwość zaprogramowania nieograniczonej liczby skanów mozaikowych na preparacie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji i rekonstrukcji obiektów 3D: - Dostępne tryby projekcji: transparentna, maksymalna intensywność, kodowanie kolorystyczne głębi i projekcja z cieniami - Kompleksowe generowanie animacji 3D - tworzenie plików filmowych w formatach avi, mpeg4, wmv - Dodawanie adnotacji na rekonstrukcjach 3D i w animacjach 3D - Możliwość tworzenia dowolnych przekrojów przez rekonstrukcję 3D, również niezależnie dla poszczególnych kanałów - Możliwość tworzenia obrazów stereo (dla monitorów lub okularów trójwymiarowych) z algorytmami min.: cyan/magenta; horizontal i vertical shutter, quad-based | TAK |  |
| D. SZKOLENIE I SERWIS |  |  |  |
|  | 2 szkolenia dla użytkowników: -jedno po instalacji systemu, drugie w przeciągu 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej