Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Fotel do dializ – 2 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Fotel umożliwiający uzyskanie min. pozycji siedzącej i leżącej przeznaczony do prowadzenia badań, dializ, podawania leków i poboru krwi, z elektryczną regulacją wysokości w zakresie min. 54 – 76 cm, sterowaną pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
|  | Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy min 7,5 cm, centralna blokada kół | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Segment podudzia wyposażony w oparcie stóp o regulowanym wysuwie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki przed dostawą | TAK, podać dostępne kolory |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji trendelenburga składane na równo z segmentem siedziska | TAK, podać |  |
|  | Podłokietniki posiadające możliwość odchylenia min. do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu | TAK, podać |  |
|  | Tapicerka zmywalna wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Możliwość łatwego demontażu tapicerki oraz materaca w celu czyszczenia i dezynfekcji konstrukcji | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w zdejmowany zagłówek | TAK, podać |  |
|  | Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +70 do -13 stopni | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie min.0 do 20 stopni | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia w zakresie min. -30 do +20 stopni | TAK, podać |  |
|  | Ustawienie pozycji fotelowej – siedzącej, uzyskiwana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga minimum -13 stopni, dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w stolik / blacik dla pacjenta, uchylny | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty