Załącznik nr 4c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 3 – zakup aparatów do Real Time PCR CE IVD

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE IVD | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Aparat do Real Time PCR CE IVD | Tak |  |
| 22 | Termocykler typu real-time PCR | Tak |  |
| 23 | System przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji i wysokorozdzielczą analizę krzywych topnienia (HRM) | Tak |  |
| 24 | System multipleksowy, 5-kanałowy, niewymagający stosowania barwnika referencyjnego | Tak |  |
| 25 | System umożliwiający całkowite ujednolicenie wyników analiz w każdej probówce poprzez homogenność warunków panujących w komorze reakcyjnej | Tak |  |
| 26 | System ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem | Tak – 6 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Źródło wzbudzenia: diody LED | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109) | Tak |  |
| 29 | System kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami stosowanymi w technice real-time PCR, m.in.: SYBR Green, EvaGreen; sondy hydrolizujące typu TaqMan, FRET, Scorpions | Tak |  |
| 30 | Detekcja fluoroforów: -zielony -żółty -pomarańczowy -czerwony -fioletowy -HRM | Tak |  |
| 31 | Min. zakres temperatur od 35°C do 95°C | Tak |  |
| 32 | Brak ogniwa Peltiera | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,50°C | Tak |  |
| 34 | Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 35 | Dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±1,0°C | Tak |  |
| 36 | Dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,04°C | Tak |  |
| 38 | Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 39 | Szybkość chłodzenia min. 17°C/s | Tak |  |
| 40 | Szybkość chłodzenia min. 20°C/s | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Szybkość grzania min. 12°C/s | Tak |  |
| 42 | Szybkość grzania min. 15°C/s | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 43 | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia | Tak |  |
| 44 | Możliwość temperaturowej kalibracji sytemu przez użytkownika | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Stosowanie standardowych probówek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych | Tak |  |
| 46 | Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego | Tak |  |
| 47 | Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników | Tak |  |
| 48 | Funkcje oprogramowania: | Tak |  |
| 49 | Możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji | Tak |  |
| 50 | Ustawianie temperatury detekcji w dowolnie wybranym etapie reakcji | Tak |  |
| 51 | Funkcja szybkiego programowania systemu | Tak |  |
| 52 | Możliwość dodawania/omijania cykli w aktualnie realizowanym programie | Tak |  |
| 53 | Funkcja wydłużania czasu pracy w ramach danego cyklu | Tak |  |
| 54 | Możliwość obniżania temperatury w ramach danego cyklu | Tak |  |
| 55 | Możliwość wyznaczania stężenia DNA na podstawie krzywej standardowej | Tak |  |
| 56 | Analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji | Tak |  |
| 57 | Analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; wyznaczenie linii podstawowej uwzględniające zmienną ilość punków dla każdej próby cyklu; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej | Tak |  |
| 58 | Względna analiza ilościowa: wyznaczanie względnych ilości amplifikowanego fragmentu przynajmniej trzema metodami: ΔΔCp, z wykorzystaniem dwóch krzywych standardowych i poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w tym samym eksperymencie | Tak |  |
| 59 | System otwarty, możliwość tworzenia aplikacji z użyciem odczynników innych producentów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.