|  | Warszawa, 05.07.2024 r. |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Stacja robocza+detektor bezprzewodowy promieniowania rtg typu DR wraz z oprogramowaniem dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, 2233.21.2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowania wpłynęły pytania, poniżej przedstawia ich treść wraz z odpowiedzią:

PYTANIE1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie detektora o wielkości piksela 100 μm. Pozwoli to nam zaoferować Zamawiającemu detektor o wysokiej rozdzielczości, znacznie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego, co wpłynie pozytywnie na zdolności diagnostyczne. Dodatkowo, pragniemy poinformować, że oferowany przez nas detektor jako konstrukcja nowoczesna charakteryzuje się niską wagą: 3,4 kg, wysoką ochroną przed zalaniem IP 56 oraz bardzo wysoką wytrzymałością na obciążenia wynoszącą 300 kg, co pozwala wykonywać większość badań bez stosowania dodatkowych obudów ochronnych przy badaniach otyłych pacjentów.

ODPOWIEDŹ1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. -Wielkość piksela (maks.): 140 μm

PYTANIE2:

„Stacja technika ze spolszczonym oprogramowaniem akwizycyjnym, możliwość wymiany przewodu połączeniowej bez ingerencji w panel DR”

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostawy detektora bezprzewodowego, natomiast w wyżej opisanym parametrze Zamawiający wskazuje na detektor przewodowy (na kablu).

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy bezprzewodowego detektora cyfrowego, wyposażonego w min. dwie baterie zasilające z możliwością wymiany baterii online tj. bez konieczności rozłączenia detektora ze stacja technika podczas wymiany baterii.

ODPOWIEDŹ2:

Zamawiający wymaga dostawy bezprzewodowego detektora cyfrowego, wyposażonego w min. dwie baterie oraz z możliwością pracy/ ładowania  baterii w detektorze za pomocą przewodu ze złączem magnetycznym.

PYTANIE3:

„W każdym z wariantów proszę o uwzględnienie opcjonalnego zakupu miernika kermy promieniowania w powietrzu, z możliwością instalacji na kołpaku lampy rtg aparatu Quantum Imaging Quest oraz możliwością odczytu pomiaru w sterowni“

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że wraz z dostawą detektora bezprzewodowego nie wymaga dostawy miernika kermy promieniowania, ale uwzględnienia na przyszłość możliwości instalacji miernika kermy wraz z odczytem informacji o dawce promieniowania.

ODPOWIEDŹ3:

Zamawiający nie wymaga dostawy miernika kermy promieniowania, ale oprogramowanie sterujące detektorem musi mieć możliwość obsługi mierników kermy wraz z umieszczeniem tych informacji na obrazie badania bez dodatkowych licencji i kosztów.

PYTANIE4:

Zamawiający wymaga dostawy, montażu, uruchomienia, pełnej instalacji, konfiguracji, kalibracji i testowania parametrów technicznych dostarczanego detektora bezprzewodowego w pojeździe przeznaczonym do wykonywania badań USG który zlokalizowany jest na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71A, 04-275 Warszawa.

ODPOWIEDŹ4:

W związku z omyłką pisarską dokonano zmiany treści umowy w § 1 ust. 1 i § 1 ust 2:
1)

§ 1 ust. 1
JEST: dostawy, montażu, uruchomienia, pełnej instalacji, konfiguracji, kalibracji i testowania parametrów technicznych aż do uzyskania pełnej gotowości urządzenia do pracy przy spełnieniu wszystkich parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji warunków zamówienia, niniejszej umowy oraz w ofercie wykonawcy, w pojeździe przeznaczonym do wykonywania badań USG który zlokalizowany jest na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71A, 04-275 Warszawa;
ZMIANA: dostawy, montażu, uruchomienia, pełnej instalacji, konfiguracji, kalibracji i testowania parametrów technicznych aż do uzyskania pełnej gotowości urządzenia do pracy przy spełnieniu wszystkich parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji warunków zamówienia, niniejszej umowy oraz w ofercie wykonawcy, w pojeździe przeznaczonym do wykonywania badań RTG który zlokalizowany jest na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopic-kiego 71A, 04-275 Warszawa;

2) § 1 ust. 2
JEST: przeprowadzenia szkolenia w zakresie uruchomienia, zasady działania, prawidłowej obsługi i bieżącej konserwacji urządzenia dla wskazanych (maksymalnie 2 osoby) pracowników Zamawiającego; szkolenie odbywać się będzie w trakcie prowadzonych prac montażowych i uruchomieniowych urządzenia w pojeździe przeznaczonym do wykonywania badań USG który zlokalizowany jest na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71A, 04-275 Warszawa;
ZMIANA: przeprowadzenia szkolenia w zakresie uruchomienia, zasady działania, prawidłowej obsługi i bieżącej konserwacji urządzenia dla wskazanych (maksymalnie 2 osoby) pracowników Za-mawiającego; szkolenie odbywać się będzie w trakcie prowadzonych prac montażowych i uruchomieniowych urządzenia w pojeździe przeznaczonym do wykonywania badań RTG który zlokalizowany jest na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71A, 04-275 Warszawa;

PYTANIE4.1:

Ponieważ przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa bezprzewodowego detektora promieniowania RTG prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju, nazwy, modelu aparatu diagnostycznego dla którego ma być dostarczony detektor bezprzewodowy.

ODPOWIEDŹ4.1:

Nazwa maszyny – urządzenia: Aparat Rtg, Marka – Quantum, Rodzaj: ogólnodiagnostyczny, rok produkcji- 2008 i z lekarską stacją opisową Archimedic - przesyłanie określonej partii danych offline  i możliwość ich  zaimportowania na stacjach Archimedic .

PYTANIE 4.2:

Prosimy również o doprecyzowanie czy aparat diagnostyczny, dla którego ma być dostarczony detektor bezprzewodowy jest stacjonarnym aparatem RTG, zamontowanym w pracowni diagnostyki obrazowej czy jest mobilnym aparatem RTG, użytkownym przez Zamawiającego na terenie Aresztu Śledczego.

ODPOWIEDŹ 4.2:

Zamawiający informuje, iż jest to mobilny aparat RTG.

PYTANIE5:

Czy Zamawiający może potwierdzić co oznacza podpunkt "możliwość wymiany przewodu połączeniowej bez ingerencji w panel DR"? Jeżeli przedmiotem postępowania jest detektor bezprzewodowy nie posiada on przewodu, który mógłby wymagać wymiany.

ODPOWIEDŹ5:

Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska. Zamawiający wymaga dostawy bezprzewodowego detektora cyfrowego, wyposażonego w min. Dwie baterie oraz z możliwością pracy /ładowania baterii w detektorze za pomocą przewodu ze złączem magnetycznym.

PYTANIE6:
Wykonawca wskazuje w zakresie par. 1 ust. 4 projektu umowy, że aktualnie obowiązującą jest ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.), a nie z dnia 20 maja 2010 roku - Wykonawca wnosi o zmianę w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ6:
propozycja zmiany pozytywnie zaopiniowana - ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.)

PYTANIE7: 7:
Wykonawca zwraca się o zmianę par. 3 ust. 2 projektu umowy tak aby otrzymał on brzmienie:
"Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wyznaczyć dodatkowy – odpowiedni termin do ich usunięcia."
Uzasadnienie:
Termin na usunięcie wad winien być "odpowiedni" - uwzględniający kwestie technologicznie i okolicznościowe.
ODPOWIEDŹ7:
propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – odpowiedni termin jest terminem nieostrym i zbyt ogólnym. Niezrozumiałe w uzasadnieniu jest także powoływanie się na kwestie okolicznościowe. Prosimy o wskazanie innej propozycji.

PYTANIE 8:
Wykonawca zwraca się o zmianę par. 4 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, tak aby otrzymał on brzmienie:
"Gwarancja obejmuje:
1) wady i uszkodzenia materiałowe i konstrukcyjne powstałe z przyczyn które nie leżą po stronie Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta parametrów i funkcji użytkowych,"
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może być obciążony świadczeniami gwarancyjnymi, które nie powstały z przyczyn które nie leżą po stronie Zamawiającego - stąd wniosek jak powyżej.
ODPOWIEDŹ 8:
propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana. Zamawiający nie rozumie istoty proponowanej zmiany.

PYTANIE 9:
Wykonawca zwraca się o zmianę par. 4 ust. 1 projektu umowy, tak aby otrzymał on brzmienie:
"Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie, liczonej od dnia podpisania bez istotnych uwag protokołu określonego w § 3 ust. 1."
Uzasadnienie:
Wykonawca wnioskuje o dodanie do par. 4 ust. 1 sformułowania „istotnych uwag”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub. zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.
ODPOWIEDŹ9:
propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – oferowane urządzenie co do swojej specyfiki a także co do jakości i sprawności składowych winno być odebrane bez żadnych uwag.

PYTANIE10:
Wykonawca zwraca się o usunięcie z par. 11 ust. 3 projektu umowy sformułowania "oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych"
Uzasadnienie:
Umowa będzie zawarta poza przetargiem ustawowym zatem ustawy PZP nie stosuje się – co wynika też z komparycji projektu umowy.

ODPOWIEDŹ10:
propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – komparycja projektu umowy brzmi „w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, o następującej treści:”

PYTANIE11:

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w kwestii dojazdu w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu 48 godzin, skoro w ust. 5. Zamawiający wskazał dostępność serwisu w godzinach 8:00 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Czy Zamawiający miał na myśli w związku z powyższym następującą treść ust. 7.:

„Dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 24 godziny w dni robocze licząc od chwili zgłoszenia awarii, uwzględniając dostępność serwisu Wykonawcy wskazaną w ust. 7, tj. w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.”

ODPOWIEDŹ 11:

propozycja zmiany negatywnie zaopiniowana – par. 4 ust.5 projektu umowy w brzmieniu: „Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń do serwisu, a także bezpłatne konsultacje i wsparcie techniczne z serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, przez co najmniej 6 godzin na dobę w godzinach 08.00-16.00, w języku polskim, na krajowym numerze telefonicznym (z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności) oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenie awarii urządzenia oraz potwierdzenie wykonania naprawy przez serwis Wykonawcy przeprowadzane będzie pisemnie (e-mail). Z wykorzystaniem formularza zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, którego wzór określa załącznik nr 2 do umowy.” Dotyczy zapewnienia przyjmowania zgłoszenia do serwisu natomiast par. 4 ust. 7 w brzmieniu:

„Dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 24 godziny w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, licząc od chwili zgłoszenia awarii.” dotyczy dojazdu zespołu serwisowego.