## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.3.2.2025 Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są: 1.1. sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 6 320 badań diagnostyki medycznej in vitro, zwanych dalej wyrobami; 1.2. dzierżawa aparatu do diagnostyki medycznej in vitro wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, UPS, drukarką kodów kreskowych E- Bar, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1. przeszkolić co najmniej trzy osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, 2.2. zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz trzy przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy, 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod numerem ............. lub poczty elektronicznej na adres e-mail.................................... 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności odzcynników do barwień powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby i urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
Tabela nr 1 - Odczynniki do barwień
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Wielkość opakowania handlowego | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ziehl-Neelsen | test | 300
2 | Czerwień Congo | test | 240
3 | Diastaza | test | 75
4 | Elastyna | test | 200
5 | Van Gieson | test | 200
6 | GMS (Groccot) | test | 225
7 | Giemza | test | 1575
8 | Żelazo | test | 75
9 | Light Green for PAS | test | 40
10 | Mucykarmin | test | 1350
11 | Pas | test | 225
12 | Siatka | test | 1575
13 | TRICHROM | test | 240
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
Tabela nr 2 – Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do przeprowadzenia w/w 6320 ilości badań:
Lp. | Przedmiot zamówienia - Wypełnia Wykonawca | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Wielkość opakowania handlowego | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem |  |  |  | Netto: | 0 | brutto: | 0
Tabela nr 3 – Cena dzierżawy jednego aparatu do diagnostyki medycznej in vitro wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, UPS, drukarką kodów kreskowych E-Bar
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość (szt.) | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa za 1 analizator za 1 miesiąc dzierżawy netto | Wartość netto za 36 miesięcy dzierżawy 6 = (4 x 5) x ilość sztuk z kolumny nr 3 | Stawka VAT % | Wartość brutto za 36 miesięcy dzierżawy 8 = 6 +7 | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy 9=5+7 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy | Wartość brutto Analizatora (rynkowa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | APARAT DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ IN VITRO | 1 | 36
|  |  | Razem | netto: | 0 | brutto: | 0
Tabela nr 4 - Parametry wymagane dotyczące analizatora, przeciwciał i odczynników
I. NAPARAT DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ IN VITRO:
1. Automatyczny proces barwienia – suszenie, deparafinizacja i barwienie na pokładzie jednego aparatu
2. Posiada 20 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji
3. Równoległe barwienie w celu zwiększania przepustowości- jednorazowo można wykonywać do 8 różnych barwień
4. Możliwość wybarwienia 40 preparatów w ciągu dnia pracy
5. Posiada 25-pozycyjny rotor na odczynniki
6. Aparat bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki
7. Stosuje bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów
8. Dozowanie jednolitej ilości odczynnika dla każdego oznaczenia w danym rodzaju barwienia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca
9. Barwienie każdego preparatu indywidualnie eliminuje krzyżową kontaminacje preparatów
10. Identyfikuje preparaty za pomocą kodów kreskowych
11. Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych
12. Zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka
13. Zapewnia możliwość wpięcia do systemu monitoringu próbki w laboratorium poprzez protokół HL7
14. Posiada opcję zaprogramowania „opóźnionego startu”
15. Możliwość zdalnej pomocy serwisowej, gdy aparat wpięty jest do sieci
16. Generowanie odpadów płynnych, które podlegają dużemu rozcieńczeniu – średnio dla jednego preparatu to ok 150 ml (ilość generowanych odpadów zależy od protokołu barwienia).
17. Moduł odpadów płynnych – 20 litrowy, wyposażony w czujnik poziomu płynu
18. Moduł płynów aparatu zawiera pięć butelek z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia, w których poziom płynów kontrolowany jest za pomocą czujników
19. Wyposażenie dodatkowe, w skład którego wchodzą: 19.1. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia 19.2.drukarka kodów kreskowych E-Bar 19.3.UPS podtrzymujący pracę aparatu, w razie awarii prądu.
20. Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu.
21. Powierzchnia podłogi zajmowana przez jeden aparat nie może przekraczać 0,4 m²
22. Szerokość aparatu nie może przekroczyć 60 cm.
23. Aparat stojący na podłodze, bez konieczności wstawiania osobnego blatu lub stołu na którym stoi aparat
II. ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ IN VITRO:
1. Posiadają znak CE IVD do diagnostyki in vitro
2. Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia
3. Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach
4. Oznakowane kodem kreskowym
5. Na każdym opakowaniu podana jest data ważności
Tabela nr 5 – Obliczenie ceny oferty
Lp. | Zestawienie | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem
2 | Wartość z tabeli nr 2 – poz. Razem
3 | Wartość z tabeli nr 3 – poz. Razem
| RAZEM CENA OFERTY: | 0 |  | 0