## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-5/23 Załącznik nr 1.6 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET VI - RĘKAWICE
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe , rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie, mikroteksturowane z dodatkową teksturową na końcach palców, grubość na palcu min 0,09 mm, grubość na dłoni minimum 0,07, długość rękawicy minimum. 240mm(potwierdzone badaniami wytwórcy) posiadające AQL ≤1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy,) siła zrywu przed starzeniem min. 6 N , (potwierdzone badaniami wytwórcy)– pasujące na prawą i lewą rękę. Rękawice bez protein lateksu.Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzenie (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B. EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5. Pakowane po 100 szt.o rozmiarach XS/S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego) | op. | 11000 |  | 8%
| 2. | Rękawice diagnostyczne , ochronne, nitrylowe bezpudrowe,o przedłużonym mankiecie , rolowany brzeg mankietu, z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość na palcu min 0,13, grubość na dłoni min 0,09, długość rękawicy min 295mm, posiadajace AQL 1,0, pasujące na prawą lub lewą rękę.Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N. Rękawice bez protein lateksu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 15 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 32 substancji cytostatycznych), odporne na działanie opioidu fentanylu Pakowane po 100 sztuk o rozmiarach S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego) | op. | 250 |  | 8%
RAZEM
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.