Załącznik nr 4b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 2 – zakup urządzeń do Real-Time PCR z IVD i IVDR

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikacja CE-IVD Zgodność z IVDR | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Urządzenie do Real-Time PCR z IVD i IVDR | Tak |  |
| 22 | Objętość reakcji: 96-dołkowy, blok 0,2 mL: 10–100 μL | Tak |  |
| 23 | Źródło wzbudzenia Pojedyncza jasno-biała dioda LED | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Źródło wzbudzenia diodowe | Tak |  |
| 25 | Wykrywanie optyczne: 6 niezależnych filtrów, kamera CMOS | Tak –10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | Zakres wzbudzenia/wykrywania: 450–680 nm / 500–730 nm | Tak |  |
| 27 | Zakres temperatury min.: 4–99,9°C | Tak |  |
| 28 | Maksymalna szybkość zmiany temperatury bloku: min. 5,0°C/sek | Tak |  |
| 29 | Maksymalna szybkość zmiany temperatury bloku: min. 6,5°C/sek | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 30 | Średnia szybkość zmiany temperatury próbki min 3,6°C/sek | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 31 | Jednorodność temperatury do max 0,5°C | Tak |  |
| 32 | Dokładność temperatury do max 0,5°C | Tak |  |
| 33 | Metoda ogrzewania i chłodzenia: Peltier | Tak |  |
| 34 | Niezależne strefy temperatury: 6 stref grzejnych (różnica 5°C między strefami) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 35 | Chemikalia: Szybkie i standardowe | Tak |  |
| 36 | Zweryfikowane objętości reakcji: 10–100 μL | Tak |  |
| 37 | Fabrycznie skalibrowane barwniki: FAM™, SYBR™, VIC™, ABY™, NED™, TAMRA™, JUN™, ROX™, Mustang Purple™ i Cy®5 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 38 | Multipleksowanie: 5-plex z 1 pasywnym odniesieniem; 6-plex bez pasywnego odniesienia | Tak |  |
| 39 | Czułość: 1 kopia; wykrywa różnice tak małe jak 1,5-krotnie w ilościach docelowych w reakcjach pojedynczych | Tak |  |
| 40 | Zakres dynamiczny: 10 jednostek logarytmicznych liniowego zakresu dynamicznego | Tak |  |
| 41 | Funkcje bezpieczeństwa i audytu • Zintegrowane narzędzia wspomagające zgodność • Funkcja audytu zawsze wymuszona w trybie IVD, ale opcjonalna dla trybu rozwoju testów, aby dostosować się do różnych potrzeb w zakresie śledzenia | Tak |  |
| 42 | UPS | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.