ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik A – Pozycja 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

Sterylizator – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

| Sterylizator |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Sterylizator parowy – autoklaw parowy klasy B, zgodne z normą europejską EN 13060. |  | Tak |  |
|  | Pojemności komory min. 18 litrów |  | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary komory autoklawu : średnica ø 25 cm x długość 35 cm |  | Tak |  |
|  | Urządzenie z próżnią wstępną i suszeniem próżniowym |  | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy umożliwia prostą i czytelną obsługę urządzenia, z kolorowym 4,3-calowym wyświetlaczem, z złączem do eksportowania (np. wysyłania protokołów) i importowania danych (np. aktualizowanie oprogramowania) umieszczonym na prawym boku wyświetlacza. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie z procesem sterylizacji kontrolowanym w trakcie całego przebiegu programu przez dwa niezależne od siebie systemy zabezpieczeń. Sygnalizuje status urządzenia po przez diody LED za pomocą koloru niebieskiego, zielonego, żółtego lub czerwonego w zależności od stanu procesu . Urządzenie z sygnałem akustycznym, połączonym z kolorem wyświetlacza LED wskazujący nieoczekiwane zdarzenie. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie z minimum 5 zaprogramowanymi cyklami do narzędzi w zależności od wymagań sterylizacyjnych. |  | Tak |  |
|  | Autoklaw wyposażony w cykle B do codziennej sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. |  | Tak |  |
|  | Autoklaw posiadający zaprogramowane testy szczelności i test penetracji pary (Bowie&Dick test). V |  | Tak |  |
|  | Autoklaw z dwoma programami szybkimi z podwójnie lub potrójnie frakcjonowaną próżnią wstępną dla cyklu szybkiego B i 2,5 kg narzędzi w zakresie 22 – 26 minut (plus suszenie). |  | Tak |  |
|  | Z trybem oszczędzania energii poprzez wprowadzenie wyświetlacza oraz grzałek w stan spoczynku miedzy cyklami sterylizacyjnymi. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie z systemem oceny procesu po przez porównywanie parametrów procesu, takich jak temperatura, czas i ciśnienie gdzie monitorowanie parametrów odbywa się w odniesieniu do wartości granicznych podczas sterowania oraz regulacji dla gwarancji bezpiecznego i skutecznego przebieg programu. System monitorowania kontroluje elementy autoklawu w odniesieniu do ich funkcjonalności i współdziałania. Jeżeli jeden lub więcej parametrów przekracza ustalone wartości graniczne, autoklaw wydaje komunikaty ostrzegawcze o ewentulnej usterce, a jeżeli to konieczne, przerywa program. |  | Tak |  |
|  | Autoklaw ze stałym monitorowaniem ciśnienie i temperaturę w komorze sterylizacyjnej i z blokadą otwarcia drzwi w warunkach nadciśnienia. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie z wbudowanymi zbiornikami wody i chłodzeniem powietrznym umożliwiające jego działanie w dowolnym miejscu bez podłączenia wody chłodzącej. |  | Tak |  |
|  | Autoklaw pracujący w systemie jednokrotnego obiegu - do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża woda zdemineralizowana |  | Tak |  |
|  | Autoklaw posiadający minimum dwa wbudowane zbiorniki. Jeden na wodę, zdemineralizowanej do sterylizacji drugi na skropliny. Wyposażony w czujnik jakości wody, która jest stale monitorowana, a wyświetlacz informuje użytkownika czy woda używana do sterylizacji jest dobra. Z zintegrowanym systemem oczyszczania wody. |  | Tak |  |
|  | System oczyszacnia wody na zasadzie odwróconej osmozy z dwoma filtramia, do produkcji wody zdemineralizowanej niezbędnej do prowadzenia prcesu sterylizacji.Instlowany na obudowie autoklawu. Maksymlne wymiary sytemu (SxWxG) 39 cm x 47 cm x 15 cm ,maksymalna waga 3,7 kg. Minimalna pojemność żródła 1,4 l, przepływ 120 l/h, minimalna wynikowa jakość wody w zakresie 1- 5 μS/cm, wydajność przy 10°dH minimum 210 l, ciśnienie wody w zakresie Min. 1,5 / Maks.10 bar |  | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany rejestrator przebiegu przeprowadzonych cykli sterylizacyjnych. Dane z każdego cyklu zapisywane są w pamięci wewnętrznej autoklawu oraz na podłączonym poprzez port USB pendrive |  | Tak |  |
|  | Autoklaw z możliwością aktywowania procesu dodatkowego suszenia |  | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na tace do ich umieszczania w komorze autoklawy o głębokości komory 35 cm mieszczący do 5 tac standardowych, uchwyt wyposażony w klipsy na krawędziach chroniące komorę przed zadrapaniami i ułatwiają wsuwanie lub wysuwanie podczas załadunku i rozładunku urządzenia |  | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trzy tace standardowe wykonane ze stali nierdzewnej do sterylizacji opakowanych i nieopakowanych narzędzi , maksymalne wymiar tacy (szer. x gł.): 29 x 19 cm |  | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary autoklawu (szer. x wys. x gł.): 47 x 50 x 64 cm |  | Tak |  |
|  | Konstrukcja umożliwiana ustawienie autoklawu na blacie o maksymalnej szerokości 60 cm |  | Tak |  |
|  | Maksymalne waga autoklawu (bez wsadu) 48 kg |  | Tak |  |
|  | Zasilanie 220 - 230 V, 50 - 60 Hz |  | Tak |  |
|  | Maksymalna moc podłączeniowa 2100 W |  | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. |  | tak |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. |  | Tak, podać |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 24 h od momentu zgłoszenia |  | Tak, podać |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | Tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis