ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik  C

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Myjnia do narzędzi i obuwia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Dezynfektor Medyczny |  | Tak |  |
|  | Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (załączyć deklarację producenta i jednostki notyfikowanej) |  | Tak |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21 |  | Tak |  |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej |  | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia |  | Tak |  |
|  | Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego |  | Tak |  |
|  | Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) |  | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN |  | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody |  | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych |  | Tak |  |
|  | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu. |  | Tak |  |
|  | Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem) |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych |  | Tak |  |
|  | Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie |  | Tak |  |
|  | 1 kosz górny |  | Tak |  |
|  | 1 kosz dolny (laweta) |  | Tak |  |
|  | Pojemność na jeden wsad: - 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-254x50 mm zgodne z DIN 58952-3 - możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów |  | Tak |  |
|  | Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem |  | Tak |  |
|  | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg) |  | Tak |  |
|  | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabłyszczacz |  | Tak |  |
|  | 2 pompy wewnątrz do płynnych środków chemicznych |  | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty |  | Tak |  |
|  | Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia |  | Tak |  |
|  | Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min. |  | Tak |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. |  | Tak |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. |  | Tak |  |
|  | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną |  | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h |  | Tak |  |
|  | Złącze optyczne do celów serwisowych |  | Tak |  |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność 500l/min. Grzałki poza komorą mycia. |  | Tak |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny) |  | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. |  | Tak |  |
|  | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. |  | Tak |  |
|  | Wymagane przyłącza wodne: |  | Tak |  |
|  | 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 wąż ciśnieniowy DN10, gwint cala) |  | Tak |  |
|  | 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa), zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717, wąż ciśnieniowy DN10, gwint cala) |  | Tak |  |
|  | 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 |  | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A, |  | Tak |  |
|  | Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,5kW |  | Tak |  |
|  | Wymiary komory mycia: min. 536x523x522 mm (sxgxw) |  | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego - szt. 1 - poj. Min. 20 szt. butów ;maks. rozm. Buta 48 |  | Tak |  |
|  | Moduł do podłączenia drukarki |  | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. |  | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | Tak |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-ce) |  | tak |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny/ jeśli dotyczy/ |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika C skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis