- Postępowanie nr: BZP.2710.36.2024.MG

- Załącznik nr 2 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dostawa kompleksowa wyposażenia Pracowni Medycyny Molekularnej dla Wydziału Biotechnologii UWr składającego się z następujących elementów: komora laminarna II klasy, inkubator CO2, czytnik mikropłytek wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry urządzenia ______________________ Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób: TAK/NIE lub TAK/NIE. |
| --- | --- | --- |
| A | B | ### C |
| ### Parametry techniczne |  |  |
| I Komora laminarna II klasy |  |  |
|  | Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie od 0,25 do 0,50 m/s zgodnie z normą PN-EN 12469:2002 „lub równoważny” | TAK/NIE Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie …………….. m/s zgodnie z normą PN-EN 12469:2002. |
|  | Cichobieżne wentylatory – co najmniej 3 szt | TAK/NIE Cichobieżne wentylatory – …………..szt. |
|  | Ilość filtrów: 2x HEPA H14, 1 wstępny i 1 główny | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach | TAK/NIE |
|  | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | TAK/NIE |
|  | Lampa UV o mocy minimum 30W maksymalnie 40 W, zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK/NIE Lampa UV o mocy …………W, zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy |
|  | Okno frontowe wykonane z podwójnie hartowanego szkła o grubości co najmniej 6 mm bez ramy pochylone pod kątem 8º +/ 2º | TAK/NIE Okno frontowe wykonane z podwójnie hartowanego szkła o grubości …………….. mm bez ramy pochylone pod kątem ………..º |
|  | Okno frontowe elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcie obszaru roboczego | TAK/NIE |
|  | Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełne | TAK/NIE |
|  | Min. 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory | TAK/NIE …………… gniazda elektryczne wewnątrz komory |
|  | Podłokietnik z możliwością demontażu | TAK/NIE |
|  | Możliwość opuszczanie szyby poniżej blatu roboczego (funkcja mycia szyby z pełnym zabezpieczeniem pracownika) | TAK/NIE |
|  | Podstawa komory na blokowanych kółkach | TAK/NIE |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, menu w języku polskim oraz języku angielskim | TAK/NIE |
|  | Uruchamianie poszczególnych funkcji za pomocą dedykowanych i odpowiednio oznaczonych przycisków bez konieczności wchodzenia do menu | TAK/NIE |
|  | Osłona pod filtrem głównym – laminaryzator | TAK/NIE |
|  | Funkcja stand-by - zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu i oszczędności energii | TAK/NIE |
|  | Wymiary zewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: 1330/800/2090 ± 10 | TAK/NIE Wymiary zewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: ………./…………./…………….. |
|  | Wymiary wewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: 1250/650/680 ± 10 | TAK/NIE Wymiary wewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: ……………./…………./………………… |
|  | Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy w mm: 250 mm ± 10 Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej: nie mnie niż 500 mm ± 40 | TAK/NIE Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy w mm: ………… mm. Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej: ……….. mm. |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego <53dB | TAK/NIE Poziom ciśnienia akustycznego:……… dB |
|  | Blat roboczy, boki i tył przestrzeni roboczej wykonane ze stali nierdzewnej Obudowa ze stali pokrytej farbą proszkową | TAK/NIE |
|  | Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED - 1000 lux, odizolowana od przestrzeni boksu laminarnego | TAK/NIE |
|  | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - deklaracja zgodności CE | TAK/NIE |
|  | Komora II klasy bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 12469:2002 lub równoważny | TAK/NIE |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z PN-EN 61010- 1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06 lub równoważny | TAK/NIE |
| II Inkubator CO2 do hodowli komórkowych |  |  |
| 1. | Pojemność robocza nie mniej niż 170 l +/-5% | TAK/NIE Pojemność robocza:………..l |
| 2. | Program automatycznej termicznej sterylizacji komory roboczej w 180°C, który nie wymaga demontażu żadnego z elementów inkubatora (w tym czujników), czas potrzebny na sterylizację maksymalnie 13 godzin | TAK/NIE czas potrzebny na sterylizację komory:……..….godzin |
| 3. | Konwekcja naturalna (nie dopuszcza się inkubatorów z wymuszoną cyrkulacją powietrza w komorze inkubacyjnej) | TAK/NIE |
| 4. | Regulacja temperatury roboczej do 60°C | TAK/NIE |
| 5. | Stabilność temperatury nie gorsza niż +/-0,1°C | TAK/NIE |
| 6. | Jednorodność temperatury nie gorsza niż +/-0,4°C | TAK/NIE |
| 7. | Komora inkubacyjna powinna być otoczona płaszczem silikonowym ze zintegrowanymi elementami grzejącymi (nie dopuszcza się płaszczów powietrznych i wodnych, a także bezpośredniego ogrzewania ścian roboczych grzałkami) | TAK/NIE |
| 8. | Zabezpieczony przed skażaniem system nawilżający bez kuwety na wodę z możliwością kontroli wilgotności w zakresie od 50 do 95 % rH | TAK/NIE Zabezpieczony przed skażaniem system nawilżający bez kuwety na wodę z możliwością kontroli wilgotności w zakresie od ………. do ……….. % rH |
| 9. | Wilgotność względna z systemem zapobiegającym kondensacji – wymagane są podgrzewane drzwi zewnętrzne | TAK/NIE |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość): nie większe niż 680 x 870 x 720mm | TAK/NIE Wymiary zewnętrzne w mm. szerokość x wysokość x głębokość ………………./………………../……………… |
| 11. | Możliwość piętrowego ustawiania jednostek | TAK/NIE |
| 12. | Wymiary wewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość): nie mniejsze niż 550x600x500mm | TAK/NIE Wymiary wewnętrzne w mm. szerokość x wysokość x głębokość ………………./………………../……………… |
| 13. | Masa inkubatora nie większa niż 100kg | TAK/NIE Masa inkubatora:…………kg |
| 14. | Zabezpieczenie temperaturowe: klasy 3.1 | TAK/NIE |
| 15. | Zasilanie: 230V, 1-fazowe, 50/60 Hz, wtyczka standardowa, moc 1,5kW +/-10% zużycie energii przy pracy w 37°C maksymalnie 55Wh/h | TAK/NIE Zasilanie: 230V, 1-fazowe, 50/60 Hz, wtyczka standardowa, moc: ……………………kW zużycie energii przy pracy w 37°C: …………………………Wh/h |
| 16. | Drzwi wyposażone w klamkę i zamknięcie na klucz | TAK/NIE |
| 17. | System autodiagnostyki | TAK/NIE |
| 18. | Drzwi wewnętrzne szklane, ze szkła hartowanego, uszczelnione, możliwość otwierania drzwi wewnętrznych jednocześnie z zewnętrznymi jak również osobno | TAK/NIE |
| 19. | Wnętrze wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej, bez spawów, półki oparte o ściany bez stosowania stelaży, dziur i innych zbędnych elementów; w dostawie 3 półki | TAK/NIE |
| 20. | Sterownik z kolorowym, graficznym wyświetlaczem LCD, panel dotykowy, intuicyjne menu, zegar czasu rzeczywistego, porty: USB (do eksportu danych na pamięć USB), Ethernet (do komunikacji w sieci lokalnej), funkcja rejestracji parametrów pracy i zdarzeń alarmowych (w tym otwartych drzwi), podgląd wykresów wartości temperatury, CO2 i O2, regulacja wartości krytycznych do uruchomienia alarmu, możliwość zaprogramowania alarmów wysyłanych pocztą e-mail bezpośrednio z panelu sterowania | TAK/NIE |
| 21. | Uniwersalne wyjście alarmowe typu włącz-wyłącz | TAK/NIE |
| III Czytnik mikropłytek |  |  |
| 1. | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych | TAK/NIE |
| 2. | Metoda wyboru długości fali: monochromator z siatką dyfrakcyjną | TAK/NIE |
| 3. | Zakres długości fal nie węższy niż 200 – 999 nm | TAK/NIE Zakres długości fal: …………………nm |
| 4. | Szerokość połówkowa wiązki: 5 nm | TAK/NIE |
| 5. | Ustawianie długości fali z krokiem nie większym niż 1 nm | TAK/NIE Ustawianie długości fali z krokiem …………….. nm |
| 6. | Zakres pomiarowy nie węższy niż od 0 do 4,000 Abs | TAK/NIE Zakres pomiarowy: od …….. do ………………Abs |
| 7. | Rozdzielczość nie mniejsza niż 0,0001 OD | TAK/NIE Rozdzielczość:…………… OD |
| 8. | Powtarzalność wyboru długości fali: ± 0,2 nm | TAK/NIE |
| 9. | Dokładność OD: 0 do 2 OD: ± 1% Liniowość OD: 0 do 2 OD: ± 1% Powtarzalność OD: 0 do 2 OD: ± 1% | TAK/NIE |
| 10. | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni dna dołka | TAK/NIE |
| 11. | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: ≤15 s | TAK/NIE |
| 12. | Możliwość realizacji metod kuwetowych na mikropłytkach – korekcja drogi optycznej | TAK/NIE |
| 13. | Praca pod kontrolą komputera z Windows, jedno oprogramowanie do sterowania urządzenia i analizy otrzymanych wyników. Program dostarczany w ilości 5 licencji. | TAK/NIE |
| 14. | Modele dopasowania krzywej standardowej, wymagane: liniowa, wielomianowa do 3 stopnia, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) | TAK/NIE |
| 15. | Operacje na wynikach: transformacje, cut offs, własne formuły. | TAK/NIE |
| 16. | Funkcja eksportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego Excel; pełna integracja z programem MS Excel, możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego w plik eksperymentu programu sterującego | TAK/NIE |
| 17. | Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu | TAK/NIE |
| 18. | Opcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej | TAK/NIE |
| 19. | Waga nie wyższa niż 7 kg | TAK/NIE Waga:……………..kg |
| 20. | Wymiary urządzenia nie większe niż: 30 cm x 32 cm x 20 cm ±10% | TAK/NIE Wymiary urządzenia: …………cm x …..cm x ………cm |
| 21. | Certyfikaty: CE-IVD | TAK/NIE |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry
 i wymagania.

Uwaga!

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.