Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dostawa i montaż pralnico - wirówki z barierą higieniczną

- po zmianie z dnia 14.11.2024 r.

I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

1.	Pralnico - wirówka z barierą higieniczną (drzwi pralnicy po przeciwległych stronach) o podgrzewie parowym.

2.	Załadunek nominalny: od 40 kg do 50 kg

3.	Wymiary:

- szerokość: maksimum 1700 [mm];

- głębokość: maksimum 1450 [mm];

- wysokość: maksimum 1900 [mm].

4.	Przyłącza mediów (para technologiczna, woda, zasilanie elektryczne) od góry pralnicy.

5.	Bęben dzielony na dwie części lub jednoczęściowy z automatycznym pozycjonowaniem i odblokowywaniem bębna i drzwi zewnętrznych.

6.	Sterowanie pralnicą – sterownik mikroprocesorowy. Z możliwością programowania własnych programów minimalna ilość programów użytkownika zapisywanych w pamięci sterownika to 5.

7.	Zainstalowany system wagowy.

8.	Moc zainstalowana podgrzewu (para): minimum 4 kW.

9.	Zasilanie elektryczne 400V/50Hz.

10.	Wirowanie: minimum 810 obr/min.

11.	Współczynnik odwirowania G: nie mniejszy niż 340.

12.	Zużycie wody (zimnej): maksimum 560 l.

13.	Waga pralnico - wirówki netto: maksimum 1300 kg.

14.	Poziom mocy akustycznej maksimum: 85 dB.

15.	Pojemnik dozujący dzielony, minimum 3 częściowy lub 3 osobne szuflady.

16.	Korpus oraz bęben wykonany ze stali nierdzewnej.

17.	Podwójny wyświetlacz (po obu stronach drzwiczek bębna) w celu ułatwienia pracy operatorowi.

18.	Funkcja kontroli i korekty niewyważenia.

19.	Wykonawca zapewni rozładunek, wprowadzenie na halę pralniczą oraz pełne podłączenie wraz z uruchomieniem i szkolenie pracowników obsługujących urządzenie.

20.	Wykonawca, jeśli zajdzie taka potrzeba w wyniku niezgodności rozmiarów przyłączy pary technologicznej oraz wody w obrębie pralnicy wykona przeróbki na własny koszt.

21.	Wykonawca przed dostawą poda wielkość zabezpieczenia prądowego oraz jego typ, jaki musi przygotować Zamawiający.

22.    Wymagany moduł prania 1:10.

II. Inne istotne informacje związane z przedmiotem zamówienia.

Schemat logistyczny drogi do wprowadzenia pralnicy na halę pralniczą w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach:

1. Pralnicę należy rozładować i wprowadzić do budynku poprzez wejście główne (Zdjęcie nr 1).

2. Następnie należy przemieścić pralnicę przez pomieszczenia pomocnicze do hali pralniczej (Zdjęcia nr 2 i Zdjęcie nr 3).

3.  Podłoga posiada jeden poziom bez barier poziomych.

4.  Drzwi wejścia głównego mają wymiary: szerokość: 170 cm, wysokość: 197 cm.

5.  Drzwi pomieszczeń pomocniczych prowadzących do hali pralniczej mają wymiary:

- drzwi pierwsze: szerokość: 150 cm, wysokość: 201 cm;

- drzwi drugie: szerokość: 150 cm, wysokość: 201 cm.

6.   Zdjęcie nr 4 - przedstawia docelowe miejsce, w którym ma zostać zainstalowana nowa pralnico – wirówka.

7.   Zdjęcie nr 5 - przedstawia lokalizację przyłączy (elektryczne, wodne, parowe).

Zdjęcie nr 1 – wejście główne do budynku pralni

Zdjęcie nr 2 – pierwsze drzwi pomieszczenia pomocniczego

Zdjęcie nr 3 – drugie drzwi pomieszczenia pomocniczego

Zdjęcie nr 4 – docelowe miejsce instalacji nowej pralnico - wirówki

Zdjęcie nr 5 – lokalizacja przyłączy (elektryka, woda, para)