ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  DOSTAWA I MONTAZ DWÓCH ZESTAWÓW LAMP OPERACYJNYCH WRAZ Z TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR TFT - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

(OPIS ZAWIERA 1 ZESTAW)

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta wraz z numerem katalogowym (tam gdzie wymagane)

| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Rok produkcji: 2023 Okres gwarancji 24 miesiące |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji 2023, nieużywane i nieregenerowane. | TAK/NIE* |
|  | LED-owa lampa operacyjna składająca się z trzech ramion: 1-ramię – czasza główna z kamerą HD zainstalowaną centralnie (w osi optycznej lampy) z możliwością bezproblemowego wpinana/przepinania do innej czaszy 2-ramię – czasza satelitarna 3-ramię – ramię TFT na monitor medyczny min. 27” wraz z uchwytem sterylnym | TAK/NIE* |
|  | Monitor medyczny FHD min. 27”, mocowany na 3 ramieniu lampy | TAK/NIE* |
|  | Czasze wykorzystujące technologię diod świecących. Pobór mocy całego zestawu nie większy niż 270W. | TAK/NIE* |
|  | Czasze z białymi LED-ami emitujące światło białe z systemem automatycznego doświetlania pola operacyjnego lub diody kolorowe wykorzystujące mieszanie barw w obrębie czaszy, nie powodując tym samym „efektu tęczy” w polu operacyjnym | TAK/NIE* Podać typ światła …. |
|  | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) = 160 kLux z odległości 1 metra. | TAK/NIE* |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną tubą i maską [%] - min. 98%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną tubą i dwoma maskami [%] - min. 45%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec)140-149 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK/NIE* Podać natężenie: ………. |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej od 200 mm do 320 mm | Podać zakres regulacji: ………. |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej od 170 mm do 280 mm | Podać zakres regulacji: ….... |
|  | Natężenie oświetlenia regulowane dla każdej czaszy oddzielnie przez panel sterujący umieszczony w pobliżu czaszy. Regulacja w zakresie 50-100% wartości maksymalnej. | Podać zakres regulacji: ……… |
|  | Uchwyt sterylny jednofunkcyjny z możliwością ustawienia zmiany natężenia i średnicy pola. | TAK/NIE* |
|  | Najdłuższy bok/Średnica/przekątna każdej czaszy nie większa niż 75 cm. Czasze w kształcie koła lub zbliżone do kwadratu. | TAK/NIE* Podać kształt …… Podać najdłuższy bok/ średnicę/ przekątną …. |
|  | Żywotność źródeł światła 50 000 [godz.] | TAK/NIE* Podać …. [godz] |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy głównej 140 cm | Podać wgłębność dla czaszy głównej ………. |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej 140 cm | Podać wgłębność dla czaszy satelitarnej …………… |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 97 | Podać Współczynnik Ra…… |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 97 | Podać Współczynnik Ra …… |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: 97 | Podać Współczynnik Ra …… |
|  | Regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 3000 - 5500°K (w minimum 5 krokach) | TAK/NIE* Podać zakres ………………. Podać ilość kroków ….. |
|  | Synchronizowanie temperatury barwowej w czaszy głównej i satelitarnej | TAK/NIE* |
|  | Pozycjonowanie lamp za pomocą sterylizowanych uchwytów (jednakowe dla obu czasz) oraz za pomocą dodatkowych „brudnych” uchwytów umieszczonych na czaszy lampy głównej i satelitarnej. Uchwyty z możliwością zaciśnięcia na nich dłoni | TAK/NIE* |
|  | Każda czasza lampy operacyjnej wyposażona w min. 10 szt. zapasowych uchwytów wielorazowych z możliwością ich wielokrotnego sterylizowania w autoklawie | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK/NIE* |
|  | Funkcja światła endoskopowego uruchamiana z poziomu panelu sterującego przy czaszy | TAK/NIE* |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia endoskopowego z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 5 – 25% | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisywania ulubionych ustawień lampy pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza. | TAK/NIE* |
|  | Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360° – bez blokady | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnia kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne i działanie chemicznych środków myjąco-dezynfekujących. | TAK/NIE* |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK/NIE* |
|  | Kamera HD zainstalowana centralnie w czaszy głównej z możliwością jej montażu i demontażu bez użycia narzędzi. Kamera połączona z systemem obrazowania cyfrowego przewodowo z pierścieniami ślizgowymi. | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozszerzenia możliwości lampy o strumieniowanie obrazu po sieci szpitalnej | TAK/NIE* |
|  | Czułość kamery min. 25 lux | TAK/NIE* Podać czułość …. |
|  | Stosunek sygnału do szumów w kamerze min. 50 dB | TAK/NIE* Podać dB …… |
|  | Proporcje obrazu kamery (wysokość do szerokości) 16:9 | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny balans bieli w kamerze | TAK/NIE* |
|  | Zoom optyczny kamery min. 10x | TAK/NIE* Podać zoom ……… |
|  | Typ złącza wyjściowego sygnału video kamery: HDMI, HD-SDI lub Component (YPbPr) – możliwość wyprowadzenia sygnału np. do systemu obrazowania cyfrowego lub nagrywarki medycznej | TAK/NIE* Podać typ złącza ….. |
|  | Kamera doposażona w dodatkowe uchwyty sterylizowane – łącznie min. 6 sztuk | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny panel sterowania zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia co najmniej: - funkcjami kamery: powiększenie i pomniejszenie; obrót obrazu 360° bez blokady, wyostrzenie obrazu automatyczne; jasność automatyczna; balans bieli automatyczny; stop klatka - funkcjami lampy: włączanie i wyłączanie; temperatura barwowa, średnica pola światła, natężenie światła, regulacja kształtu pola - zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz | TAK/NIE* |
|  | Panele sterowania realizujące funkcje, wykonane w technologii paneli dotykowych | TAK/NIE* |
|  | Szyba lampy operacyjnej wyposażona w szkło bezpieczne lub szkło hartowane | TAK/NIE* Podać:…….. |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta | TAK/NIE* |
|  | Aktywny system redukcji cieni, który elektronicznie będzie zwiększał natężenie nieprzysłoniętych diod Led z możliwością jego włączenia lub wyłączenia | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące | Podać ………… |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny, e-mail |  |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu! Niezłożenie formularza parametrów techniczno – użytkowych  wywiedzie negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, ponieważ stanowi on treść oferty

KRYTERIA OCENNE

| PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) z odległości 1 metra. | 140 - 149 kLux - 0 pkt 150 - 159 kLux - 5 pkt ≥ 160 kLux - 10 pkt | Podać natężenie: ………. |
| Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej | zakres regulacji 200-320 mm – 0 pkt zakres regulacji 180-330 mm – 5 pkt zakres regulacji 160-340 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ………. |
| Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej | zakres regulacji 170 - 280 mm – 0 pkt zakres regulacji 160 - 300 mm – 5 pkt zakres regulacji 160-340 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ….... |
| Natężenie oświetlenia regulowane dla każdej czaszy oddzielnie przez panel sterujący umieszczony w pobliżu czaszy. Regulacja w zakresie: | 50- 100% – 0 pkt. 30 – 100% – 5 pkt. 20 - 100% – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ……… |
| Uchwyt sterylny min. jednofunkcyjny z możliwością ustawienia zmiany natężenia i średnicy pola. | Jednofunkcyjny – 0 pkt. Dwufunkcyjny – 10 pkt | Podać rodzaj uchwytu: ……… |
| Żywotność źródeł światła | 50 000 (godz.) – 0 pkt. od 50 001 do 55 000 (godz) – 5 pkt. ≥ 55 001 (godz) – 10 pkt | Podać żywotność źródeł świtła…. [godz] |
| Ustawienie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy (spełnione razem) | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |
| Wgłębność oświetlenia lampy głównej | 140 cm – 0 pkt. 141 - 169 – 5 pkt. ≥170 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy głównej ………. |
| Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej | 140 cm – 0 pkt. 141 - 169 – 5 pkt. ≥170 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy satelitarnej …………… |
| Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego RA: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra…… |
| Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |
| Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |
| Wbudowany wskaźnik laserowy umożliwiający pozycjonowanie każdej czaszy względem pola operacyjnego – włączany z panelu sterującego każdej czaszy i przez wymienny uchwyt sterylizowany. Wskaźnik powinien być automatycznie wyłączany po czasie max. 60 sekund. | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………..

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia pn. Dostawa i montaż lamp operacyjnych wraz z trzecim ramieniem na monitor TFT- 2 zestawy dla potrzeb bloku operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

RAZEM CENA OFERTY (brutto)…………………………………………………………………………..zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………zł

W tym:

a) Koszty kwalifikowane: lampy operacyjne wraz z trzecim ramieniem na monitor TFT- 2 zestawy

Cena bez podatku VAT i dodatkowych kosztów  ………………...…………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

b) Koszty niekwalifikowane: dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania i przeszkolenia personelu zamawiającego

bez podatku VAT ………………………………………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Oferowany termin dostawy …………………………

## producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ………………………..

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

ÿ     Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśle

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż lamp operacyjnych wraz z trzecim ramieniem na monitor TFT- 2 zestawy dla potrzeb bloku operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w trybie podstawowym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wypełnić jedynie jeśli zachodzą przesłanki wykluczenia.)

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż lamp operacyjnych wraz z trzecim ramieniem na monitor TFT- 2 zestawy dla potrzeb bloku operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.