## parametry wymagane
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2024 r. lub 2025, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
Warunki wymagane Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...) ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych stanowi wypełniony (w miejscach zaznaczonych na zielono) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane.
Tomograf Komputerowy
Zaoferowany przedmiot zamówienia:
Nazwa handlowa (podać) _____________________________
Producent (podać) _____________________________
Rok produkcji (podać) _____________________________
Numer(-y) katalogowy(-e) (podać, jeżeli posiada, jeżeli nie posiada wpisać "nie posiada") _____________________________
Lp. | Warunki wymagane - Opis parametru
I. WYMAGANIA OGÓLNE
SYSTEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
1 | Tomograf komputerowy i wyposażenie - w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
2 | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowany tomograf, konsole lekarskie oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
3 | Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe, nie podlegają subskrypcji. Żadna z zaoferowanych aplikacji czy funkcjonalności systemu tomografii czy stacji diagnostycznych nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione (wymóg nie dotyczy zdalnego serwisu).
4 | Sterowanie ruchami stołu i/lub gantry z konsoli operatorskiej
5 | Sterowanie ruchami stołu za pomocą pedałów nożnych
6 | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - mata chroniąca stół przed zalaniem płynami
7 | Tryb badań nagłych umożliwiający uruchomienie skanowania z poziomu gantry
8 | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG wraz z wymaganym kardiomonitorem
9 | Wyświetlanie przebiegów EKG na monitorze na gantry
10 | Automatyczny wybór ogniska lampy
11 | Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych organów np. oczu, tarczycy, piersi itp.
12 | Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x ,y, z
13 | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania
14 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu.
15 | Dodatkowy filtr lub technologia oparta na oprogramowaniu dedykowane do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów
16 | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni
17 | Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku (w systemie PACS posiadanym przez Zamawiającego).
18 | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania np. w przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.
19 | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania.
20 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: • Send/Receive, • Retrieve, • Storage, • Worklist
21 | Akwizycja obrazów do badań neurologicznych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych. Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych i /lub dwuenergetycznych. Akwizycja obrazów do badań kardiologicznych. Akwizycja obrazów do badań ortopedycznych.
22 | Oprogramowanie do prospektywnego lub retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG
23 | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji
24 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji
25 | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca ocenę dynamicznej perfuzji mięśnia prawej i lewej komory
26 | Akwizycja typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej
27 | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca zbadanie całego serca (min. 16 cm) w jednym jego uderzeniu niezależnie od częstości jego pracy w zakresie min. 40 - 140 skurczów na minutę - akwizycja danych z jednej fazy
28 | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia oraz narządów miąższowych w badaniu dynamicznym aksjalnym w sposób, zapewniający jednoczasowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu), obejmującym odcinek badania w osi Z o długości minimum 16 cm
29 | Oprogramowanie umożliwiające akwizycję i ocenę badań w obszarze szyi i głowy metodą subtrakcyjną Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie obrazu kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu)
30 | Możliwość wykonywania badań subtrakcyjnych i / lub dwuenergetycznych w maksymalnym zaoferowanym diagnostycznym polu skanowania.
31 | Algorytm umożliwiający redukcję artefaktów ruchowych i poprawiający jakość obrazowania w badaniach naczyń wieńcowych
32 | MIP (Maximum Intensity Projection).
33 | SSD (Surface Shaded Display).
34 | VRT (Volume Rendering Technique).
35 | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe.
36 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej.
STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE
37 | Stanowisko diagnostyczne, zasilane niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Komputery stanowisk diagnostycznych w konfiguracji sprzętowej zgodnej z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań
38 | Stanowisko diagnostyczne wyposażone w jeden monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 30” oraz monitor opisowy o przekątnej min. 21”
39 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: • Send/Receive, • Basic Print, • Retrieve, • Storage Commitment.
40 | Zasilacz UPS do każdej ze stacji o parametrach zapewniających zakończenie pracy (min 5 minut)
41 | MIP (Maximum Intensity Projection)
42 | SSD (Surface Shaded Display)
43 | VR (Volume Rendering )
44 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
45 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
46 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych. itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją)
47 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym
48 | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy (automatyczną segmentację i automatyczne pomiary
49 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM Technika stosująca: • oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, • rozpraszanie/pochłanianie fotonów, lub • mapy fotonowe.
50 | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną.
51 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną detekcją i segmentacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością wykonywania pomiarów i obliczeń, zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian.
52 | Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. Ocena drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca z synchronizacją położenia kursora)
53 | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian lub Oprogramowanie umożliwiające dokonanie pomiarów: powierzchni światła dróg oddechowych, powierzchni dróg oddechowych, krótkiej i długiej średnicy światła dróg oddechowych, WA% (powierzchni procentowa ścian wraz z prezentacją) wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian)
54 | Oprogramowanie do oceny badań zapalenia płuc oraz przypadków COVID-19. Możliwość wyliczenia i przedstawienia w postaci tabelarycznej: • indeksu zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznego, dla lewego i prawego płuca, • objętości: łącznej, dla lewego i prawego płuca, • objętości zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznej, dla lewego i prawego płuca • udziału procentowego zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznego, dla lewego i prawego płuca, • Wizualizacja obszaru zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych w widoku osiowym 2D oraz w widoku 3D na tle widoku płuc. Eksport wyników.
55 | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi. Eksport wyników.
56 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów, zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii. Eksport wyników
57 | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT ). Eksport wyników.
58 | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne
59 | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy
60 | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA
61 | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej
62 | Automatyczna segmentacja jam serca (min. 2 komory oraz przedsionek) wraz z obliczaniem ich parametrów funkcjonalnych
63 | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona)
64 | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa)
65 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mięśnia serca z wizualizacją w kolorze zmian hemodynamicznych w obszarach niedokrwiennych
66 | Interkom pomiędzy sterownią, a pokojem badań
67 | Podłączenie przez Wykonawcę urządzeń (TK, stanowiska diagnostycznego) do systemu PACS/RIS, posiadanego przez Zamawiającego. Nagrywanie bezpośrednio z aparatu lub integracja z istniejącym systemem nagrywającym.
68 | Instalacja tomografu wraz ze stanowiskiem diagnostycznym w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego - pomieszczenia wskazane w Zał. Nr 2B do SWZ (istniejąca Pracownia - poziom 0)
69 | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów
70 | Instruktaż stanowiskowy (aplikacyjny) dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego - pierwszy po uzyskaniu pozwoleń -min.3 dni po 8 godzin/dzień - drugi przypominający po 3 miesiącach -min.2 dni po 8 godzin/dzień - trzeci w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w okresie gwarancji) - min. 5 dni x 8 godz. * potwierdzony wydanymi certyfikatami. Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu
71 | Instruktaż stanowiskowy personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji (potwierdzony protokołem lub certyfikatem)
II. | POZOSTAŁE WYMOGI
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
72 | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie podwojonej liczby warstw submilimetrowych badanego obszaru (względem ilości rzędów detektora zaoferowanych w punkcie 1) w czasie jednego pełnego obrotu układu(ów) lampa-detektor w pełnym polu widzenia. | ≥ 512, podać liczbę warstw
73 | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z | ≥16 cm, podać
74 | Sterowanie ruchami stołu i / lub gantry z paneli sterujących zintegrowanych i umieszczonych z dwóch stron gantry (min. lewa / prawa strona gantry) lub min. 2 przenośnych paneli dotykowych (np. typu tablet) możliwych do zamocowania na gantry (min. lewa / prawa strona gantry) | Tak, podać
75 | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu nie gorszej niż ± 1 mm | ≥ 300 kg, podać
76 | Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] | ≥ 200 cm, podać
77 | Maksymalna moc generatora (dla trybu skanowania jednoenergetycznego) [kW] | ≥ 90 kW (podać)
78 | Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 80 – 135 kV (podać)
79 | Liczba możliwych pozycji napięcia możliwych do ustawienia w protokole badania | ≥ 4 (podać)
80 | Pojemność cieplna anody lampy lub jej odpowiednik w przypadku lampy RTG o konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jeśli jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 2,5 MHU/min [MHU] | ≥ 7,0 MHU (podać)
81 | Szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | ≥ 1300 kHU/min (podać)
82 | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV [cm] wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY | ≥ 50 cm (podać)
83 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu. Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z systemem automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Algorytm możliwy do wykorzystani we wszystkich trybach i rodzajach badań. | Tak, podać
84 | Najnowszej generacji algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwane obrazów o bardzo niskim poziomie szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych (w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym systemie). Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego itd | Tak, podać
85 | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna | ≥ 512 x 512 [piksel x piksel]. (podać)
86 | Maksymalna matryca prezentacyjna | ≥ 1024 x 1024 [piksel x piksel] (podać)
87 | Zakres skanowania w trybie topogramu | ≥ 185 cm (podać)
88 | Konsola operatorska min. 1 monitorowa. Przekątna kolorowego (kolorowych) monitora (ów) konsoli operatora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥ 19” (podać)
89 | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 500 000 obrazów (podać)
90 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK (podać metodę)
91 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną dla oceny narządów miąższowych Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną narządów miąższowych dla automatycznej oceny dystrybucji jodu w narządach miąższowych, ocena perfuzji, zmian nowotworowych, węzłów chłonnych, automatyczne: generowanie i prezentacja obrazu– dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK (podać metodę)
92 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze kości Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru kości dla automatycznego odejmowania obrazu kości, pozostawienie obrazu istoty korowej, ocena szpiku, zmian nowotworowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK (podać metodę)
93 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze tułowia, kończyn Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru tułowia, kończyn dla automatycznego odejmowania obrazu kości, usuwania zwapnień, stentów w obszarze tułowia, kończyn, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK (podać metodę)
94 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze naczyń wieńcowych Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • automatyczne uzyskiwanie obrazów tętnic wieńcowych, bez artefaktów wywołanych zwapnieniami (blooming effect), poprawiające wizualizację światła naczynia i obszarów zwężenia w naczyniach ze zwapnieniami lub stentem, automatyczne usuwanie obrazów stentów, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK (podać metodę)
95 | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania | TAK (podać nazwę rozwiązania)
96 | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, NM, PT, XA, XR itp. | Tak, podać
Uwagi i objaśnienia:
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia. Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: _________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## parametry oceniane
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry oceniane
ZMIANY Z DNIA 21.02.2025 r. ZAZNACZONO KOLOREM
PARAMETRY GRANICZNE (należy podać w jednostkach wskazanych w ninieszym opisie) Niespełnienie któregokolwiek z podanych minimalnych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...) ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty - dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy Zamawiający wymaga podać zakres lub opisać (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE). Niewypełnienie kolumny „Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie uznane jako niespełnienie parametrów i spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE. W takim przypadku, gdy Wykonawca pozostawi pole puste, nie wypełnione, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia danego parameteru i przyzna 0 pkt). Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Zaznaczenie wyłącznie odpowiedzi TAK, gdy Zamawiający wymaga jednocześnie potwierdzenia np. podania nazwy lub technologii spowoduje - przyjęcie przez Zamawiającego iż Wykonawca nie posiada danego parametru czy funkcjonalności i przyzna 0 punktów nie odrzucając oferty.
Tomograf Komputerowy
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. WYMAGANIA OGÓLNE
SYSTEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
1 | System wyposażony w min. jeden detektor posiadający min. 256 rzędy aktywnych elementów detekcyjnych w osi Z i obejmujący min. 50 cm pole skanowania (SFoV) | Tak, podać liczbę rzędów |  | 256 rzędów – 0 pkt > 256 rzędów – 20 pkt
2 | Średnica otworu gantry | ≥76 cm, Tak, podać |  | 76 cm – 0 pkt > 76 cm – 10 pkt
3 | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] | ≤ 55 cm, Tak, podać |  | 55 cm – 0 pkt > 50 cm i < 55 cm – 2 pkt < 50 cm – 5 pkt
4 | Poprzeczny ruch stołu, realizowany z paneli na gantry i/lub protokołu badania, w zakresie min. +/- 40 mm | TAK / NIE jeżeli TAK to podać |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt
5 | Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta min. w kierunkach y z. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są w ubraniach lub leżą przykryci kocem lub Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej w kierunkach y z wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu | Tak, podać |  | Rozwiązanie działające w oparciu o kamerę 3D – 10 pkt Rozwiązanie działające w oparciu o skanogram – 0 pkt
6 | System wspomagania pozycjonowania pacjenta stosujący algorytmy sztucznej inteligencji. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
7 | Zakres skanowania w trybie spiralnym | ≥ 190 cm, Tak, podać |  | 190 cm – 0 pkt > 190 cm – 5 pkt
8 | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym lub tryb badań nagłych umożliwiający automatyczny dobór parametrów badania oraz włączenie priorytetu rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów. | TAK / NIE jeżeli TAK to podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
9 | Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta, w tym filmów dedykowanych dla dzieci (w postaci kreskówek) na monitorze na gantry. | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
10 | Wskaźnik informujący i widziany przez pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania | Tak, podać |  | 1 wskaźnik – 0 pkt > 1 wskaźnik – 2 pkt
11 | Maksymalna wartość prądu lampy przy skanie jednoenergetycznym | ≥ 700 mA TAK, podać |  | 700 mA – 0 pkt > 700 mA i ≤ 800 mA – 5 pkt > 800 mA – 10 pkt
12 | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 80 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 700 mA | Tak, podać |  | Dla napięcia 80 kV – 0 pkt Dla napięcia < 80 kV – 5 pkt
13 | Odległość ognisko lampy – detektor | Tak, podać |  | < 110 cm – 10 pkt ≥ 110 cm – 0 pkt
14 | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV [cm] ≤ 50 cm wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY, dostępnych zarówno w trybie skanowania aksjalnego, jak i spiralnego ≥ 2 | TAK / NIE (jeżeli TAK to podać ilość i wymiary w cm - jeden rozmiar = 1 pole) |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
15 | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów z akwizycji wykonywanej w ten sposób. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
16 | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
17 | Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej 83 Parametry wymagane Załącznika nr 2.1, w matrycy 512x512 | ≥ 70 obr/s TAK, podać |  | 70 obr/s – 0 pkt > 70 obr/s – 10 pkt
18 | Prędkość rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie powyżej 84 Parametry wymagane Załącznika nr 2.1 > 35 obr/s | TAK/NIE jeżeli TAK to podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
19 | Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną na obrazach pacjentów (nie obrazach z fantomów) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
20 | Czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor o 360°) dla wszystkich rodzajów badań (czas najkrótszego pełnego obrotu) | ≤ 0,280 s TAK, podać |  | 0,280 s – 0 pkt < 0,280 s – 10 pkt
21 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy przy akwizycji z maksymalną liczbą zaoferowanych warstw | ≤ 0,625 mm TAK, podać |  | 0,625 mm – 0 pkt ≥ 0,50 i < 0,625 mm – 10 pkt < 0,50 mm – 20 pkt
22 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 512 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm dla 50% MTF | ≥ 12,00 pl/cm TAK, podać |  | 12,00 pl/cm – 0 pkt > 12,00 pl/cm – 10 pkt
23 | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) - 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy i uzyskana z wykorzystaniem zaoferowanego algorytmu rekonstrukcyjnego redukującego dawkę lub bez. | ≤11,0 mGy TAK, podać |  | > 7,0 mGy i ≤11,0 mGy – 0 pkt > 3,0 mGy i ≤7,0 mGy – 10 pkt ≤3,0 mGy – 20 pkt
24 | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) - 2 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia 120 kV [mGy] w płaszczyźnie xy – ≤ 25,0 mGy i uzyskana z wykorzystaniem zaoferowanego algorytmu rekonstrukcyjnego redukującego dawkę lub bez. | TAK/NIE jęzeli TAK to podać |  | Nie - 0 pkt Jeśli TAK to: > 21,0 mGy i ≤ 25,0 mGy – 0 pkt > 17,0 mGy i ≤21,0 mGy – 10 pkt ≤17,0 mGy – 20 pkt
25 | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
26 | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca zbadanie całego serca (min. 16 cm) w jednym uderzeniu niezależnie od częstości jego pracy w zakresie min. 40 - 140 skurczów/minutę (akwizycja danych z wszystkich faz pracy serca) | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
27 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną detekcję arytmii i wykonywanie badań pacjentom na nią cierpiącym | Tak, podać |  | Automatyczna detekcja arytmii i w przypadku jej wystąpienia zablokowanie ekspozycji i wykonanie powtórnej ekspozycji po powrocie rytmu serca do normalnego rytmu – 0 pkt Automatyczna detekcja arytmii i w przypadku jej wystąpienia kontynuowanie badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny – 10 pkt
28 | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
29 | Hybrydowy algorytm rekonstrukcji iteracyjnej zapewniający doskonałą rozdzielczość wyglądu płuc i tkanek miękkich w jednym obrazie, bez konieczności tworzenia dodatkowej serii | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
30 | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE
31 | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (format STL) dla badań TK i MR. | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
32 | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc. Eksport wyników. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
33 | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne generowanie widoków skośnych, prostopadłych do trzonów kręgów i przestrzeni międzytrzonowych Eksport wyników. | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
34 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu działające działające w oparciu o algorytm Bayesiana. Eksport wyników. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
35 | Oprogramowanie do oceny całego mózgowia umożliwiające co najmniej ocenę 4D-DSA, perfuzji 4D oraz równoczesną prezentację obrazów perfuzyjnych i 4D-DSA Eksport wyników. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
36 | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score) umożliwiająca: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. - automatyczne generowanie pomiarów/map i skali ASPECT bez konieczności procesowania badania na stacji lekarskiej Automatycznie przetwarzanie obrazów diagnostyki udarowej i skali ASPECT oraz automatyczne wysyłanie ich mailem do zespołu udarowego bez udziału operatora (dostęp systemu PACS/RIS) | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
37 | Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego (wraz z systemem chłodzenia, jeśli jest wymagany do zapewnienia prawidłowej pracy systemu zgodnie w wymaganiami i wytycznymi zawartymi w oficjalnych materiałach producenta) | Tak, podać |  | ≤ 140 kVA – 10 pkt > 140 kVA – 0 pkt
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy - zgodnie z wytycznymi nad tabelą
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym