Aktualny Załącznik nr 4i do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 9 – zakup zamrażarek -80°C

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 60 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 60 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Zamrażarka | Tak |  |
| 22 | Załączyć do oferty instrukcję obsługi oferowanego aparatu w wersji PDF | Tak |  |
| 23 | Zamrażarka o pojemności w zakresie 420 ÷520 l | Tak |  |
| 24 | Zakres temperatury pracy od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością, co 1°C | Tak |  |
| 25 | Wnętrze podzielone na 5 oddzielnych części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej | Tak |  |
| 27 | Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej typ 304 2B Wnętrze niemalowane | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 49,0 kg | Tak |  |
| 29 | Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 50,5 kg | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz | Tak |  |
| 31 | Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania) Nie dopuszcza się modyfikacji i przeróbek urządzenia | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Automatyczny, podgrzewany port odpowietrzający w przednich drzwiach zmniejsza zużycie energii i poprawia jednolitość temperatury, a także zapewnia łatwy dostęp do środka | Tak |  |
| 33 | Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do +32°C | Tak |  |
| 34 | Przyjazne środowisku czynniki chłodzące: R-290 (propan) oraz R- 170 (etan) | Tak |  |
| 35 | Zamknięcie magnetyczne drzwi wewnętrznych | Tak |  |
| 36 | Szerokie, płaskie i nieprzymarzające uszczelki bez systemu podgrzewania | Tak |  |
| 37 | Duży panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, port odpowietrzający, klawiaturę oraz lampki wskaźnikowe umieszczony na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Lampki wskaźnikowe na panelu kontrolnym oraz alarm akustyczny informują o następujących warunkach: - spadek energii zasilania - awaria systemu - przekroczenie zadanych wartości temperatury min. i max. - niski poziom baterii - konieczność wymiany filtra | Tak |  |
| 39 | Zabezpieczenie ustawionych parametrów za pomocą hasła | Tak |  |
| 40 | Ergonomiczna rączka pokrywy wymaga użycia niewielkiej siły podczas otwierania | Tak |  |
| 41 | Łatwo dostępny filtr powietrza zamontowany na przedniej ścianie | Tak |  |
| 42 | Wyposażona w 2 kaskadowe kompresory o cichej pracy | Tak |  |
| 43 | Dodatkowe, wykręcane nóżki zapewniają stabilne ustawienie zamrażarki | Tak |  |
| 44 | Czas schładzania od temperatury pokojowej do -800 C nie dłuższy niż 3h 40 min | Tak |  |
| 45 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| 46 | Oprogramowanie pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki | Tak |  |
| 47 | Min Max. Liczba próbek w zamrażarce: 30 000 | Tak |  |
| 48 | Ustawienie zamrażarki pionowe | Tak |  |
| 49 | Przykładowe wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) np.: 95,0 x 85,0 x 190,0 cm | Tak |  |
| 50 | Wnętrze podzielone na min. 2 oddzielne części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne. Łącznie min. 4 półki | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.