Zał. nr 4 do SWZ

Dotyczy: Zakup aparatu USG, który stanowić będzie wyposażenie mobilnego gabinetu - urobusa

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności CE lub równoważny | Tak |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Podać ilość miesięcy Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt Gwarancja 36 miesiące - 5 pkt |  |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 10 dni roboczych | Tak |  |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać ilość |  |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, i uruchomienie | Tak |  |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024/2025 | Tak |  |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |  |
| 20 | Aparat USG | Tak Podać model |  |  |
| 21 | Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim z polskimi znakami w opisach do raportów i komentarzach | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 22 | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |
| 23 | Aparat przenośny, obudowa wykonana w formie laptopa | Tak |  |  |
| 24 | Waga aparatu z baterią - poniżej 7,6 kg | Tak |  |  |
| 25 | Zakres częstotliwości pracy w min. zakresie: 1,5 ÷ 22 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu | Tak 1,5 ÷ 22 MHz – 0 pkt Większy zakres – 3 pkt |  |  |
| 26 | Możliwość podłączenia min. 3 głowic jednocześnie przełączanych elektronicznie (adapter w wózku pod aparat) | Tak |  |  |
| 27 | Maksymalna dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie min. 240 dB | Tak |  |  |
| 28 | Monitor LCD o przekątnej min 15 cali | Tak |  |  |
| 29 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | Tak |  |  |
| 30 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 800 000 | Tak |  |  |
| 31 | Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego max. 90 sek. | Tak |  |  |
| 32 | Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu z trybu standby max. 16 sek. | Tak – podać czas w sek 13 sek i więcej – 0 pkt Poniżej 13 sek – 5 pkt |  |  |
| 33 | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego z czasem pracy min. 80 minut | Tak Podać czas min. < 90 min. – 0 pkt ≥ 90 min. – 5 pkt |  |  |
| 34 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 250GB z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |  |
| 35 | Bezprzewodowa łączność sieciowa (Wi-Fi) | Tak |  |  |
| 36 | Zapis obrazów i pętli w formacie surowych danych (raw data) z możliwością regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, wzmocnienie 2D, tryby dopplerowskie, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, i inne | Tak |  |  |
| 37 | Minimum 2 porty USB, min 1 port HDMI | Tak |  |  |
| 38 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Tak |  |  |
| 39 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |  |
| 40 | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w min. 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter, adapter do jednoczesnego podłączenia min. 3 głowic obrazowych (przełączanych elektronicznie z pulpitu aparatu) oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem aparatu od wózka | Tak |  |  |
| 41 | Dedykowana walizka transportowa do przemieszczania urządzenia | Tak |  |  |
| 42 | Tryby obrazowania | Tak |  |  |
| 43 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |  |
| 44 | Zakres ustawiania głębokości penetracji w zakresie min.: 2 cm ÷ 38 cm | Tak – podać zakres. Zakres: min. 2 ÷ 38 cm – 0 pkt Większy zakres – 2 pkt |  |  |
| 45 | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min. 8 stref (TGC) | Tak |  |  |
| 46 | Kompensacja poprzeczna (pionowa) wzmocnienia – min. 4 strefy (LGC) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 47 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. x10 | Tak |  |  |
| 48 | Ilość map szarości do wyboru – min.8 | Tak |  |  |
| 49 | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – min. 8 | Tak |  |  |
| 50 | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |  |
| 51 | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |  |
| 52 | Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – powyżej 1000 klatek/sek. (B-mode) | Tak |  |  |
| 53 | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  |  |
| 54 | Technologia skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe) – ilość kątów obrazowania min. 9 | Tak |  |  |
| 55 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 56 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy | Tak |  |  |
| 57 | Tryb M | Tak |  |  |
| 58 | Tryb kolor M | Tak |  |  |
| 59 | Anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) niezależnie ustawianych, wyświetlanych jednocześnie | Tak |  |  |
| 60 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
| 61 | Regulacja bramki Dopplerowskiej w zakresie 0,5 ÷ 20 mm | Tak |  |  |
| 62 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – min. +/-89 | Tak |  |  |
| 63 | Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 64 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |  |
| 65 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |  |
| 66 | Tryb Doopler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
| 67 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. 28° | Tak |  |  |
| 68 | Prędkość odświeżania „frame rate” dla trybu kolorowy Doppler– min. 300 klatek/sek. | Tak |  |  |
| 69 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |  |
| 70 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |  |
| 71 | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów z uwzględnieniem małych naczyniach | Tak |  |  |
| 72 | Tryb Duplex wymagane kombinacje: -2D + PWD, -2D + CD, | Tak |  |  |
| 73 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym: jeden standardowy B-mode, drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |  |
| 74 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego.. |  |  |  |
| 75 | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |  |
| 76 | Elastografia typu strain (uciskowa) | Tak |  |  |
| 77 | Technologia obrazowania poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 78 | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego z oprogramowaniem do analizy obrazowania kontrastowego | Tak |  |  |
| 79 | Głowice | Tak |  |  |
| 80 | Głowica convex, szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa | Tak podać model głowicy |  |  |
| 81 | Zakres częstotliwości zakres min. 1,5 do 5,0 MHz | Tak |  |  |
| 82 | Ilość elementów tworzących obraz (kryształów) min. 190 | Tak |  |  |
| 83 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D min.3 | Tak |  |  |
| 84 | Tryb II harmonicznej | Tak |  |  |
| 85 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej min. 4 | Tak |  |  |
| 86 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min.3 | Tak |  |  |
| 87 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 | Tak |  |  |
| 88 | Głębokość pola obrazowania min 38 cm | Tak |  |  |
| 89 | Przystawka biopsyjna wielorazowego użytku z możliwością regulacji kąta wejścia igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 90 | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa | Tak Podać model głowicy |  |  |
| 91 | Zakres częstotliwości zakresie min. 3,5 do 11,0 MHz | Tak |  |  |
| 92 | Ilość elementów tworzących obraz (kryształów) min. 192 | Tak |  |  |
| 93 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D min.3 | Tak |  |  |
| 94 | Tryb II harmonicznej | Tak |  |  |
| 95 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej min. 3 | Tak |  |  |
| 96 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min.3 | Tak |  |  |
| 97 | Długość pola skanowania (widzenia) max. 40 mm | Tak |  |  |
| 98 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |
| 99 | Głębokość pola obrazowania min 20 cm | Tak |  |  |
| 100 | Głowica elektroniczna endokawitarna (dwupłaszczyznowa) typu convex/linia wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa | Tak Podać model głowicy |  |  |
| 101 | Zakres częstotliwości: -convex zakres min. 4,0 do 9,0 MHz, -linia zakres min. 4,0 do 12,5 MHz | Tak |  |  |
| 102 | Ilość elementów tworzących obraz (kryształów) min. 190 | Tak |  |  |
| 103 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D convex min. 4, linia min. 3 | Tak |  |  |
| 104 | Tryb II harmonicznej | Tak |  |  |
| 105 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej convex min. 3, linia min. 3 | Tak |  |  |
| 107 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler convex min. 3, linia min. 4 | Tak |  |  |
| 108 | Kąt pola skanowania (widzenia) convex min. 175 | Tak |  |  |
| 109 | Rozszerzony kąt pola skanowania convex min. 195° | Tak |  |  |
| 110 | Długość pola skanowania (widzenia) linia min. 58 mm | Tak |  |  |
| 111 | Obrazowanie trapezowe linia min.360 | Tak |  |  |
| 112 | Głębokość pola obrazowania -convex min. 16,3 cm, -linia min. 11,8 cm | Tak |  |  |
| 113 | Przystawka biopsyjna wielorazowego użytku do biopsji przezkroczowej | Tak |  |  |
| 114 | Oprogramowanie pomiarowe i obliczeniowe | Tak |  |  |
| 115 | Oprogramowanie urologiczne w tym -prostata: długość szerokość, wysokość objętość -średnica moczowodu -Pęcherz: : długość szerokość, wysokość objętość, objętość mikcji -Lewa/prawa nerka: długość szerokość, wysokość , objętość, grubość kory -lewe/praw nadnercze długość szerokość, wysokość -lewe/prawe jądro: długość szerokość, wysokość -lewy/prawy pęcherzyk nasienny: długość szerokość, wysokość | Tak |  |  |
| 116 | Oprogramowanie urologiczne w tym: -PPSA, PSAD | Tak |  |  |
| 117 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, urologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, pediatria, i inne | Tak |  |  |
| 118 | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF | Tak |  |  |
| 119 | Tryb Triplex wymagane kombinacje: -2D+PWD+CD | Tak |  |  |
| 120 | Opcje rozbudowy na dzień składania oferty | Tak |  |  |
| 121 | Możliwość rozbudowy o pracę w sieci w standardzie DICOM w tym Print, Store, Worklist, MPPS, Query/Retrieve oraz raporty strukturalne min. naczyniowy i kardiologiczny | Tak |  |  |
| 122 | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego w trybie 2D w technologii śledzenia plamki (obrazowanie wektorowe lub podobne) z uwzględnieniem Strain i Strain Rate | Tak |  |  |
| 123 | Automatyczny pomiar IMT ze wskazanego obszaru | Tak |  |  |
| 124 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |  |
| 125 | Spektralny i kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |  |
| 126 | Tryb Triplex wymagane kombinacje: -2D+PWD+CD oraz -2D+CWD+CD) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 127 | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | Tak |  |  |
| 128 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prób wysiłkowych Stres Echo | Tak |  |  |
| 129 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie LVO z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego oraz z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego z niskim indeksem mechanicznym Low MI | Tak |  |  |
| 130 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej (EF) | Tak |  |  |
| 131 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową (single crystal) pracującą w zakresie częstotliwości zakres min. 1,0 ÷ 5,0 MHz o ilości elementów tworzących obraz (kryształów) min. 80 | Tak |  |  |
| 132 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości zakres min. 3,0 ÷ 7,0 MHz pracującą w trybie II harmonicznej (min. 3 częstotliwości harmoniczne) | Tak |  |  |
| 133 | Możliwość rozbudowy o głowice convex, linia , sektor inne niż oferowane z aparatem | Tak |  |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa w Polsce i Unii Europejskiej, a więc posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania.

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.