Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy: Dodać właściwą nazwę - Kriostat

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego zbiornika do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu: | …………………………………………………… |
| Producent oferowanego Zbiornika zasilającego na ciekły azot | …………………………………………………… |
| Ilość: 1 zestaw |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 9a | W okresie gwarancji oferent wykona bezpłatnie nie mniej niż 1 przegląd na rok | Tak |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Certyfikat instalacyjny i operacyjny potwierdzony przez autoryzowany serwis producenta zbiornika kriogenicznego | Tak |  |
| 12 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 20 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 21 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 22 | Zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach ciekłego azotu – sztuk 1 | Tak |  |
| 23 | MDD certyfikat medyczny – potwierdzający możliwość stosowania zbiornika do przechowywania materiału biologicznego stosowanego do przeszczepów | Tak |  |
| 24 | Temperatura w górnej części zbiornika pod pokrywą zbiornika min. -1900C | Tak |  |
| 25 | Zużycie statyczne ciekłego azotu (SER) do utrzymania temperatury -1900C , w zakresie: 0 ÷ 6,5 litra /dobę | Podać wartość w litrach/dobę Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Zużycie statyczne ciekłego azotu (SER) do utrzymania temperatury -1900C , dopuszczalna max wartość 9,5 litra /dobę | Tak |  |
| 27 | Przechowywanie próbek w stanie suchym – w parach azotu | Tak |  |
| 28 | W pełni zautomatyzowany system napełniania zbiornika ciekłym azotem i kontroli temperatury. | Tak |  |
| 29 | Możliwość automatycznego zaprogramowania napełniania zbiornika przy spadku poziomu azotu do wysokości minimalnej. | Tak |  |
| 30 | Możliwość programowania czasu napełniania zbiornika ciekłym azotem w zakresie nie gorszym niż 1 do 25 dni. | Tak |  |
| 31 | Pojemność zbiornika w zakresie 730 ÷ 800 litrów | Tak Podać wartość |  |
| 32 | Pojemność zbiornika min. 768 litrów | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Zapas ciekłego azotu w zbiorniku co najmniej 95 litrów (l) (pod platformą) wystarczający na co najmniej 15 dni przerwy w zasilaniu ciekłym azotem. | Tak – podać ilość litrów W zakresie: 95,0 ÷ 110,0 l – 0 pkt W zakresie: 110,1 ÷ 130,0 l – 7 pkt |  |
| 34 | Kontrola temperatury wewnątrz zbiornika z dokładnością (accuracy) nie gorszą niż +/- 1,0°C | Tak |  |
| 35 | Kontrola temperatury wewnątrz zbiornika, za pomocą dwóch platynowych sond z dokładnością (accuracy) nie gorszą niż +/- 1,0°C i rozdzielczością (resolution) nie gorszą niż +/- 0,1°C. | Tak – 7 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 36 | Kontrola poziomu azotu wraz z wyświetlaniem o jego poziomie | Tak |  |
| 37 | Kontrola poziomu azotu w zbiorniku za pomocą funkcji pomiaru różnicowego ciśnienia z dokładnością (accuracy) nie gorszą niż +/- 13 mm i rozdzielczością (resolution) nie gorszą niż +/- 2,5 mm, wraz z wyświetlaniem poziomu ciekłego azotu [mm] | Tak – 7 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 38 | System alarmowy obejmujący min.: - niski i wysoki poziom azotu w zbiorniku - niskiej i wysokiej temperatury w zbiorniku | Tak |  |
| 39 | System alarmowy, obejmujący minimum 17 różnych alarmów (w postaci akustycznej i tekstowej). Posiadający między innymi alarm: niskiego i wysokiego poziomu azotu w zbiorniku; niskiej i wysokiej temperatury w zbiorniku; kalibracji temperatury; niskiego poziomu baterii, czasu napełniania. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 40 | Przechowywania rejestrów temperatury oraz poziomu azotu zapisywanych w systemie urządzenia zintegrowanego ze zbiornikiem | Tak |  |
| 41 | Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem/kodem | Tak |  |
| 42 | System wyposażony w zasilanie awaryjne na okoliczność braku zasilania z sieci elektroenergetycznej do 72 godzin. | Tak |  |
| 43 | Korpus zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 44 | Zbiornik wyposażony w układ jezdny z kołami skrętnymi i blokadą kół. | Tak |  |
| 45 | Komora zbiornika podzielona na minimum 6 oddzielne sekcje. | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 46 | Zbiornik powinien posiadać powierzchnię roboczą umożliwiającą odstawienie raka stalowego po wyjęciu ze zbiornika. | Tak |  |
| 47 | Stopnie wejściowe, ułatwiające dostęp do zbiornika składane lub jezdne dedykowane przez producenta systemu | Tak Podać rozwiązanie |  |
| 48 | Wymiary zbiornika: -Średnica wewnętrzna zbiornika w zakresie: 97 ÷ 120 cm -Średnica otworu w zakresie: 43,5 ÷ 61 cm | Tak |  |
| 49 | Wraz ze zbiornikiem wymagane jest dostarczenie węża przyłączeniowego do zbiornika zasilającego | Tak |  |
| 50 | Raki dedykowane do oferowanego zbiornika na kasety z pojemnikami kriogenicznymi min. 5 sztuk Rak na min 4 kasety Kasety (Wymiary kasetek 192x152x11 mm) na pojemniki kriogeniczne pasujące min. 25 sztuk Stelaże kompatybilne z kasetkami | Tak |  |
| 51 | Oprzyrządowanie ochronne do pracy z ciekłym azotem – 1 komplet | Tak |  |
| 52 | Komplet oprzyrządowania ochronnego (certyfikowane CE) do pracy z ciekłym azotem: - rękawice do łokcia - fartuch ochronny - maska ochronna - ochrona na buty | Tak |  |
| 53 | Zbiornik zasilający na ciekły azot z pracami instalacyjnymi – 1 szt. | Tak |  |
| 54 | Zbiornik niskociśnieniowy max. (4 bary) do przechowywania lub transportu azotu wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 55 | Zbiornik wyposażony w system wytwarzania ciśnienia | Tak |  |
| 56 | Zbiornik musi posiadać kółka do swobodnego transportu lub inne rozwiązanie np. platforma jezdna dedykowana przez producenta systemu | Tak Podać rozwiązanie |  |
| 57 | Zbiornik musi posiadać kółka do swobodnego transportu | Tak |  |
| 58 | Pojemność brutto zbiornika minimum 220 l. | Tak |  |
| 59 | Izolacja próżniowa umożliwiająca długotrwałe przechowywania azotu i niewielkie odparowanie własne | Tak |  |
| 60 | Parowanie azotu maksimum do 1,8 % / dobę | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 61 | Rurociąg do odgazowania instalacji kriogenicznej do wpięcia w istniejącą instalacja odgazowującą. | Tak |  |
| 62 | Kompatybilność ze zbiornikiem kriogenicznym | Tak |  |
| 63 | Średnica zewnętrzna zbiornika max. 68 cm | Tak |  |
| 64 | Komputer typu laptop z oprogramowaniem do zaoferowanych urządzeń | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej