## Warunki gwaranacji i serwisu
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – Tomograf Komputerowy | Warunek graniczny | Wartość oferowana - opisać parametr gdy Zamawiający tego wymaga lub podać
1. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 24 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy bezusterkowym protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu. | Tak
2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój sprzętu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia, chyba że zdarzył się w dniu już raz oznaczonym jako niesprawny - w takim przypadku gwarancja nie zostaje wydłużona. | Tak
3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak
4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. | Tak
5. | Możliwość zgłaszania awarii oraz wykonywanie zdalnej diagnozy serwisowej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak, podać w jakiej formie
6. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - tj. czas na przyjęcie zgłoszenia, diagnostykę zdalną, określenie dalszych czynności serwisowych, liczony od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych (przyjazd na wezwanie). | max. 16 h Tak, podać
7. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części - do 48h od momentu zgłoszenia liczony w godzinach zegarowych | TAK
8. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagający wymiany części - do 120h od momentu zgłoszenia liczony w godzinach zegarowych | TAK
9. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia dostawy części, elementów i podzespołów zastępczych, których dostawy nie wymagają specjalistycznego transportu, na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii, bądź dostarczenia urządzenia do serwisu. | Tak
10. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/sprzętu na nowy: | Tak
- 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy
11. | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy sprzętu komputerowego, dla którego okres zapewnienia dostępności części zamiennych wynosi minimum 5 lat. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności dostarczonego oprogramowania przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego. Dostępność obejmuje możliwość korzystania z oprogramowania, instalacji na nowym sprzęcie w przypadku jego wymiany, a także zapewnienie kompatybilności z systemami operacyjnymi wspieranymi w tym okresie. | Tak
12. | Przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania.
Tak, Podać:
13. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności serwisowych w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni Tak, podać
14. | Po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy
15. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, e-mail). | Tak, podać: nazwa, adres, telefon, e-mail)
16. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu. | Tak
złożenie świadectwa lub oświadczenia w dniu dostawy
17. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, e-mail). | Tak
18. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności serwisoe wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Informacja, który z dokumentów
harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dacie uruchomienia.
19. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy. | Tak,
dostarczyć w dacie dostawy
20. | Jeżeli producent sprzętu przewiduje, że sprzęt wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu dostawy oświadczenie. W dniu dostawy INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy.
21. | W przypadku harmonogramu pkt. 20 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
22. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
23. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak
w dniu dostawy
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić.
UWAGA! | Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalne terminy wskazane w pkt.: 6, 13 niniejszej tabeli. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże wymaganych okresów w pkt.: 6, 13 niniejszej tabeli (zostawi pula puste), Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny wskazany termin. W przypadku gdy Wykonawca poda termin dłuższy niż wymagany minimalny spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Pozostawienie pustych (nie wypełnionych) pól w pozostałych wierszach oznaczonych kolorem, które powinien wypełnić Wykonawca spowoduje to odrzucenie oferty wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że potwierdza realizację wymogów, w każdej części tabeli gdzie jest wpisane TAK.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik KARTA KONTROLI - WZÓR