Wejherowo, dnia 17.07.2024 r.

D.25C/250/ 409 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO I ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/21-41rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści panel sterowania mikroskopu umieszczony na kolumnie mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

2. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści mikroskop z rotacją ramienia wychylnego względem kolumny w zakresie 330⁰?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

3. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 39 dopuści mikroskop wyposażony w oświetlenie szczelinowe z płynną regulacją szerokości szczeliny w zakresie 2- 6 mm oraz z przesuwem szczeliny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

4. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 dopuści panel sterowania mikroskopu umieszczony na kolumnie mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

5. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 dopuści mikroskop wyposażony w nagrywarkę medyczną Full HD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

6. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga aby zestaw był wyposażony w oftalmoskop ze zintegrowanym inwerterem typu RUV w pełni kompatybilny z mikroskopem, złożony z takich elementów składowych: adapter mikroskopu 1 szt., zawieszenie uchylne RUV 1 szt. oftalmoskop RUV 1 szt. , motylki do regulacji ostrości 24szt, Silikonowe sterylizowalne osłonki 12 szt. soczewka 90D 7 szt , soczewka XL 5 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga

7. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga aby mikroskop był wyposażony w zintegrowane inwertery w celu umożliwienia pełnej współpracy oferowanego mikroskopu z posiadanym przez zamawiającego systemem BIOM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga

8. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilenie mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilanie mikroskopu

9. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający dopuści złożenie przedmiotowego środka dowodowego w postaci oficjalnego dokumentu handlowego (np. katalog, folder, ulotka, karta katalogowa, etykieta, instrukcja obsługi lub inny dokument handlowy występujący w obrocie) wyłącznie w wersji angielskiej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, a tym samym nie dopuszcza złożenia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w wersji angielskiej.

10. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga, aby mikroskop był wyposażony w oftalmoskop do tylnego odcinka w pełni kompatybilny z mikroskopem, złożony z 12 zestawów do sterylizacji, każdy zestaw do sterylizacji powinien zawierać co najmniej 1 soczewkę oraz zawieszenie uchylne soczewki lub sterylną osłonę oftalmoskopu 1 szt. a także inne elementy wymagane przez producenta, które należy wysterylizować przed użyciem oftalmoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga

11. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga, aby mikroskop był przygotowany do późniejszej rozbudowany o śródoperacyjne OCT i tak żeby nie zachodziła potrzeba wymiany podstawy jezdnej, ramienia i optyki mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga

12. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4-  Czy zamawiający dopuści  zasięg ramienia liczony od osi kolumny głównej do osi głowicy wynoszący 1343mm. Taki zasięg jest  wystarczający do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania ramionami mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 5- Czy zamawiający dopuści  urządzenie wyposażone w panel sterowania umożliwiający sterowanie funkcjami mikroskopu zamocowany na ramieniu mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 6- Czy zamawiający dopuści  rotację ramienia wychylnego względem kolumny wynoszącym 320⁰. Taka rotacja jest wystarczająca do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania ramionami mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 7- Czy zamawiający dopuści możliwość rotacji głowicy minimum 330⁰. Taka rotacja jest wystarczająca do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania głowicą i ramionami mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 9 - Czy zamawiający dopuści  Mikroskop z obudową łatwą do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 10 - Czy zamawiający dopuści  urządzenie wyposażone w optykę apochromatyczną z inną bazą stero aniżeli 24mm. Mikroskopy różnych producentów posiadają swoją unikatową konstrukcję oraz różne bazy stereo wynoszące najczęściej od 22-25mm, które w połączeniu z innymi komponentami danego mikroskopu zapewniają optymalne widzenie przestrzenne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 11 - Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w niezależny mikroskop asystencki pozwalający na łatwą zamianę stronami, bez potrzeby demontażu elementów posiadający własny system zmiany powiększenia  oraz ogniskowania realizowany pokrętłami oraz zintegrowany we wspólnej obudowie nasadki inwerter obrazu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 12 - Czy zamawiający dopuści oświetlenie stereokoaxialne prowadzone w obydwy drogach optycznych (po jednej wiązce na każdą drogę optyczną) oraz dodatkowa trzecia wiązka do oświetlenia pola obwodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 14 - Czy zamawiający dopuści fokus elektromotoryczny o zakresie 70mm(30mm w dół oraz 40mm w górę), możliwość aktywacji funkcji quick fokus, możliwość regulacji prędkości, możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 15 - Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości regulacji ostrości na ekranie monitora niezależnie od ostrości w binokularach mikroskopu, natomiast z możliwością dostosowywania innych parametrów obrazu takich jak intensywność kolorów, kontrast, coma?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 16 - Czy zamawiający dopuści powiększenie całkowite 3,5- 21x  z okularami 10x?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 18 - Czy zamawiający dopuści okulary o powiększeniu 10x lub 12,5x (do wyboru przez zamawiającego) oraz regulacją dioptrii w zakresie +5/-8D dla operatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

24. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 19 - Czy zamawiający dopuści okulary o powiększeniu 10x lub 12,5x (do wyboru przez zamawiającego)  oraz regulacją dioptrii w zakresie +5/-8D dla asysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 20 - Czy zamawiający dopuści pole widzenia max pole widzenia 58,5mm dla okularów 10x oraz 50,3mm dla okularów 12,5x. Pole widzenia jest wartością zmienną uzależnioną od aktualnego powiększenia w tubusie operatora oraz asysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 21 - Czy zamawiający dopuści elektromotoryczny przesuw XY o zakresie 61x61mm, możliwość regulacji prędkości,  możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia (większe powiększenie = mniejsza prędkość przesuwu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 22 - Czy zamawiający dopuści manualny pochył głowicy mikroskopu w zakresie -20⁰/+90⁰ realizowany pokrętłem znajdującym się na głowicy mikroskopu z możliwością rozbudowy w przyszłości o pochył elektromotoryczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 23 - Czy zamawiający dopuści oświetlenie w technologii RGB LED prowadzone światłowodem z możliwością płynnej regulacji natężenia oraz  temperatury barwowej w zakresie co najmniej 4500K-6000K? Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie wymiarów i masy głowicy mikroskopu oraz nie wymaga stosowania w głowicy układu chłodzenia i wentylacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 24- Czy zamawiający dopuści Oświetlenie stereokoaxialne prowadzone w obydwy drogach optycznych (po jednej wiązce na każdą drogę optyczną) oraz dodatkowa trzecia wiązka do oświetlenia pola obwodowego, z możliwością płynnej regulacji stosunku oświetlenia pomiędzy polem centralnym a obwodowym, pozwalające na uzyskanie optymalnego refleksu z siatkówki. Takie rozwiązanie pozwala również na wyłączenie tylko światła centralnego (RedReflex), co pozwala na zoptymalizowanie oświetlenia w przypadku zabiegów na powierzchni oka? Czy zamawiający doprecyzuje czy mikroskop oprócz płynnej regulacji natężenia światła musi posiadać również możliwość regulacji temperatury barwowej światła LED w zakresie minimum 4500K-6000K?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 25 - Czy zamawiający dopuści okulary operatora z wbudowanym inwerterem obrazu regulowanym w zakresie 110⁰ co gwarantuje komfort i ergonomię pracy operatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 28 - Czy zamawiający dopuści możliwość wyświetlania opisanych parametrów na dotykowym ekranie o przekątnej 23,6” zawieszonym na ramieniu mikroskopu oraz dodatkowy ekran znajdujący się nad głową operatora wyświetlający parametry takie jak: Stosunek oświetlenie centralnego do obwodowego, ogniskowanie, profil pracy oraz informację o włączonym nagrywaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 32 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w funkcję autoreset: po podniesieniu ramienia mikroskopu wyłączenie oświetlenia, powrót do ustawień startowych (zoom, fokus, XY)? Koniec nagrywania zabiegu nie zawsze jest tożsamy z podniesieniem głowicy w celu automatycznego resety (koniec zabiegu) dlatego też opcja zakończenia nagrywania dostępna jest z poziomu ekranu dotykowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 33 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w tor wizyjny, tj. wbudowaną i w pełni zintegrowaną kamerę Full HD z możliwością późniejszej rozbudowy o dwie kamery w rozdzielczości 4K oraz system 3D?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 35- Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w następujące porty: wyjście kompozytowe,  Video Y/C (zielone), HD-SDI, Video DVI-D, HDMI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 36 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w medyczny monitor dotykowy 23,6” zawieszony na ramieniu mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 37 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w nagrywarkę medyczną Full HD z wbudowanym ekranem dotykowym 23,6”? Zamawiający oczekuje dostarczenia Kamery w rozdzielczości Full HD, zatem dostarczana nagrywarka powinna obsługiwać format Full HD, gdyż kamera nie dostarczy sygnału w jakości 4K.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 38 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mikroskopu zintegrowany w głowicy keratoskop natomiast z możliwością późniejszej rozbudowy o opisaną funkcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 39 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mikroskopu w  oświetlenie szczelinowe  z płynną regulacją szerokości szczeliny w zakresie 1- 6 mm oraz z przesuwem szczeliny natomiast z możliwością późniejszej rozbudowy o opisaną funkcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 41 - Czy zamawiający dopuści mikroskop operacyjnego w zestawie. Którego znajdują się:

- Mikroskop na podstawie jezdnej z hamulcami elektromagnetycznymi 1 szt,

- Obiektyw apochromatyczny 200 mm 1 szt.

- Tor wizyjny z wbudowaną kamerą  HD 3CMOS  1 szt.,

- Nagrywarka medyczna 1 szt.,

- Monitor medyczny dotykowy 23,6” na ramieniu mikroskopu,

- Binokular operatora  z regulacją pochylenia 110⁰ 1 szt.,

- Binokular asysty z regulacją pochylenia 110⁰ 1 szt.,

- Okulary 10x lub 12,5x 4 szt.,

- Osłonki do sterylizacji 6 kompletów

- Sterownik nożny bezprzewodowy 14 funkcyjny. 1 szt.,

- Pokrowiec 1 szt.,?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4- Czy zamawiający miał na myśli zasilanie „mikroskopu”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilanie mikroskopu

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4- Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jakim jest „Okulistyczny mikroskop operacyjny dedykowany do operacji przedniego i tylnego odcinka oka”, zamawiający wymaga dostarczenia systemu do zabiegów witreoretinalnych (wraz z kompletem soczewek końcowych) kompatybilny z oferowanym mikroskopem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z systemem 12 zestawów do wykonywania niezależnych zabiegów witreoretinalnych bez konieczności dodatkowej sterylizacji, kompatybilnych z oferowanym mikroskopem

42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na następujący

„W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 72 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii oraz zakończyć naprawę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski  w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Niestety z przyczyn choćby logistycznych nie jest możliwe dostarczenia urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

44. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 14

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się, na pisemną prośbę użytkownika, do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego wynosił 8 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 9 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalna wysokość kar wynosiła 30% ?

Maksymalna wysokość kar w umowach na dostawy urządzeń to od 10 do 30 procent.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem