## ZADANIE3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.61.3.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do systemu napędów wiertarskich, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa systemu napędów wiertarskich , zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia dzierżawionego na czas trwania umowy (m.in. wstawienie urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy, praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 48-godzinnym, czas reakcji serwisu – 48 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania urządzeń. b) przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi,sterylizacjioraz konserwacji codziennej urządzenia, 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, paszport techniczny itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Frezy -frez kraniotomu I, II, III -frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe -frezy do kątnicy szybkoobrotowej -możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, -ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów -frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic -frezy wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i ponownej sterylizacji | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Olej w aerozolu do oliwienia systemów o pojemności 300 ml | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Trepan wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i ponownej sterylizacji o trepan z trzonem Hudson o dostępne rozmiary do wyboru z katalogu wykonawcy:  6 x 9 mm  9 x 12 mm  12 x 15 mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Osłona opony twardej/tuleja osłonowa do kraniotomu nieobrotowa, do wyboru z katalogu wykonawcy  krótka wymiary 14 x 59,5 mm  średnia wymiary 14 x 65 mm  długa wymiary 14 x 70 mm  tuleja osłonowa wymiary 14 x 47,5 mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Trepan jednorazowego użytku -trepan z trzonem Hudson dostępne rozmiary do wyboru z katalogu wykonawcy:  6x9 mm  9x11 mm  9x13 mm  11x14 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pęseta bipolarna jednorazowego użytku: - Dostępne długośći robocze  90 mm  115 mm - Dostępne długości całkowite  190 mm  215 mm -Dostępne rozmiary szczęk  0,25 mm  0,5 mm  0, 7 mm  1,0 mm  1,5 mm - Kompatybilne z kablami jednorazowego i wielokrotnego użytku | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kabel bipolarny jednorazowego użytku: - dostępne 3 rodzaje końcówek -możliwość podłączenia do kabla trzech rodzajów wtyków pęset | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto:
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dzierżawa systemu napędów wiertarskich W skład elementów systemu wchodzą: | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto:
JEDNOSTKI STERUJĄCE 2 KPL:
. | Jednostka sterująca - Ekran dotykowy LCD - napięcie 100 do 120 V, 220 - 240V - częstotliwość 50 - 60 HZ - maksymalna wydajność pompy 65 ml/min. - wymiary 380 x 330 x 200 mm - masa 9,5 kg - dwa przyłącza silników - jedno przyłącze sterownika nożnego - menu w języku polskim - współpraca z co najmniej sześcioma różnymi kątnicami/kraniotomami/ trepanami - współpraca z co najmniej dwoma piłami - współpraca z silnikiem ze złączem typu Intra - klasa II a | szt. | 2
. | Sterownik nożny - sterownik czteroprzyciskowy - zmiana kierunku obrotów - zmiana wartości prędkości maksymalnej - włączanie/wyłączanie pompy perystaltycznej - sterowanie prędkością obrotową podłączonego silnika - masa 3,800 kg - wymiary 271 x 266 x 85, mm - bezprzewodowy | szt. | 2
. | Przewód zasilający - długość 5 metrów | szt. | 2
ZESTAWY DO KRANIOTOMII I KRĘGOSŁUPA 3 KPL:
. | Przewód silnikowy - hermetyczne gniazda - masa 270 g - długość 4 metry | szt. | 5
. | Napęd perforatora czaszki - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 180 W - maksymalny moment obrotowy 2,5 Nm - maksymalna prędkość 1 200 obr./min. - masa 410 g - wymiary 35 x 166 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - przekładnia 33,2 :1 | szt. | 3
. | Kraniotom - uchwyt uniwersalny – kraniotom, ultrakrótka prostnica - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość 80 000 obr./min. - masa 121 g - wymiary 17 x 156 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów | szt. | 3
. | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm - długość robocza 7 cm - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość 80 000 obr./min. - masa 83 g - wymiary 16 x 177 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów | szt. | 5
. | Kątnica szybkoobrotowa 10 cm - długość robocza 10 cm - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość 80 000 obr./min. - masa 87 g - wymiary 16 x 206 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów | szt. | 3
. | Kosz wraz z uchwytami do mycia dezynekcji, sterylizacji i przechowywania zestawu | szt. | 5
. | Wanna konternera do sterylizacja i przechowywania zestawu - wymiary 592 x 274 x 90 mm - rączki blokowane pod kątem 90 mm | szt. | 5
. | Pokrywa kontenera do sterylizacji i przechowywania zestawu - pokrywa wykonana z aluminium - dwa filtry na co najmniej 5 000 cykli sterylizacji - srebrna | szt. | 5
ZESTAWY DO KRĘGOSŁUPA 2 KPL:
. | Przewód silnikowy - hermetyczne gniazda - masa 270 g - długość 4 metry | szt. | 5
. | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm - długość robocza 7 cm - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość 80 000 obr./min. - masa 83 g - wymiary 16 x 177 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów | szt. | 5
. | Kątnica szybkoobrotowa 13 cm - długość robocza 13 cm - współpraca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość 80 000 obr./min. - masa 91 g - wymiary 16 x 237 mm - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów | szt. | 1
. | Kosz wraz z uchwytami do mycia dezynekcji, sterylizacji i przechowywania zestawu | szt. | 5
. | Wanna konternera do sterylizacja i przechowywania zestawu - wymiary 592 x 274 x 90 mm - rączki blokowane pod kątem 90 mm | szt. | 5
. | Pokrywa kontenera do sterylizacji i przechowywania zestawu - pokrywa wykonana z aluminium - dwa filtry na co najmniej 5 000 cykli sterylizacji - srebrna | szt. | 5
ZESTAW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SYSTEMÓW MOTOROWYCH
. | Wkład do myjki dezynfektora do mycia dezynfekcji wszystkich 3 elementów systemu | szt. | 2
. | Uchwyt do mycia i dezynfekcji ręcznej 1 elementu systemu | szt. | 4
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | [6 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | [7 empty] | 8%
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | [7 empty] | 23%
| Razem netto: | 0 | [6 empty] | Razem Brutto: | 0