## Pakiet 1
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System wspomagania lewej komory serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca | TAK | –
3 | wydajność do 4,3 L na minutę | TAK | –
4 | średnica szaftu 9 [F] | TAK | –
5 | średnica pompy 14 [F] | TAK | –
6 | kompatybilna z koszulką 14 [F] w zestawie | TAK | –
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
8 | marker cieniujacy ułatwiający pozycjonowanie pompy | TAK /NIE | 3/0
9 | możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | TAK | –
10 | system wspomagania lewej komory serca kompatybilna z oferowanymi jednostkami sterującymi | TAK | –
Jednostka sterująca systemami wspomagania lewej komory serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie systemami do wspomagania lewej komory serca | TAK | –
3 | konsola na mobilnej podstawie | TAK | –
4 | system posiadający kolorowy wyświetlacz LCD | TAK | –
5 | system podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | TAK | –
6 | możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | TAK | –
7 | wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | TAK | –
8 | sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | TAK | –
9 | możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | TAK | –
10 | zdalny dostęp do pracy pompy | TAK | –
11 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
12 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
13 | Wykonawca zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | –
Warunki serwisu
14 | Wykonawca zobowiązuje się uruchomić i zainstalować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, każdą z czterech dostarczanych konsol oraz zapewnić, w okresie udzielonej gwarancji (min. 12 miesięcy od daty instalacji) wymagane przez Producenta oferowanych konsol przeglądy techniczne | TAK, podać okres udzielonej gwarancji | –
15 | Bezpłatne przeglądy techniczne (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę oraz wszelkie czynności i materiały serwisowe wymagane do przeprowadzenia przewidziańch przez Producenta przgladów technicznych) w okresie udzielonej gwarancji, min. 1 na rok lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami Producenta - w takim przypadku należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami Producenta w zakresie zalecanej częstotliwości przeglądów | TAK, podać częstotliwość przegladów | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 3 dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | –
17 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przystąpienia do naprawy, przy przedłużającej się naprawie (powyżej 7 dni oboczych) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie konsolę zastępczą o min. identycznej funkcjonalności jak oferowana w ramach oferty | TAK | –
18 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa w zakresie serwisu | podać | –
Wymagania dodatkowe
20 | Zaoferowane w pakiecie konsole posiadające min. deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
22 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji (o której mowa powyżej w pkt. 14) do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
23 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem konsol oferowanych w pakiecie leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –

## Pakiet 2
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System wspomagania lewej komory serca o zwiększonej wydajności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca | TAK | –
3 | wydajność do 6,0 L na minutę | TAK | –
4 | średnica szaftu 9 [F] | TAK | –
5 | średnica kaniuli 21F | TAK | –
6 | średnica silnika 19F | TAK | –
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
8 | pomiar całkowitego rzutu serca | TAK | –
9 | możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | TAK | –
10 | optyczny czujnik ciśnienia | TAK/NIE | 3/0
11 | zdalny dostęp do pracy pompy | TAK | –
12 | możliwość utrzymania wspomagania pompą do 29 dni | TAK | –
13 | system wspomagania lewej komory serca o zwiększonej wydajności kompatybilna z oferowanymi jednostkami sterującymi | TAK | –
Jednostka sterująca systemami wspomagania lewej komory serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie systemami do wspomagania lewej komory serca o zwiększonej wydajności | TAK | –
3 | konsola na mobilnej podstawie | TAK | –
4 | system posiadający kolorowy wyświetlacz LCD | TAK | –
5 | system podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | TAK | –
6 | możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | TAK | –
7 | wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | TAK | –
8 | sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | TAK | –
9 | możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | TAK | –
10 | zdalny dostęp do pracy pompy | TAK | –
11 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
12 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
13 | Wykonawca zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | –
Warunki serwisu
14 | Wykonawca zobowiązuje się uruchomić i zainstalować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, każdą z dwóch dostarczanych konsol oraz zapewnić, w okresie udzielonej gwarancji (min. 12 miesięcy od daty instalacji) wymagane przez Producenta oferowanych konsol przeglądy techniczne | TAK, podać okres udzielonej gwarancji | –
15 | Bezpłatne przeglądy techniczne (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę oraz wszelkie czynności i materiały serwisowe wymagane do przeprowadzenia przewidziańch przez Producenta przgladów technicznych) w okresie udzielonej gwarancji, min. 1 na rok lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami Producenta - w takim przypadku należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami Producenta w zakresie zalecanej częstotliwości przeglądów | TAK, podać częstotliwość przegladów | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 3 dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | –
17 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przystąpienia do naprawy, przy przedłużającej się naprawie (powyżej 7 dni oboczych) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie konsolę zastępczą o min. identycznej funkcjonalności jak oferowana w ramach oferty | TAK | –
18 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa w zakresie serwisu | podać | –
Wymagania dodatkowe
20 | Zaoferowane w pakiecie konsole posiadające min. deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
22 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji (o której mowa powyżej w pkt. 14) do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
23 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem konsol oferowanych w pakiecie leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –

## Pakiet 3
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR/IFR
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | –
3 | sonda z końcówką prostą lub „J” | TAK | –
4 | dostepne długości prowadnika roboczego, min. 185 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | za każdą wymienioną długość jeden punkt
5 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
Sonda IVUS
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej przeznaczona do systemu elektronicznego Volcano Corporation | TAK | –
4 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
5 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
6 | długość prowadnika roboczego, min. 150 [cm] | TAK | –
7 | sondy elektroniczne nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem | TAK/NIE | 1/0
8 | częstotliwość sondy ≥ 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystująca nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | TAK | –
10 | Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do udostępnienia, zainstalowania i konfiguracji czterech aparatów (w tym: 1 mobilny oraz 3 zintegrowane) do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - system z funkcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną oraz opcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany, opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do udostępnienia, zainstalowania i konfiguracji dwóch zintegrowanych urządzeń pozwalających na korejstrację obrazów angiograficznych z wykonywanymi badaniami czynnościowymi oraz obrazami ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (np. typu SyncVision). Każdy z dostarczonych w ramach powyższego zobowiązania aparatów będzie dostarczony z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności (paszport techniczny lub raport serwisowy). Wszelkie koszty utrzymania wszystkich dostarczonych aparatów w pełnej sprawności technicznej, w szczególności koszty przeglądów technicznych oraz napraw w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonych aparatów, przed ich pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi do udostępnionych aparatów w języku polskim.” | TAK, podać: modele, producentów | –

## Pakiet 4
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) | TAK | _
3 | możliwość pomiaru IMR | TAK/NIE | 1/0
4 | możliwość pomiaru CFR | TAK/NIE | 1/0
5 | cewnik bezprzewodowy łaczący prowadnik z urządzeniem bezprzewodowym drogą radiową | TAK | _
6 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie do udostępnienia trzech aparatów (w tym: 2 mobilne oraz 1 zintegrowany) do pomiaru rezerwy wieńcowej FFR oraz pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany, opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Każdy z dostarczonych aparatów będzie dostarczony z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności. Wszelkie koszty utrzymania wszystkich dostarczonych aparatów w pełnej sprawności technicznej, w szczególności koszty przeglądów technicznych oraz napraw w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonych aparatów przed ich pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: modele, producentów | _

## Pakiet 5
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki trójdzielnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki trójdzielnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta (koszulka, system dostarczający, zapinki) | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
3 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 25 [F] | TAK, podać [F] | –
4 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK | –
5 | dostępne trzy rozmiary zapinek | TAK/NIE | 3/0
6 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
3 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 25 [F] | TAK, podać [F] | –
4 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK/ NIE | 3/0
6 | min. trzy rozmiary klipsów | TAK,podać | –
7 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –

## Pakiet 6
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
ELEKTRODA ABLACYJNA RF BIPOLARNA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | elektroda ablacyjna bipolarna do ablacji kardiochirurgicznej | TAK | –
3 | elektroda zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
4 | elektroda wykorzystująca energie RF | TAK | –
5 | elektroda zaciskowa dwubiegunowa z możliwością dopasowania kształtu elektrody do warunków anatomicznych | TAK | –
6 | elektroda irygowana roztworem soli fizjologicznej zapewniająca irygację i chłodzenie tkanki poddanej ablacji | TAK | –
7 | długość elektrod 7 [cm] | TAK | –
8 | praca w zakresie od 15(W) do 40 (W) | TAK
9 | elektroda wyposażona w automatyczny czytnik pełnościennej ablacji | TAK | –
10 | szczęki elektrody rotowane w granicach 300 stopni | TAK/NIE | 1/0
11 | przewód doprowadzający energię do szczęk elektrody elastyczny | TAK | –
12 | wyposażona w system blokady elektrody w pozycji zamkniętych szczęk | TAK/NIE | 1/0
13 | elektroda jednorazowego użytku, sterylna | TAK | –
ELEKTRODA ABLACYJNA BIPOLARNA DO ZABIEGÓW MINIINWAZYJNYCH
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | elektroda do ablacji zaburzeń rytmu serca w czasie operacji małoinwazyjnych | TAK | –
3 | elektroda zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
4 | elektroda wprowadzana poprzez boczną torakotomię | TAK | –
5 | elektroda wykorzystująca energie RF | TAK | –
6 | elektroda zaciskowa dwubiegunowa | TAK | –
7 | elektroda irygowana roztworem soli fizjologicznej zapewniająca irygację i chłodzenie tkanki poddanej ablacji | TAK | –
8 | automatyczny dobór mocy dostarczanej energii stosunku do impedancji tkanki | TAK | –
9 | automatyczny odczyt pełnościennej ablacji | TAK | –
10 | wyposażona w system blokady elektrody w pozycji zamkniętych szczęk | TAK/NIE | 1/0
11 | elektroda jednorazowego użytku, sterylna | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy do bezpłatnego użyczenia generatora energii RF do ablacji, kompatybilnego z oferowanymi elektrodami, który będzie dostarczony z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny, uprawniający do zastosowania. Koszty utrzymania dostarczonego urządzenia w pełnej sprawności technicznej, w szczególności przeglądów technicznych, w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. | TAK, podać: producent, model | –

## Pakiet 7
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY JEDNOJAMOWY ICD VR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 80 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona min. 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji w trybie VVI, 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 7 lat | TAK, podać | -
8 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | -
9 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0
10 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK/NIE | 2/0
11 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | -
12 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
14 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK | -
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 2/0
16 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | -
17 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
18 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min 4 parametry) | TAK | -
19 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze | TAK/NIE | 2/0
20 | Automatyczny codzienny pomiar impedancji układu wysokoenergetycznego | TAK | -
21 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
23 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | -
24 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI (DF-4) | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY DWUJAMOWY ICD DR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 80 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | -
8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | -
9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
10 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | -
11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
12 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK/NIE | 2/0
13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
14 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | -
15 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | -
16 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0
17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
18 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | -
19 | Dostępne min. dwa pomiary trendów | TAK | _
20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | -
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
23 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI (DF-4) | TAK | -
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Kardiowertery czteropolowe z gniazdem typu DF-4 | TAK | -
5 | Waga max. 85 [g] | TAK | -
6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | -
7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | -
8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | -
9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | -
10 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 | TAK | -
11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | -
12 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | -
13 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | -
14 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | -
15 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0
16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | TAK | -
17 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w płucach | TAK | -
18 | Możliwość stymulacji wielopunktowej LV | TAK | -
19 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V, V-V | TAK | -
20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0
21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | -
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0
ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda czteropolowa do CS typu "over the wire" | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | za każdą wymienioną długość jeden punkt
ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektrody do defibrylacji aktywne sterydowe - typu DF-4 lub DF-1 | TAK | -
5 | Dostępne elektrody jedno i dwukoilowe | TAK | -
6 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | za każdą wymienioną długość jeden punkt
ELEKTRODA STYMULUJĄCA
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Elektroda do stymulacji bipolarna, sterydowa, aktywna | TAK | -
5 | Dostępne min. dwie długości | TAK, podać w [cm] | za każdą wymienioną długość jeden punkt
6 | Dostępne elektrody pasywne „J” | TAK/NIE | 1/0
KOSZULKA DO SELEKTYWNEGO CEWNIKOWANIA ODGAŁĘZIEŃ ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Koszulka do selektywnego cewnikowania odgałęzień zatoki wieńcowej (umożliwiający wprowadzenie elektrody) | TAK | -
5 | Sterylna koszulki o różnych krzywiznach | TAK, wymienić dostępne rodzaje krzywizn | za każdą wymienioną krzywiznę jeden punkt
CEWNIK Z BALONEM DO KONTRASTOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Cewnik typu Swana-Ganza o długości 60 [cm] +/- 5 [cm], z balonem do kontrastowania zatoki wieńcowej i strzykawką | TAK | -
5 | Rozmiar zewnętrzny cewnika 6 F | TAK | -
6 | Maksymalna pojemność balonu - 5 [ml] | TAK/NIE | 1/0
7 | Typ over the wire | TAK/NIE | 1/0
PROWADNIK WIEŃCOWY DO ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Sterylny prowadnik wieńcowy dedykowany do elektrod typu OTW lewokomorowych | TAK | -
5 | Prowadnik o średnicy 0,014" | TAK | -
6 | Prowadnik o długości w zakresie od 175 [cm] do 195 [cm] | TAK, podać | -
7 | Prowadnik hydrofilny | TAK/NIE | 1/0
KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Koszulki o rożnych krzywiznach | wymienić dostępne rodzaje krzywizn | -
5 | Dostępne długości koszulek 47 [cm] i 54 [cm] | TAK | -
6 | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | -
NÓŻ DO ROZCINANIA KOSZULEK DO ZATOKI WIEŃCOWEJ
1 | Nazwa | podać | -
2 | Producent | podać | -
3 | Numer katalogowy | podać | -
4 | Nóż do rozcinania koszulek wprowadzających elektrody do zatoki wieńcowej | TAK | -