## Arkusz nr 1
Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 1: Materiały do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo, CPV 33141323-0 - Igły do biopsji, Znaczniki tkanek; CPV 33140000-3 - Materiały medyczne; PA01-7 - Wynajem
1 | Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią w nie mniej niż 3 rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G, i 10G, 12G) o parametrach: - zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał w celu uniknięcia i maksymalnego zmniejszenia możliwości kontaktu personelu z krwią pacjentki a także w celu skrócenia zabiegu biopsji; - automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów pod kontrolą USG i RTG; - trocarowy kształt ostrza igły | sztuka |  | 8 | 700
2 | Kubełek ssąco-płuczący do wykonywania zabiegu | sztuka |  | 8 | 180
3 | Kaseta ssąco-płucząca | sztuka |  | 8 | 180
4 | Prowadnik igły biopsyjnej stereotaktycznej, kompatybilny z igłami biopsyjnymi z pozycji 1 | sztuka |  | 8 | 320
5 | Znacznik tkanek o co najmniej dwóch kształtach, widoczny trwale w RTG i MRI - kompatybilny z igłami biopsyjnymi | sztuka |  | 8 | 320
6 | Najem systemu złożonego z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny) – system sterowany komputerowo wyposażony w moduł kontrolny, moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia oraz systemem w którym ta sama rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i rękojeść do biopsji pod kontrolą RTG posiada możliwość zastosowania igieł biopsyjnych przynajmniej w dwóch rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G, i 10G). - posiadający niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika, - posiadający możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji, - posiadający możliwość zastosowania ów biopsji pod kontrolą USG, - posiadający możliwość sterowania igłą biopsyjną za pośrednictwem przycisku umieszczonego w rękojeści sterującej, - posiadający możliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG i RTG - posiadający dotykowy wyświetlacz, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 rok | miesiąc |  | 23 | 24
Razem pakiet nr 1: | [5 empty] | 0 | 0