## Arkusz1
ZP/151/2024 - "Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi"
Załącznik Nr 3 - Parametry techniczne
Pakiet | 1 - AKTUALIZACJA
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - Zestaw transradialny do zabiegów zaawansowanych/powikłanych - dostep promieniowy 800 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 |  | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 - 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm | –
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania * | Tak/opisać | -
6 | w zestawie igła do nakłucia 20G lub 21G z zaznaczonym kierunkiem ścięcia igły na jaj korpusie/przyłączu | TAK, opisać | –
7 | w zestawie prowadnik stalowy 0.025" z podwójną końcówka roboczą - prostą i "J" , dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018" | TAK, opisać | –
8 | Dostępny również introduktor 40mm z markerem na końcówce | TAK, opisać | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - dostęp promieniowyy 4000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 6F | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 i 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm | –
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania * | TAK | –
6 | w zestawie igła do nakłucia 20G lub 21G oraz prowadnik stalowy 0.025" z podwójną końcówka roboczą - prostą i "J" , dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018" | TAK, opisać | –
7 | Dostępny wariant umożliwiający dostęp udowy ze średnicą 18F długość 11cm oraz 24Fdługością 25cm | TAK, opisać | –
8 | Koszula zbrojona | TAK, opisać | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw bielizny jałowej , jednorazowej do zabiegów koronrografii i angioplastycznych z kopułką – 4000 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Serweta na pacjenta , dł. 330 x 218 cm ( +- 3 cm ) włóknina trojwarstwowa z warstwą absorbujacą o powierzchni 120 x 80 cm, krawędź przezroczysta z prawej strony 330 x 70 cm. Dwa otwory o średnicy 12 cm. | TAK | –
3 | fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 43 g/m², rękaw zakończony niepylącym elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny w roz. L i XL | TAK | –
4 | osłonka na aparaturę w kształcie beretu o średnicy 90 x 90 cm i 85 x 90 cm | TAK | –
5 | serweta wysokochłonna rozm. 40 x 60 cm- 1 szt | TAK | –
6 | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 20 ml, luer lock- 2szt | TAK | –
7 | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10 ml, luer lock- 4szt | TAK | –
8 | igła 18G 40 mm- 1 szt | TAK | –
9 | igła 21G 40 mm- 1 szt | TAK | –
10 | miska o pojemności 500ml | TAK | –
11 | kompresy 10 x10 cm, 16 warst. 40 szt. | TAK | –
12 | Pean metalowy , dł. 13,5 cm | TAK | –
13 | Aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike | TAK | –
14 | Kolec z drenem i 2 zastawkami - zastawką bezzwrotną oraz zastawka bezigłową | TAK | –
15 | Zestaw do kontrastu: kolec ze zintegrowanym drenem z zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się kontrastu oraz dodatkowym portem z zastawką bezigłową, która umożliwia podawanie leku w trakcie zabiegu (np. nitro) bez konieczności odłączania drenu od rampy | TAK | –
16 | serwetę na stolik 140 x150 cm, do zawinięcia zestawu
17 | Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h | TAK | –
18 | kopułki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą muszą być kompatybilne z aparatem General Electric Innova, Philips Allura | TAK | –
19 | W skład zestawu ma wejść: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 – 30 cm, 1 x linia płucząca | TAK | –
20 | Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami | TAK | –
21 | Rampa, 3 -kranikowa z drenem 20 cm | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki naczyniowe – 5000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości 150, 190, 260 ±5 cm | TAK | –
3 | Dostępne w różnym stopniu zagięcia końcówki 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm a także wersja z końcówką prostą | TAK, podać | –
4 | Prowadniki stalowe z pokryciem teflonowym w technologii napylania PTFE przed jego montażem | TAK | _
5 | Dostępne średnice min 0,018, 0,032, 0,035. | TAK | _
Pakiet | 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki teflonowe 450 sztuk.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika- 0.035 cala, długość-260cm, część dystalna typu J i prosta | TAK | -
Pakiet | 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik typu Amplatz extra stiff 100 szt (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica- 0.035 cala, długość 145,180, 270 i 300 cm | TAK | -
3 | miękki i bezpieczny koniec prowadnika oraz bardzo sztywny kształt prowadnika | TAK | -
Pakiet | 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki wieńcowe diagnostyczne z dostępu promieniowego – 7200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | próbka | -
3 | szaft zbudowany z 3 segmentów o różnej sztywności al. | TAK | –
4 | miekka koncówka (atraumatyczna) dodrze widoczna w skopii * | TAK | -
5 | duża średnice wewnętrzne (min.: 0,042" dla 4F; 0,047" dla 5F; 0,057'' dla 6F) | TAK | -
6 | dyży wybór kształtów i krzywizn min 55 w tym dostępna krzywizna AR1 | TAK | –
7 | dostępny rozmiary min 4-7F | TAK | –
8 | pokrycie wenetrzne hydrofilne umozliwiajace dobry przepływ | wymienić | -
9 | długości 80,100,110 (pigtail) | TAK
10 | Dostępna długość 125cm dla krzywizn JR i JL | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do PTCA z odczytem ciśnienia do 30 atm. - 2800 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość generowania próżni i cisnienia min do 30 atm | TAK | –
3 | mechanizm blokujący w formie przycisku | TAK/NIE | 0/1
4 | objetość min. 20 cm3 | TAK | –
5 | czytelny wskaźnik cisnień (także w przyciemnionym pomieszczeniu) * | TAK | -
6 | y-connector push/pull, z przedłużeniem, z adapterem rotacyjnym i podwójną zastawka hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, możliwość pracy, manewrowania liderem przy zamkniętej zastawce, torquer, igła metalowa o tępym zakończeniu, dren z kranikiem trójdrożnym. Średnica przejścia - światło 9,5F* | TAK | -
7 | strzykawka ciśnieniowa z y-connectorem o pojemności 20ml i ciśnieniu do 30atm z manometrem, nie zawierająca latexu z mechanizmem blokującym w formie przycisku, w zestawie skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,całość o dł 35 cm | TAK | -
8 | podkład wysoko absorbujący na pacjenta 40 x60 cm | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Nowa ilość 1700
Pakiet | 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTCA 5 – 8 F – 4000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik o dużej średnicy wewnętrznej przy zachowaniu zbrojenia metalowego | TAK | –
3 | różnorodność kształtów umozliwiająca zbiegi z dostępu z tętnicy udowej i promieniowej | TAK,opisać | -
4 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6 F | TAK, podać w [''] | –
5 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
6 | minimalnie wymagane typy krzywizn: Judkins, Extra Back-up, Amplatz, Bypass oraz wersje z otworami bocznymi "SH", Trans Radial, | TAK, wyszczególnić | -
7 | Dostępne cewniki pokryte hydrofilnie na 68 cm, końcówka dystalna niepokrywana na długości 7 cm, segment proksymalny niepokrywany na 25 cm | TAK
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Przedłużajacy cewnik prowadzący typu "child in mother" – 150 szt (do banku 5 sztuk)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F | TAK, podać | –
3 | Długość użytkowa 150 cm. | TAK | –
4 | Długość odcinka szybkiej wymiany (Rx) 25 cm, | TAK | –
5 | Końcówka cewnika elastyczna, atraumatyczna, widoczna w skopii - długość 1,3 mm. - stanowiąca jednocześnie marker na końcu dla lepszej kontroli rozprężenia stentu, | TAK | –
6 | 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone w odległości od dystalnej końcówki - 95 cm i 105 cm, | TAK | –
7 | Średnice wewnętrznego światła: 5F - 0,041”, 6F- 0,056”, 7F – 0,062”, 8F- 0,071”, | TAK | –
8 | owalny szaft proksymalny dla zwiększenia zdolności pokonywania zmian i zwiększenia miejsca w świetle wewnętrznym | TAK | -
9 | jaskrawy hub dla lepszego rozróżnienia wykorzystywanych podczas procedury urządzeń, np. zółty,czerwony,różowy | TAK | -
10 | 12 mm. strefa elastyczna dla lepszego prowadzenia i mniejszej traumatyzacji naczynia, jednocześnie silnie zbrojona dla utrzymania kształtu i swobody ruchu urządzeń współpracujących | TAK | -
11 | strefa elastyczna dla lepszego prowadzenia i mniejszej traumatyzacji naczynia, jednocześnie silnie zbrojona dla utrzymania kształtu i swobody ruchu urządzeń współpracujących | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych – 1000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości: 190 cm +/- 5 cm oraz 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w cm | –
3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „J+B115” i „prostym” | TAK | –
4 | koncówka prowadnika widoczna w promieniowaniu RTG | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
5 | dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | TAK | –
6 | różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) prowadników (niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia) | TAK | –
7 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 ±5 cm | TAK | –
8 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych * | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 1000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | tip taperowany 0,009" | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 180 cm +/- 5 cm , 190 +/-,5cm, 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność | TAK/nie | 0/1
6 | prowadniki dedykowane do udrożnien całkowicie zamkniętych naczyń | TAK/nie | 0/1
7 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych * | TAK | -
8 | Prowadnik wykonany ze stali 316L, dostępne sztwności końcówki 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do udrożnień wysokiego ryzyka– 30 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L, | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 190 cm +/- 5 cm , 300 cm +/- 5 cm, 300 cm | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', końcówki J i proste | TAK | –
5 | prowadniki dedykowane do udrożnien całkowicie zamkniętych naczyń | TAK | -
6 | wykonane w technice splatania 8 drutów w części dystalnej zapewniające wysoką odpornośc i doskonałą manewrowalność | Tak | -
7 | Dostępne sztwności końcówki 3.0g | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do CTO– 40 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L, | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 180 cm +/- 5 cm , 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', taperowane końcówki do 0.012' | TAK | –
5 | Kształt końcówki prosta i "pre shape" | TAK | -
6 | prowadniki dedykowane do udrożnien całkowicie zamkniętych naczyń | TAK | -
7 | pokrycie hydrofine dystalnego odcinka na min 40cm | Tak | -
8 | Dostępne sztwności końcówki 6.0g, 12g | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
Pakiet | 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do zabiegów planowych i bifurkacji – 2500 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości: 190 cm +/- 5 cm oraz 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w cm | –
3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „J” i „prostym” | TAK | –
4 | prowadnik wykonany z jednego kawałka drutu "core to tip" | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
5 | Pokrycie hydrofilne, hydrofobowe | TAK | -
6 | dostępne końcówki o sztywności 0,5g i 0,7g | TAK | -
7 | dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i dobrą manewrowalność | TAK | -
8 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych * | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 16
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do zmian krętych i zwapniałych -2000 szt do banku 30 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne wrsje niskociśnieniowe S.C. i wysokociśnieniowe NC | TAK, podać | –
3 | Profil przejścia 0.0186 cala dla balonu 1.0 mm; 0,0199 cala dla 2,0 mm; 0,021 cala dla 3,00 mm; 0,0223 dla 4,0 mm wersja S.C. i 0,023 cala dla balonu o średnicy 2,0 mm; 0,025 cala dla balonu o średnicy 3.0 mm; 0,026 cala dla balonu o średnicy 3,5 mm wersja NC | TAK, podać | –
4 | profil końcówki atakującej balonu (tip), 0,016'' S.C. | TAK, podać | –
5 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | -
6 | minimalny wymagany przedział długości: 10, 15, 20, 30mm (SC) oraz 8,10 ,12, 15 ,18mm (NC) | TAK, wyszczególnić [mm] | –
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,00 do 3,00 mm co 0,25 mm oraz 3,25 mm 3,5 mm 4,0 mm wersja S.C. i od od 2.0 do 5.0 mm zmieniające się do 4.0 co 0.25 mm wersja NC | TAK | –
8 | ciśnienie do doprężania zmian twardych RBP 22 atm, ABP 30 atm w wersji NC | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowe do zmian twardych - 1200 szt (do "banku" – 30 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień, podatność na rozszerzenie poniżej 3% średnicy. | TAK | – | TAK
3 | ciśnienie nominalne, max. 14atm | TAK, podać w [atm] | - | TAK, 14 atm
4 | minimalny wymagany przedział długości: od 8 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | – | TAK, dłuości 8;12;15;20,30 mm
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2.0 mm do 5,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | – | TAK,średnice 2,0,2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0
6 | pokrycie shaftu hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika | TAK | – | TAK
7 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | TAK | – | TAK
8 | minimalna długość systemu dostarczania 145cm | TAK
9 | crossing profile: 0,023” dla cewnika 3,0 mm | TAK
10 | ciśnienie RBP 18-20atm | TAK
11 | ciśnienie MBP min. 30atm dla balonu 3,0mm | TAK
12 | profil wejścia 0,018" | TAK | – | TAK
Pakiet | 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wysokociśnienieowy typu NC do mocno uwapnionych zmian 40szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu Non Complaince; od 35 atm do 40 atm, | TAK | –
3 | siany balonu zbudowane z dwóch warstw | TAK, opisać | –
Pakiet | 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowe do zmian prostych - 800 szt do banku 30 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Profil wejści nie więcej niż 0,017" | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne, min. 7 atm | TAK, podać w [atm] | -
4 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 10 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,25 mm do 4,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | RBP minimalnie 14 atm. | TAK/nie | 0/1
7 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | TAK/nie | -
Pakiet | 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy uwalniający lek do restenozy w stencie – 60 szt (do"banku" – 5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Profil przejścia 0,033' dla średnicy 3.0mm | TAK | -
3 | dostępne długości do 30mm, a srednica od 2,0 mm do 4,0 | TAK, podać w [mm] | -
4 | Dawka leku 3 ug/mm | TAK/NIE opisać | 1/0
5 | zakres ciśnień od 6 do 13atm | TAK, opisać | -
5 | substancja czynna sirolimus | TAK/NIE | 2/0
6 | substancja czynna paclitaxel | TAK/NIE | 1/0
8 | wersja RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK | -
9 | kompatybilne z cewnikiem 5F i 6F | TAK | -
10 | Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni | TAK | -
Pakiet | 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowe do udrożnień - 50 sztuk (do banku 5 szt.)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Profil wejścia nie więcej niż 0,016" | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne, min. 6 atm | TAK, podać w [atm] | -
4 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 10 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,00 mm do 4,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | RBP minimalnie 14 atm (dla średnic 1.0 - 3.0mm) | TAK/nie | 0/1
7 | Kompatybilny z cewnikiem 4F | TAK/nie | -
Pakiet | 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo everolimus do zmian długich – 600 szt (do "banku – 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: Everolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo - chromowa | TAK | –
4 | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla wszystkich średnic ) | TAK, podać atm | –
5 | • możliwość doprężenia stentu: dla stentu o średnicy 2,0-3,25 mm do 3,75 mm; dla stentu o średnicy 3,5-4,0mm do 5,5mm | TAK | –
6 | średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | grubość ściany stentu 81um dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8,0 mm do 38,0 mm dla oferowanych średnic | TAK, wyszczególnić w mm | –
9 | Minimalny czas DAPT 1 miesiąc | TAK, opisać | –
Pakiet | 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo sirolimus do zmian w krętych odcinkach naczyń wieńcowych –800 szt (do "banku" - 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus | TAK, podać | –
3 | stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu z biodegradowalnym polimerem | TAK | –
4 | profil przejścia 0,039” dla średnicy 3.0 mm | TAK | –
5 | ciśnienie nominalne 8 atm, RBP min. 15 atm | TAK, podać atm | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 mm do 4,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 mm do 40,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
8 | biodegradowalny polimerna bazie PLLA o zróżnicowanej grubości | TAK | -
9 | Grubość przęseł 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0 mm (71µm wraz z polimerem); 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm (91µm wraz z polimerem) | TAK | -
10 | Możliwość doprężenia: Do 3,5 mm dla średnic 2.25– 3.0 mm, do 4,5 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm | TAK | -
11 | skracalność po rozprężeniu 0% | TAK | -
Pakiet | 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek bez polimeru – 500 szt (do "banku" 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus | TAK, podać | –
3 | Stent bez polimeru uwalniający lek z rezerwuarów bezpośrednio do ściany naczynia | TAK | –
4 | grubość przęsła max 80 µm | TAK, podać [atm] | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 mm do 4,5 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
6 | pokrycie stentu węglem pirolitycznym zapobiegające uwalnianie jonów metalu do naczynia i przyśpieszające endotelizację | TAK, opisać | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8 mm do 46,0 mm | TAK, wyszczególnić w [mm] | –
Pakiet | 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo sirolimus o nietypowych średnicach – 700 szt (do "banku – 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: Sirolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo - chromowa | TAK | –
4 | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm ) | TAK, podać atm | –
5 | możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm) | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 mm do 4,0 mm ze skokiem średnicy o 0,25mm w zakresie średnicy do 3.0mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | grubość ściany stentu 80um dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 mm do 38,0 mm dla oferowanych średnic | TAK, wyszczególnić w mm | –
9 | Minimalny czas DAPT 1 miesiąc | TAK, opisać | –
Pakiet | 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do litotrypsji wewnatrznaczyniowej zwapniałych zmian miażdżycowych - 60 szt (do "banku" – 2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy ze zintegrowanymi 2 przetwornikami wraz z użyczeniem generatora kompatybilnego z oferowanymi sondami. | TAK | -
3 | możliwość wykonania zabiegu PTCA w oparciu o sondę | TAK | -
4 | Ciśnienie nominalne do 6 atm | TAK | -
Pakiet | 27a
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do Aterektomi Orbitalnej - 80 szt (do "banku" 5 sztuk)
a | System do aterektomi orbitalnej składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25 [mm], długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej. Kompatybilny z posiadaną pompą do systemu aterektomi orbitalnej CSI Diamodback | podać | –
Pakiet | 27b
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do Aterektomi Orbitalnej - 100 szt (do "banku" 5 sztuk)
b | Prowadnik do aterektomi orbitalnej, nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012 [''] i dystalnej 0,014 [''], oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 350 [cm], tip load 1,0 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej, Kompatybilny z posiadaną pompą do systemu aterektomi orbitalnej CSI Diamodback i z cewnikiem z Pakietu | TAK | -
Pakiet | 27c
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Lubrykant do Aterektomi Orbitalnej - 100 szt (do "banku" 5 sztuk)
c | Lubrykant do aterektomi orbitalnej, Kompatybilny z posiadaną pompą do systemu aterektomi orbitalnej CSI Diamodback a także z cewnikiem z Pakietu 23a | TAK | -
Pakiet | 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych - 160 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewniki do aspiracji skrzeplin z tetnic wiencowych kompatybilne z standardowymi cewnikami prowadzacymi 6F i prowadnikami angioplastycznymi 0,014" | TAK, podać | -
3 | światło cewnika aspiracyjnego do 0,037" | TAK/NIE | 0/1
4 | wyposażony w strzykawkę aspiracyjną 1 x 30 mI lub 1 x 60ml | TAK, podać | -
5 | Cewnik rapid exchanege | TAK, podać | -
Pakiet | 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania cząstkowej rezerwy wieńcowej -200 szt (do "banku" – 6 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy FFR kompatybilne z posiadanym przez udzielającego zamówienie oprogramowaniem do oceny FFR, RFR, CFR,CFR-Norm, PB-CFR, IMR, IMR-Corr, RRR, Absolut Flow/ Resistance | TAK | -
3 | elastyczna końcówka sondy widoczna na skopii | TAK | -
4 | możliwość oceny spoczynkowej rezerwy przepływu bez konieczności podawania adanozyny (RFR iFR) | TAK | -
Pakiet | 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik Balonowy tnący – 30 szt do banku 5 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm | TAK, | –
3 | ciśnienie nominalne, max. 6 atm | TAK, podać w [atm] | –
4 | minimalny wymagany przedział długości: 6-15mm (6, 10, 15) | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | RBP 12atm | TAK | -
Pakiet | 31 AKTUALIZACJA
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do obrazownia wewnątrz-naczyniowego IVUS/NIRS - 100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Sondy do obrazowania wewnątrznaczyniowego wykorzystujące podwójną technikę obrazowania w oparciu o ultrasonografię wewnątrznaczyniową - IVUS oraz spektroskopię w bliskiej podczerwnieni - NIRS | TAK | -
3 | Cewnik wykorzystujacy częstotliwość pracy głowicy w zakresie 35-65 MHz | TAK | -
4 | Cewnik kompatybilny z konsolą z pakietu 25a | TAK | -
Pakiet | 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy elektroniczne do badania echokardiografii wewnątrz-naczyniowej - 40 szt (do "banku" –5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS elektroniczne | TAK | -
3 | Elektroniczna głowica z trzema markerami platynowymi umożliwiającymi ocenę długości zmiany | TAK | -
4 | Dzierżawa aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
Pakiet | 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO w naczyniach krętych –70szt (do banku 2 sztuki)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | oplot wykonany ze stali nierdzewnej, kanał pokryty PTFE | TAK | –
3 | pokrycie hydrofilne | TAK, podać w [cm] | –
4 | Taperowany shaft o zewnętrznej średnicy proksymalnie 1.9F, dystalnie 2.6F | TAK, opisać | -
5 | Miekka, atraumatyczna, taperowana końcówka * | TAK | -
6 | dostepność długosci 135 i 150cm | TAK, podać w [cm] | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO dwukanałowy w systemie RX/OTW - 10 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Dwa światła dla prowadników 0,014”, jedno w systemie Rx,drugie -OTW | TAK | –
3 | Markery umożliwiające identyfikację systemu Rx i OTW w skopi | TAK, opisać | -
4 | Powłoka hydrofilna ,ściany zbrojone oplotem ze stali nierdzewnej | TAK, opisać | -
5 | Profil wejścia = 0,016” | TAK, opisać | -
Pakiet | 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do naczyń wieńcowych na balonie - 20 szt (do "banku" –4 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Crossing profile 0,046' dla 3mm | TAK | –
3 | przedział długości stentów | opisać | –
4 | zakres średnic stentu: 2,5 - 5,00 mm | TAK, opisać | –
5 | kompatybilny z cewnikiem 5F i 6F w zależności od rozmiaru | TAK, opisać | -
6 | pokrycie nakładane metodą elektrospun (nie plecione) | TAK, opisać | -
Pakiet | 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania tętnic udowych do 8F – 600 szt (do banku 10szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik | TAK | –
3 | średnica zamykanego naczynia 6,5-10mm. | TAK | –
4 | urządzenie umozliwiajace zamykanie otworów po intraducerach 5 F do 8F, alternatywnie dostępne urządzenie do zamykania naczynia dwoma bioresorbowalnymi dyskami polimerowymi w rozmiarze 7Fr (dla wkłuć 5-7Fr) | TAK | –
5 | zamykanie na bazie rozpuszczalnych komponentów | TAK | –
6 | system wchłaniajacy się do 3 m-cy | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki balonowe do walwuloplastyki 60 szt (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | balony o średnicy 14-30mm, długość balonu min. 4 cm | TAK | -
3 | długość cewnika 100-110 cm, cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.035 cala | TAK | -
4 | możliwość wprowadzenia przez koszulkę naczyniową o średnicy 8F dla balonów o średnicy do 20 mm i przez koszulkę naczyniową o średnicy 9F dla balonów o średnicy do 26 mm | TAK | -
Pakiet | 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kleszczyki do usuwania ciał obcych – 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość min 120 cm | TAK, opisać | –
2 | średnica min 3 F | TAK, wyszczególnić w [mm] | –
Pakiet | 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator (strzykawka) z odczytem ciśnienia do 30 atm. - 100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość generowania próżni i cisnienia min do 25 atm | TAK | –
3 | mechanizm blokujący w formie przycisku | TAK | -
4 | objetość min. 20 cm3 | TAK | –
5 | czytelny wskaźnik cisnień (także w przyciemnionym pomieszczeniu) | TAK | –
6 | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm oraz psi | TAK/NIE | 1/0
7 | strzykawka ciśnieniowa z y-connectorem i manometrem w zestawie z drenem wysokociśnieniowym zakończonym kranikiem trójdrożnym | TAKNIE | 1/0
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okludery do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej PFO/ASD/Ubytki złożone– 110szt. (do "banku" – 5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej, zakres średnic 4 - 40 mm ASD, 18 - 35mm PFO, 17 - 40mm złożone | TAK, opisać | –
3 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości dla implantów o średnicach części środkowej od 4-10,5 mm koszulka 7F od 12-18 mm koszulka 9F od 21-24 mm koszulka 11F od 27-40 mm koszulka 12F | TAK | -
4 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku przawostronnego 18 koszulka 7F ,25,30 mm koszulka 9F 35 mm – koszulka 11F | TAK | -
5 | Dostępny cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku | TAK, wyszczególnić w [mm] | -
6 | system uwalniający w formie kleszczy | TAK | –
7 | w zestwie prowadnik 0.035" o wzmocnionej sztywności | TAK | –
8 | Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. | TAK | –
Pakiet | 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka z sytemem dostarczającym- 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder składa się z części zamykającej wejście do uszka w kształcie żagla, wykonanego z alkoholu poliwinylowego (PVA) na tytanowo-nitynolowym szkielecie oraz części kotwiczącej w LAA w kształcie koszyka z mikro-kotwicami, wykonanej z tytanu i nitynolu.
3 | Rozmiary: 16/22mm, 18/24mm, 20/26mm, 22/28mm, 24/30mm, 26/32mm, 28/34mm, 30/36mm, 32/38mm | TAK | -
4 | Możliwość pełnej repozycji oraz wyjęcia okludera
5 | Kompatybilność z koszulkami w zakresie 10F- 12F
6 | Do każdego urządzenia dołączony zestaw do punkcji transseptalnej | TAK | -
Pakiet | 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO retrograde - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Markery wejściowe: 95 i 105 cm | TAK | –
3 | Materiał końcówki dystalnej: Wolfram TPE – elastyczna, widoczna w skopii | TAK, opisać | -
4 | długość 135 cm i 150cm | TAK, podać w cm | -
5 | Profil wejścia końcówki stożkowej: 1,3 F = 0,42mm = 0,016” | TAK, opisać | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator wysokociśnieniowy do 55 ATM 40 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Inflator do cewników balonowych z zakresem pracy 40-55 ATM | TAK | –
Pakiet | 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania miejsc dostępu powyżej 21F na tętnicy udowej 25 sztuk. (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 14F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F (maksymalna średnica zewnętrzna 18F) 18F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15- 18F (maksymalna średnica zewnętrzna 25F) | TAK | -
3 | Element zamykający ze stali nierdzewnej musi posiadać wskaźnik radiocieniujący na zamykaczu, możliwość szybkiej lokalizacji jego w RTG | TAK | -
4 | Blokada zamykająca musi zawierć uchwyt podający, zawierający wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. | TAK | -
Pakiet | 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Pętla do usuwania ciał obcych – 15 szt (do banku 2 sztuki)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | pętla do wycofania lub usuwania ciał obcych z układu naczyniowego z prowadnikiem, który zgina się i tworzy pętlę przy przechodzeniu przez cewnik | TAK, opisać | –
3 | pętla wolframowa lub nitinolowalub ze stali nierdzewnej o rozmiarach od 5mm do 35mm lub od 6 do 45mm | TAK, opisać | -
Pakiet | 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y – konektor z zastawką podwójny – 200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
3 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu * | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rampa 3-drożna z drenem –100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 3 porty oraz dren w zestawie | TAK, podać w [F] | –
3 | wykonana z materiału odpornego na działanie kontrastu * | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 48
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki proste z zastawką hemostatyczną dużego kalibru 30 szt. (4 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | koszulki proste z zastawką hemostatyczną, w rozmiarach od 8F do 20F | TAK | -
3 | długość koszulki min. 30 cm, kompatybilność z prowadnikiem 0.035 cala | TAK | -
Pakiet | 49
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw Cewnik Infuzyjny + prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspiesenia trombolizy do urządzenia do trombolizy wspomaganej ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii. 15szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik infuzyjny o długości 106 cm lub 135 cm | TAK, opisać | –
3 | Profil 5,4 F | TAK | -
4 | Kompatybilny z prowanikiem 0,035 | TAK | -
5 | Prowadnik generujący ultradźwięki | TAK, wyszczególnić w [mm] | -
6 | długości strefy działania odpowiednio: 6, 12, 18, 24 30, 40, 50cm. W przypadku cewnika 135 cm 12, 30, 40, 50cm | TAK | –
oraz
Dzierżawa Urządzenia do trombolizy wspomaganej ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii. (24 miesiące)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Kompaktowa konsola przenośna z uchwytem, wyświetlaczem, wbudowaną baterią litowo jonową o wadze nie przekraczającej 4kg. | TAK, opisać | –
3 | Możliwość jednoczesnego podłączenia i obsługi cewników do obydwu płuc. | TAK | -
4 | Kompatybilny z cewnikiem określonym w pakiecie 49 | TAK | -
5 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia wraz z proctoringiem w cenie dzierżawy | TAK | -