ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop optyczny i fluorescencyjny  1 szt.

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta oferowanych parametrów.

| Lp | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |
|  | Mikroskop optyczny i fluorescencyjny z systemem automatycznej analizy obrazu ze stanowiskiem skanującym do preparatów cytogenetycznych i FISH; Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |
|  | Mikroskop w pełni zmotoryzowany; Wyświetlacz TFT z automatyczną regulacją światła i kontrastu |  |
|  | Zmotoryzowany 7 obiektywowy rewolwer z zestawem obiektywów: - MPLFLN 5X/0.15 - UPLAN FLN - X10/0.3 - UPLXAPO X60/1.42, Oil Immersion - UPLSAPO - X100/1.4, Oil Immersion |  |
|  | Stolik zmotoryzowany na 8 preparatów sterowany oprogramowaniem |  |
|  | Źródło światła białego — ledowe intensywność lampy sterowana przez oprogramowanie |  |
|  | Zmotoryzowany 8 pozycyjny rewolwer z zestawem 5 filtrów: Green, Orange, Aqua, DAPI, RED |  |
|  | Zmotoryzowany sterowany oprogramowaniem napęd osi Z z minimalnym krokiem ogniskowania 0.01 μm |  |
|  | Kondensor z górną soczewką NA0.9 |  |
|  | Oświetlacz fluorescencyjny mikroskopu wyposażony w soczewkę Fly’s - eye, aby zapewnić równomierne oświetlenie |  |
|  | Moduł automatycznej, sterowanej programowo dyspersji olejku immersyjnego na preparaty mikroskopowe |  |
|  | W pełni wyposażona platforma obrazowania do automatycznego skanowania preparatów hematologicznych, zawierająca oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania i dokumentacji fotograficznej o wysokiej rozdzielczości metafaz wraz z oprogramowaniem do kariotypowania z algorytmami do samouczenia oraz oprogramowaniem do analizy FISH preparatów hematologicznych (FDA) pozwalające na analizę manualną. Wszystkie komponenty sprzętowe w tym mikroskop, kamera, stolik na preparaty, olejarka kontrolowane przez oprogramowanie w celu obsługi skanowania bez nadzoru. Mikroskop z możliwością ręcznego przeglądania i przechwytywania. |  |
|  | Kamera: Wymagana rozdzielczość 5 megapikseli (2048x2048), liczba klatek na sekundę 75 fps i zakres ekspozycji od 0,006 ms do 32 sekund; Przesyłanie danych bezpośrednio poprzez szybki interfejs, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów; sterowana przez oprogramowanie. |  |
|  | 2 zestawy komputerów PC do skanowania i przeglądania o poniższych parametrach lub równoważnych: Processor: Intel Core i7-12700 processor (25MB Cache, 12 Core (8P+4E), 2.1GHz to 4.9GHz, 65W, OEM; 16GB (2x8GB) DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC memory; Adapter Nvidia T1000, 4GB, 4mDP do DP; System Operacyjny: Windows 11 64Bit; 1TB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD x 2 (Raid 1); Klawiatura i mysz do obsługi interfejsu graficznego komputera; Wyświetlacze/monitory po jednym do każdego komputera PC; Możliwość pracy i analizy preparatów FISH na monitorze dotykowym bez konieczności pracy w ciemnym pomieszczeniu. |  |
|  | Moduł zarządzania danymi: dane, obrazy (FISH, kariogramy, metafazy) i inne pliki na jednej platformie programowej. Zabezpieczone szyfrowanie i przechowywanie danych. Kompleksowy system zarządzania użytkownikami: precyzyjnie zdefiniowane TAKuprawnienia dostępu i możliwość przypisania ich do TAKkonkretnej grupy pracowników Automatyczny skan i dokumentacja fotograficzna metafaz: 1) Klasyfikatory szybkiej identyfikacji obiektów oparte na algorytmach wykrywania metafaz 2) Synchroniczna prezentacja obrazów mikroskopowych w czasie rzeczywistym w postaci galerii zdjęć 3) Automatyczne sortowanie metafaz na podstawie rozproszenia i jakości prążkowej chromosomów |  |
|  | Zdalny przegląd, analiza i raportowanie całego procesu kariotypowania oraz analizy FISH z każdego komputera pracujące w oparciu o Windows OS i standardowe przeglądarki internetowe, nie wymagające instalacji oprogramowania /wtyczek. Możliwość analizy z dowolnego komputera bez konieczności korzystania z oprogramowania VPN. Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kont użytkowników i możliwość dodania/usunięcia konta przez kierownika bez udziału działu IT. Automatyczne powiadamianie e-mailem do członka laboratorium o zmianie statusu slajdu. Licencja na oprogramowanie bez limitu czasowego. |  |
|  | Automatyczna analiza FISH preparatów z krwi obwodowej i szpiku kostnego: 1) W pełni zautomatyzowana detekcja komórek i/lub jąder interfazowych za pomocą specyficznych klasyfikatorów opartych na morfologii i barwie obiektów zainteresowań. Możliwość samodzielnego tworzenia klas komórek z oczekiwanym wzorem hybrydyzacji i automatyczna klasyfikacja komórek 2) Automatyczne wzmocnienie sygnałów w odniesieniu do różnych algorytmów 3) Automatyczne zliczanie punktów świetlnych w celu dokumentacji sygnałów fluorescencyjnych i/lub fuzji genowych. System powinien być w stanie automatycznie wykryć sygnały fuzyjne oraz rozdzielne poprzez: zmierzenie odległości między sygnałami lub poprzez zmierzenie powierzchni sygnału. 4) Automatyczne wykrywanie warstw ostrości na dane pole na poszczególny filtr |  |
|  | System przedstawiający obrazy połączone (obraz pokazujący dane zebrane z różnych filtrów, w tym filtrów z osi Z) lub obrazy z indywidualnego filtra np. Orange obok obrazów z innego filtra np. Green |  |
|  | Poszczególne obrazy FISH prezentowane do przeglądania przez użytkownika w surowym (nienaruszonym) formacie, aby zapewnić realistyczny widok sygnałów. Przewijanie różnych stosów w osi Z na surowych obrazach celem zapewnienia realistycznego obrazu sygnałów. Możliwość przechowywania nieprzetworzonych obrazów w formacie plików jpg, bmp, TIF |  |
|  | Możliwość powtórnego automatycznego analizowania preparatów FISH przy użyciu różnych parametrów wykrywania jąder i sygnałów ustawionych przez operatora bez konieczności ponownego skanowania preparatów. |  |
|  | 1. Analiza oparta na sztucznej inteligencji: oprogramowanie musi wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego wykrywania, segmentacji i klasyfikacji metafaz podczas analizy kariotypu. 2. Porównanie chromosomów w oparciu o sztuczną inteligencję: system musi zapewniać narzędzie do porównywania chromosomów w oparciu o sztuczną inteligencję, które może analizować i prezentować chromosomy z metafaz, które nie zostały sprawdzone przez operatora. Funkcja celem identyfikacji potencjalnie nieprawidłowych chromosomów. 3. Kariotypowanie przez Internet: Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp, analizę i raportowanie przypadków kariotypu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. |  |
|  | Narzędzia do edycji chromosomów: System musi oferować różnorodne zaawansowane narzędzia do edycji chromosomów, które można aktywować za pomocą prostych gestów myszy, eliminując potrzebę wybierania menu. Te narzędzia wielofunkcyjne powinny być dostępne we wszystkich aktywnych obszarach roboczych ekranu analizy. |  |
|  | Wbudowane wspomaganie decyzji: Oprogramowanie musi zawierać wbudowany system wspomagania decyzji oparty na zaawansowanych algorytmach i wiedzy eksperckiej. System ten powinien zapewniać wskazówki w czasie rzeczywistym, aby pomóc użytkownikom w interpretacji wyników kariotypu i podejmowaniu świadomych decyzji klinicznych. Dodatkowo system musi zawierać bibliotekę nagranych samouczków wideo demonstrujących najważniejsze cechy i funkcjonalności aplikacji Kariotype. |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać aktualizację paska postępu analizy przypadku na żywo. Pasek ten powinien dynamicznie odzwierciedlać pozostałe obciążenie pracą, np. liczbę metafaz wymagających pełnej analizy kariotypu, szybkiego zliczenia lub klasyfikacji, umożliwiając współpracę operatorów. |  |
|  | Oprogramowanie musi zawierać funkcję automatycznego szacowania rozdzielczości pasma dla analizowanych chromosomów. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wstawianie ideogramów ludzkich o rozdzielczości 300, 400, 550, 700 lub 850 pasm) do uzyskanych obrazów w celu wsparcia badania aberracji chromosomowych. Ideogramy te powinny być zgodne z nomenklaturą ISCN 2020 i późniejszymi zmianami. |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna FISH i generowanie wyników |  |
|  | Użycie kolorowej kamery zarówno do FISH jak i analizy GTG |  |
|  | Możliwość wgrania w system zdjęć metafaz, które mogą być poddane analizie, pochodzących z innych systemów. |  |
|  | Mikroskop optyczny i fluorescencyjny z systemem automatycznej analizy obrazu ze stanowiskiem skanującym do preparatów cytogenetycznych i FISH z certyfikatem IVDR |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | …………………………… (nazwa i adres serwisu) |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu! Niezłożenie formularza parametrów techniczno – użytkowych  wywiedzie negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, ponieważ stanowi on treść oferty.

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI

| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdalne wsparcie serwisowe od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 - | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 2 | W okresie gwarancji oferent zapewni optymalizację i programowanie sond FISH na preparatach własnych laboratorium bezpośrednich lub po hodowli komórkowej pochodzących z krwi lub szpiku kostnego | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Czas skanowania szkiełka x100 dla 50 metafaz max. 10 minut | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4 | Oprogramowanie pozwalające na jednoczesną pracę 2 użytkowników na dowolnych komputerach z dowolnej lokalizacji w laboratorium lub poza nim (w obrębie pomieszczeń działalności szpitala) z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu na dostawę Mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Koszty kwalifikowane: mikroskop optyczny i fluorescencyjny

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów  ………………...…………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Koszty niekwalifikowane: wartości dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania                             i przeszkolenia personelu Zamawiającego

Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania i przeszkolenia personelu zamawiającego 
bez podatku VAT ………………………………………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

RAZEM CENA OFERTY (brutto)…………………………………………………………………………..zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………zł

## *producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ………………………..

## * Wypełnia Wykonawca

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)1

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

- Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

__1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego dla potrzeb Laboratorium Hematologicznego”, ZP-24-099UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego dla potrzeb Laboratorium Hematologicznego”, ZP-24-099UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mikroskopu optycznego 
i fluorescencyjnego dla potrzeb Laboratorium Hematologicznego”, ZP-24-099UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca