Załącznik 3- opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry przedmiotu dzierżawy | Parametr graniczny | Punktacja | Opis parametrów oferowanego wyrobu - wypełnia Wykonawca/Wydzierżawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I - Dzierżawa dzierżawy kamizelek defibrylujących (CPV: 35113430-2, 33190000-8) |  |  |  |  |
| 1 | nazwa | podać | – |  |
| 2 | numer (y) katalogowy (e) | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | oferowana kamizelka – wymóg certyfikowania urządzenia, min. 2023 | TAK, podać | – |  |
| Parametry funkcjonalne oferowanych usługi i kamizelki |  |  |  |  |
| 5 | Wykonawca w ramach oferty zaoferuje usługę zabezpieczenia pacjenta specjalistyczną kamizelką defibrylującą, w zakresie ochrony przed Nagłym Zgonem Sercowym (NZS). W zakres usługi wchodzi udostępnienie pacjentowi pełnego zestawu urządzeń wraz z możliwością dostępu do wybranych danych w systemie monitorującym dla lekarza prowadzącego | TAK | – |  |
| 6 | usługa w okresie udostepnienia kamizelki Pacjentowi obejmuje min.: a) zabezpieczenie pacjenta kamizelką defibrylującą, b) przeszkolenie pacjenta i, jeśli konieczne, ponowne przeszkolenie w zakresie noszenia i obsługi kamizelki, c) aktywację i wprowadzenie pacjenta do systemu monitorowania, d) wymianę sprzętu w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, e) infolinię wsparcia technicznego, dostępną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, w celu udzielenia wsparcia pacjentowi, f) odbiór urządzenia po zakończeniu użytkowania, g) dostęp do systemu monitorowania dla lekarza prowadzącego | TAK, podać | – |  |
| 7 | elementy skladowe kazdego zestawu udostępnianego pacjentowi w ramach dzierżawy, min.: a) kamizelka - dostępna w pięciu rozmiarach w zakresie min. 66 - 142cm (2 sztuki) b) dedykowany pas z elektrodami, w którego skład wchodzą: - suche elektrody EKG (4 sztuki - dwa odprowadzenia EKG), - samożelujące płytki defibrylacyjne (3 sztuki), - kasetka wibrująca (1 sztuka) , - akumulatory litowo-jonowe – czas działania min. 24 godziny (2 sztuki), - dedukowany do zestawu monitor z dwoma podświetlanymi przyciskami odpowiedzi i ekranem dotykowym wraz z futerałem (1 sztuka), - dedykowana ładowarka z urządzeniem do przesyłu danych (1 komplet) | TAK, podać | – |  |
| 8 | minimalne parametry techniczne oferowanego udządzenia (kamizelki): - energia terapii – fabrycznie ustawienie 150 J (zakres 75 – 150; zmiana nastaw co 25 J) - liczba impulsów na terapię: maksymalnie 5 - sygnalizacja detekcji arytmii: alarm dźwiękowy, monity głosowe, komunikaty tekstowe i graficzne oraz wibracja - progi detekcji a) Dla VT fabrycznie 150 uderzeń na minutę (zakres 120 – 250; zmiana nastaw co 10) b) Dla VF fabrycznie 200 uderzeń na minutę (zakres 120 – 250; zmiana nastaw co 10) - czas reakcji a) Dla VT fabrycznie 60 sekund (zakres 60 – 180; zmiana nastaw co 5 sekund) b) Dla VF fabrycznie 25 sekund (zakres 25 – 55; zmiana nastaw co: 5 sekund) | TAK, podać | – |  |
| Wymagane warunki obsługii serwisowej przedmiotu dzierżawy |  |  |  |  |
| 9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru - przez cały okres dzierżawy | TAK | – |  |
| 10 | W okresie dzierżawy po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonywania przeglądu dla każdej użytkowanej przez Pacjentów kamizelki, tj. przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przeglądu | TAK, podać | – |  |
| 11 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać | – |  |
| 12 | kamizelka zastępcza na czas naprawy, dostarczona bezpośrednio do Pacjenta, u którego zgłoszono koniecznosć naprawy dotychczas użytkowanej kamizelki. Dostarczenie urządzenia zastępczego do Pacjenta, nastapi przed upływem 24 godzin od chwili zgłoszenia koneczności naprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim | TAK, podać | – |  |
| 13 | infolinia wsparcia technicznego, dostępną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, w celu udzielenia wsparcia pacjentowi | TAK |  |  |
| 14 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu inforlini wsparcia, osoba kontaktowa | TAK, podać | – |  |
| 15 | szkolenie pacjenta z obsługi kamizelki i jej wyposazenia | TAK | – |  |
| 16 | instrukcja obsługi, obowiązkowo wersja elektroniczna, dostarczona do Kierownika Działu Inżynierii Klinicznej do 3 dni od podpisania umowy | TAK | – |  |