## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Endostaplery z napędem i ładunkami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 4x5) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 6+7) | nazwa handlowa
1 | Sterylny endostapler z napędem elektrycznym do użycia metodą laparoskopową i/lub w laparotomii. Posiadający trzon obracający się swobodnie w obu kierunkach z ręczny mechanizmem przegubowym umożliwiającym obracanie dystalnej części trzonu 360 stopni; 45 stopni artykulacji. Artykulacja za pomocą ręcznej dźwigni. Stapler pakowany w zestawie z baterią. Bateria umożliwiająca wykonanie 14-16 strzałów. Stapler powinien posiadać system kompresji tkanki, syngalizujący operatorowi gotowość do wystrzelenia ładunku jak również powień posiadać system, kóry potrafi dostosować parametry urządzenia dla optymalizacji procesu kompresji i cięcia. Stapler musi posiadać zautomatyzowane otwieranie szczęk ładunku. Długość szaftu 85 mm, 155 mm. Długość szaftu do wyboru przez zamawiającego |  | 40
2 | Ładunek do endostaplera z napędem elektrycznym. W ładunku sześć rzędów zszywek o progreswynej wysokości, po 3 z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek z wbudowanym nóżem, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Zapakowany sterylnie. Zszywki zgodne z MRI, które po wystrzeleniu tworzą kształt litry B. Do wyboru ładunek prosty lub z zakrzywioną końcówką. Ładunki kompatybilne z trokarem 12. Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku. Do wyboru ładunki o długości (mm): 30, 45, 60 Wysokość zszywek w pozycji otwartej (mm): 2.0/2.5/3.0 Wysokość zszywek w pozycji zamkniętej (mm): 0.75/1.0/1.25 |  | 50
3 | Ładunek do endostaplera z napędem elektrycznym. W ładunku sześć rzędów zszywek o progreswynej wysokości, po 3 z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek z wbudowanym nóżem, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Zapakowany sterylnie. Zszywki zgodne z MRI, które po wystrzeleniu tworzą kształt litry B. Do wyboru ładunek prosty lub z zakrzywioną końcówką. Ładunki kompatybilne z trokarem 12. Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku. Do wyboru ładunki o długości (mm): 30, 45, 60 Wysokość zszywek w pozycji otwartej (mm): 3.0/3.5/4.0 Wysokość zszywek w pozycji zamkniętej (mm): 1.25/1.5/1.75 |  | 50
4 | Ładunek do endostaplera z napędem elektrycznym. W ładunku sześć rzędów zszywek o progreswynej wysokości, po 3 z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek z wbudowanym nóżem, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Zapakowany sterylnie. Zszywki zgodne z MRI, które po wystrzeleniu tworzą kształt litry B. Ładunki kompatybilne z trokarem 15. Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku. Do wyboru ładunki o długości (mm): 45, 60 Wysokość zszywek w pozycji otwartej (mm): 4.0/4.5/5.0 Wysokość zszywek w pozycji zamkniętej (mm): 1.75/2.0/2.2 |  | 100
RAZEM
PRÓBKI: poz. 1- 1szt.; poz.4 - 1szt., ładunek o długości 45mm
Wszystkie parametry oferowane musza być udokumentowane odpowiednimi kartami katalogowymi na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu lub materiałami źródłowymi producenta.